PS-100A系列手持式高精度薄膜真空计使用说明书

一、概述

PS-100A系列手持式数字真空计（薄膜真空计）是我公司在最新开发的高精度真空测量仪器，可用于室外、移动工作场合、化工精馏真空压力计量标定、真空冻干、真空热处理现场检测、真空泵极限真空度现场测试、真空系统设备、空调制冷机系统真空压力调校、汽车发动机故障诊断、各种真空容器、真空炉、真空蒸馏、真空冻干干式变压器真空度、化工管道容器密封检测等等。本仪器采用国外小型高精度电容式薄膜真空规精密测量技术、大屏幕液晶显示、大容量可充电锂电池供电，具有体积小、重量轻、真空度量程宽、测量精度高，稳定性好，不受测量介质油污、水蒸气的和气体种类不同影响等优点，且备有耐强腐蚀性(316L、四氟乙烯过程连接件）和本安防爆性能、双真空规宽量程、RS-232/485通讯接口等特型产品可供用户选择定制。

二．仪表外形及各部件名称和功能(见右图)：

三. 使用方法 ：                                       背光开关按钮  →        真空度显示窗口→

1.打开后盖板（先将锁定卡拨到开位，向右为开锁），

装好已充电电池；

（ 出厂时如果已装入电池，说明已充满，插上传感器即可用；）

2.将真空传感器（薄膜真空规）连接到被测真空系统管道，

确保密封良好；

- 将真空传感器航空插头插入插口一。（如图）；            →

此时真空计电源回路接通，真空度显示窗口显示数值端   零点调整

（开动真空泵抽真空）                                               ↑

即为所测得的真空度数值；                                真空传感器/ RS-232通讯接口

本仪器为全自动智能型仪表，不设电源开关，测量完成后      PS-100A 手持式薄膜真空计

可拔除传感器插头，即断开电池回路。 再次测量时插上传感器 即可使用。仪器工作中，连续 10分钟未使用，仪表自动关机 。

四、注意事项：                                          1

.真空传感器为电容式薄膜真空规，安装位置一般为垂直位置，接口朝下（如图）

2.本真空传感器为精密型计量器具，用于计量检定场合必须按周期检定

或校准，建议的检定周期为一年；

- 实验室精密型设有零点(ZI)调节孔，供仪器检定或校准时使用，

在没有相应的较高级别的真空度计量标准设备时，请勿调节；

4.。配备双真空传感器的仪表（非标定制），可以实现全量程真空度精密测量（0.1--2000Pa---200kPa），真空度传感器插口位置及使用方法另详。，

仪器有自动关闭电源功能，开机后如果不操作，5分钟后自动关闭显示器电源，（传感器    供电不关闭）；如需继续测量，必须重新拔插传感器插座。结束工作必须拔出传感器以完全关闭所有电池供电。

- .仪器采用大屏幕液晶带有背光开关，使用背光会使得电池耗电增加，故在光照良好时尽量避免使用。

7 检查电池电压是否正常。充电池不足时，屏幕有电池不足符号提示，请及时充电。初次充电时间一般为8～10小时。电池使用时间与使用方式和使用频率密切相关。一般一个月充电一次即可；

（充电器为锂电池专用，请勿用于

一般5号电池充电，会造成损坏）

8. PS-100系列手持式薄膜真空计的

质保期为18个月。超过18个月或人为

操作不当损坏的，需付修理费用。

质保期内免费提供两次计量校准服务，

往返邮费用户自理。

仪器主要技术指标                电池盖锁定--打开----------  ---->

量程：(标配)                                      PS-100AP型手持式薄膜真空计电池盒

PS-100AP-A:0.1-----100/220kPa （0.001—1/2.2Bar）、

PS-100A-B:0.01-10/22kPa（0.1-220mber）、

PS-100A-C:0.1—1000/2200Pa（0.001-22mber）

PS-100A-D:0.01~ -220Pa（定制0.0001-2.2mber）

真空度显示：LCD  4 -1/2位有效数字

测量分辨率：0.1kPa、10Pa、1Pa，0.1Pa、0.01Pa

数据通讯接口：RS-232/485串口。（选择配置）

测量精度：0.25级   （CNAS计量校准认证体系）

仪表尺寸：传感器Φ42x85 mm、Φ48x96mm    手持式显示仪表：98x192x28mm

总重量： 0.95kg（不含延长电缆）

传感器材质：304/316L不锈钢；四氟乙烯连接件（抗腐蚀型）

使用环境：温度：-10-85℃  湿度：<85%

真空压力接口标准：M12×1、M14X1.5、M20X1.5、KF16/25、G1/2、G1/4、

内径6～10mm真空橡胶管等等，标配KF-16

真空传感器最大正压力：0.25MPa(-A、-B型)；0.15MPa（-C、-D型）

电源：.3.2V D.C.锂电池、附带充电器一套

电池使用时间：充满后连续使用时间：>100小时，并保持精度。

一般频率间断工作状态时，可持续工作1～2月以上.

泰州市爱德机电科技有限公司

电话：0523-82212133、82285108

传真：0523-82212133手机：13305262330、15161001663EMAIL:tzkjl@163.com

网址：www.aidekj.com

地址：泰州市白马工业园