ASV系列电子式拉力试验机

使用说明书

一、概述

ASV型拉力试验机专用于配套AM系列和NK系列推拉力计测试之用。具有无级调速；手动测试、自动测试可选；测试次数或测试时间可预先设定；测试次数自动显示；负荷过载保护；高性能电机等优点。适用范围广，使用方便，广泛应用于产品的的推拉负荷、插拔力、破坏试验、疲劳试验等测试。

二、技术参数：

1、 产品型号：ASV-500

2、最大负荷: 500N；

3、行程:550 mm；

4、测试速度: 30~300 mm/min；

5、外型尺寸: 360*255*1000(mm)；

6、净重: 50 Kgs；

7、计数功能 :可设定工作循环数9999次；

8、信号输入：达到设定力值，即刻停止工作；

9、安全: 电压过载保护，限位保护及外部过载自动停止保护；

10、电源: AC 220V ；

11、工作温度：20±10℃

12、储运温度：-27℃～+70℃

13、相对湿度：15%～80%RH

三、安装方法：

1、测力计安装：用4

2、查看键：在测量界面时通过此键可查看存储的测量数据，按向上键或向下键选择查看地址；

3、峰值键：用来切换实时，峰值，自动峰值三种测量模式；

4、保存键：用来保存测量的数据；

5、单位键：用来切换N，kg,lb三种测试单位；

6、置零键：在实时测量时，按此键，可以修正零点；在峰值和自动峰值时，按此键，可以清除峰值，恢复到零点；在查看界面时，按此键，可以清除当前储存测量值，长按此键，可以清除全部存储测量值。在用户设置界面，按此键，不保存数据退回上一级界面。

7.打印键：在测量界面，按此键，可以打印存储的测量值。（无打印功能的机子除外）

8.向上键：在用户设置界面，按此键可上下修改设置项，在参数设置时，按此键，可以移位移动，来选择要修改的位数；在查看界面，按此键，可以查看上一个数据。

9.向下键：在用户设置界面，按此键可以向下修改设置键，在参数设置时，按此键，可以在当前位进行数据修改；在查看界面，按此键，可以查看下一个数据。

10.ON/OFF键：可以用来开机，和关机。

四、注意事项

如果操作错误，可能会损坏本仪器或导致严重事故。本说明书中指出了预防事故发生的重要事项和仪器的使用方法，请在使用前仔细阅读此说明书，阅读后请妥善保存，以备再次阅读。

.使用注意事项

A.应保持环境清洁，避免有液体，铁屑等物质侵入变形量、工作负荷传感器部件内，损坏电子元件。

B.请用柔软的布来清洁本仪器，将布侵入泡有清洁剂的水中，拧干后再清楚灰尘和污垢。

注意：不要使用易挥发的化学物质来清洁本仪器（如挥发剂、稀释剂、酒精等）

C.请勿在以下环境中操作本机

(1）潮湿的环境

(2)多尘的环境

(3)使用油或化学品的地方

(4)周围有震源的地方

D.变形量传感卡尺及滑轮齿条表面可用清洁汽油擦净，并可少量钟表油滑轮，不可使用丙酮、酒精。

E.长时间不使用，应拔下电源插头，做好防尘、防湿处理。