甲醛检测仪需要实现的基本功能

1.测量功能：包括甲醛测量以及温湿度的测量，测量的几个基本要点包括分辨率（0.001），量程（传感器满量程）以及精度。

2. 校准功能

校准功能需要设置为两点校准，分为0点和span点，仪器必须带有这个功能。

通常情况下，开机后仪器数值应该稳定在0点上下很小的区间内变化，用户通过进行这个0点校准就可以实现稳定的0点。

另一个根据我们提供的标准气体浓度来定，最好改数值实现可调，用户如果具备一定的条件可以自行进行校准。

3.测量的方式

仪器的测量方式分为：单点式测量和连续测量，在设置模式中预留该选项可选，方便用户根据自己的需要来设置。

单点测量即单次按采样键，仪器采样，显示数据，数据稳定，存储数据。

连续采样即单次按采样键后，仪器每隔固定时间采样，显示数据并存储。这个固定的时间可以为1分钟，即单次采样所需时间。

4.测量值单位

在设置模式中预留双单位功能，即ppm单位和mg/m3单位，用户可以根据需要选择。

5.采样方式

内置泵吸式采样，通过操作面板上的采样键控制仪器的采样，在单点或者连续功能时都是通过该采样键控制。

采样时间根据传感器后期的特性来确定，时间可以设置为可调，在某些具体的情况下，可能需要调整采样的时间。

6.数据存储

数据存储方式为自动存储，即仪器自动存储测量结果，存储格式包括采样时间、采样日期、测量结果三个方面。

数据存储的量最好不要太低，尽量的多一些，因为仪器设置为自动存储，如果量太少很容易满。数据存满之后，仪器会自动覆盖掉最早的数据。

数据也可以由用户单个的删除或者全部删除，在设置功能中数据存储这一项应该预留此功能。

7.报警功能

仪器设置功能中预留报警选项，该选项可以打开或者关闭，打开情况下用户可以设定一个报道数值，测量值超过该数值即发出报警，报警可以用简单的蜂鸣器实现，报警时长可以为10秒钟。

8.时间设置

仪器设置功能中预留时间日期设置功能，使用该功能可以设置仪器时间，便于仪器自动存储数据时有准确的时间包含在里面。

9.工作电源

交直流两用，即分为充电版本和干电池版本，同时在仪器屏幕上最好显示当前电池电压符号。

10.本底值预留功能

在设置模式中应当预留本底值扣除功能，该数值将直接影响仪器最终显示的结果，它对某些干扰情况有一定的修改作用。