以

人

为

本

臻

求

完

美

辽阳佳誉仪器仪表有限公司

地址：辽阳市太子河经济开发区荣兴路122号

电话：0419-3149933、3148835

传真：0419-3149944

邮编：111000

网址：www.lyjiayu.com.cn

UHZ

磁翻板液位计

安装使用说明书

ISO9001认证合格单位

UHZ磁翻板液位计

- 概述

磁翻板液位计利用浮力原理和磁耦合技术，将液位的变化线性地传递

到指示器上。液位计以磁性浮子为测量元件，浮子在测量管内随液变化而上下浮动，通过磁耦合作用，驱动指示器翻转，清晰地指示出液位的高度。可配置报警器、变送器，完成液位的上下限报警或4-20mADC模拟信号，实现远距离控制或显示。

可广泛用于石油、化工、化肥、制药、电厂、造纸、冶炼等各种开口、

承压容器、贮槽、锅炉、汽包等具有腐蚀性、有毒、易燃、易爆场所。

- 特点

具有耐高温、高压、泄漏点少，液位显示明显，能现场显示，能远距

离传送模拟信号，能实现报警和自动控制。

仪表无不可视部分，且显示部分可任意转换方向。

- 技术参数

| 基 本 型 | 测量范围 | 侧装 | 300-16000mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顶装 | 500-3000mm |
|  | 指示误差 | ±10mm |
|  | 公称压力 | 1.0-25MPa |
|  | 法兰标准 | 侧装 | Hg20594-97(RF) |
|  |  | 顶装 | DN150，HG20594-97（RF） |
|  | 介质温度 | ≤100℃，≤380℃ |
|  | 介质密度 | ≥0.45g/cm3 |
|  | 介面密度差 | ≥0.15g/cm3 |
|  | 接液材质 | 1Cr18Ni9Ti,304;316l;ABS;衬PTFE |
|  | 夹套接头 | ZG1/2″（外） |
| 报 警 器 | 触点容量 | 24VDC 0.3A |
|  | 输出形式 | 一常开，一常闭 |
|  | 防爆标志 | dIICT4 |
|  | 出线口 | M20×1.5 |

-1-

线性检查：依次将浮子移动到满程的1/4、1/2、3/4，其电压读数应分别为0.800V、1.200V、1.600V其读数不大于规定精度要求即可。

调整完毕拆下100Ω电阻，将电源负极接到变送器负极上，盖上盖子，调试完成。

六、安装使用注意事项

◎测量管内不允许有焊渣、导磁性物质及其它杂物存在。

◎浮子装入测量管时，要注意标示箭头，切勿倒置。

◎如需设备整体打压实验或焊接时，应将浮子取出。

◎液位计投入运行时，应避免液体急速进入测量管内，以防止浮子的快速上升，使指示管（板）跟踪不灵。

◎当液位计在高温（＞120℃）条件下长期使用时，如发现指示管（板）跟踪不灵，首先检查磁钢是否已退磁，如退磁应及时更换。

- 订货须知

◎请按选型表注明各项参数，可用文字说明

◎注明介质名称、接液材质、工作温度、工作压力、介质密度

◎顶装请注明H0值

◎特殊要求请另注明

-5-

| 变 送 器 | 测量范围 | 300-6000mm |
| --- | --- | --- |
|  | 精度 | ±10mm |
|  | 输出信号 | 4-20mADC（两线制） |
|  | 负载电阻 | ≤600Ω |
|  | 电源电压 | 24VDC |
|  | 出线口 | M20×1.5 |
|  | 防爆等级 | dIICT4 |
|  | 防护等级 | IP65 |

- 结构及安装尺寸

磁翻板液位计按其功能可分为基本型（现场指示）；带上、下限

报警器型及变送器型三种，见图一，顶部安装或地下槽顶部安装见图二

-2-

五、变送器、报警开关原理及接线调试

变送器是由分压电阻、干簧开关及电流、电压转换模块组成，浮子中磁场使干簧吸合，输出一个与浮子液位相对应的电压，经电压、电流转换模块输出一符合标准二线制的4～20mA信号。仪表接线为浮子电源的正极接变送器正极，电源负极可经过负载电阻接到变送器负极。在正常工作时，负载电阻上的电压即为液位信号。

开关报警器为一个磁性转换触点的开关，闭合与断开稍有回差（即吸合

-3-

点与采尺放点不在同一位置）。根据用户需要又有吸合越位保持与不保持之分。变送器及报警开关接线见下图：

带显示表的变送器接线图     不带显示表的变送器接线图

防爆型报警开关接线图       普通型报警开关接线图

我厂仪表出厂时已按定货合同调整完毕，无特殊情况用户不必调整，如发现仪表不能正常工作，需于本厂联系后，再按如下方法调整。

液位计远传变送器的调试：按图示接线，其负载电阻最好用100Ω±0.1Ω这样4～20mA电流对应为0.400V～2.000V电压输出，用数字电压表读取电压即可（也可用电流表直接串入电源直接读取电流）开启电源，让浮子在0点上调节Z标志电位器，使电压表读数为0.400V±0.016V以内，再使浮子升至满程，调整标为S的满程电位器使输出为2.000V±0.016V以内，反复调整二三次，使0点与满程均符合要求即可。

-4-