STM-IV型斯托默粘度计使用说明书

一、概述：

STM-IV斯托默粘度计是本公司自主新近开发出的斯托默新一代用于测定油漆和其他用KU值、cP(厘泊)、g(克)表示涂料粘度的测试仪器。本仪器采用背光液晶屏显示,由计算机微电脑系统控制搅拌桨叶(又称转子)由恒转速马达带动以200r/min的速度转动，搅拌桨叶在被测样品中旋转受到的阻力矩由计算机转换成KU值(克雷布斯(Krebs)单位(KU)产生200r/min转速所需负荷的一种对数函数，一般用来表示用于刷涂和滚涂的粘度)、cP(厘泊)以及相对应的负荷值(单位:g)。操作者只需将搅拌桨叶进入被测样品到规定的深度(即被测样品的液面与搅拌桨叶标记线保持一致),仪器液晶屏上可同时显示表征被测样品粘度的KU值、mpa.s(毫泊)、g(克)以及室温及被测流体温度。仪器操作更加简单方便,数据稳定可靠。 在整个测量范围内不需要调换转子(转子是连接传感器的主要部件,安装不合理会影响测量精度),本仪器的设计依据为ASTM-D562标准及GB9269-88标准，产品达到国内先进水平。

1、具有人性化、个性化设计、可同步显示温度，粘度值。

2、KU，cP，克三个单位可自由切换。

3、容易使用，不需要砝码和滑轮，简化测试程序。

4、手动升降架结构设计,降低测试液面控制要求.

该仪器满量程、各挡线性度全部通过PC接口进行计量校正，其计量性能、功能达到国内同类型先进水平。

采用16位微电脑处理器为核心的步进电机高细分驱动、数字式液晶带蓝色背光功能。

根据需要可选购计量局标准物质来矫正粘度计，使检验水平与国际标准接轨。

二、主要技术参数:

1.测量范围：40.2～141.0KU(KU值)，32～1099g(负荷值);

2.测量准确度：满量程的1%;

3.测量重复性：满量程的1%;

4.搅拌轴转速：200r/min±1r/min;

5.容器容量：大约500ml;

6.输入电压：220V 50Hz;

7.功率：10W;

8.外形尺寸：210mm×180mm×500mm(长*宽*高);

9.重量：10kg。

三、试验环境：

1.本仪器应安放在远离强气流、强磁场、强电场、强电脉冲干扰的坚固而平整台面上。

2.为保证操作者的安全,实验室内电源插座上应可靠接地。

3.实验室内温度应为23℃±2℃,相对湿度应不大于75%。

4.试样温度应为23℃±0.2℃。

四、操作与使用：

1.将仪器从包装盒内取出置于工作台上;

2.从包装盒内取出搅拌桨叶，将其插入转轴的套筒中，并用顶紧螺丝固定,注意顶紧螺丝应顶在搅拌桨叶的扁口上;

3.插上电源插头，开启后部的电源开关，系统开始自检，系统自检完毕后进入待机状态。

4.将待测样品放入仪器自带的容器中，液面离容器口10mm左右;

5.把待测样品的容器放在容器座上，选择计量单位(“KU”表示显示待测样品的KU值,“gm”表示显示负荷值)。压下升降手柄，将搅拌桨叶浸入待测样品，搅拌桨叶轴上的标记线与液面平齐，仪器自动开始运转;

6.几秒钟后显示器即显示待测样品的粘度值,此时可以读数。(被测样品必须经过几秒钟的搅拌,达到了动态平衡，此时显示的资料可以认为是准确的)

7.测量结束后，抬起升降手柄到高处，在接近最高位置处有一限位元装置，可以使仪器始终保持在该位置。仪器停止转动，重新进入待机状态;

8.本仪器内置智慧显示稳定程式，使得每次测量读数稳定不变，便于操作人员读数。

五、注意事项：

1.仪器机箱内有精密测量部件,搬运时应轻拿轻放;

2.本仪器是专用仪器，请不要自行打开仪器外壳,以免影响仪器计量的准确度;

3.仪器暂时不用时，应将仪器升降手柄保持在高位的限位元装置上，而不应使之处于较低的位置,否则可能会产生升降不灵活的现象;

4.每年应定期来公司检查一次，或送有关计量监督部门检测一次。

六、仪器装箱单：

1.主机一台;

2.不锈钢杯子一只;

3.仪器使用说明书一份;

4.产品合格证书一份。