哈希BODTrakII生化需氧量分析仪

品牌：美国哈希HACH

北京欧信胜科技有限公司，专业代理美国哈希HACH实验室水质检测仪器！大量现货，特价促销中，欢迎来电咨询！18600106486

哈希BODTrakII生化需氧量分析仪/BOD分析仪 产品简介：
哈希公司提供的BODTrak™ II生化需氧量（BOD）分析仪，根据压差法测量原理设计而成。
BODTrakTM分析仪模拟了自然界有机物的生物降解过程：测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧，有机物降解过程中产生的CO2被密封盖中的氢氧化锂吸收，压力传感器随时监测测试瓶中氧气压力的变化。在生化需氧量BOD（即对应于测试瓶中消耗的氧气量）与气体压力之间建立相关性, 进而。
在屏幕上直接显示出生化需氧量BOD值。
传统的稀释接种法操作繁琐、耗时，五天培养过程中，需有专人看管。与此相比，BODTrak™II 分析仪操作简单，测试方便，而且当BOD值小于700mg/L的水样无需稀释。将被测水样放入测试瓶中，连接压力传感器到 微处理器控制装置, 仪器便可自动完成后续测试，运行过程中无人看管。当到达设定培养时间后,测试系统自动关闭，实验数据存储在仪器中，可在方便时读取。
BODTrak™分析仪可选择5天、7天、10天培养时间，可以同时做六个水样。在测试过程中，仪器每15分钟记录一次测量结果，屏幕上可以显示已经测试到的BOD值。该仪器可存储480个数据点，并可通过HachLink™软件将实验数据直接下载至计算机。
BODTrak II的改进
BODTrak™ II分析仪是在BODTrak的基础上重新设计制造的。
BODTrak™ II系统的改进主要包括以下几个方面：
● 无油封瓶
● 更大的图形显示屏
● 优化的搅拌系统
● 更小的占用空间
● 扩展的程序选项
● 自动断电
● 改善的温度控制功能
● 更安全的测试瓶存放空间和压力管路管理

哈希BODTrakII生化需氧量分析仪/BOD分析仪技术指标：
测量范围： 0-35 mg/L，0-70 mg/L，0-350 mg/L，0-700mg/L
电源配置： 输入—230V，50/60Hz；额定输出电压—20.5V
测试瓶容积： 473mL
工作温度： 20℃（68°F）

| 哈希BODTrakII生化需氧量分析仪/BOD分析仪订购指南： |  |
| --- | --- |
| 29524-00 | BODTrak™ II分析系统，包括：BODTrak?生化需氧量分析仪主机，115/230Vac电源适配器，6个采样瓶，6个磁力搅拌棒，6个密封杯，药匙，50包BOD营养盐缓冲液粉枕包和1包氢氧化钾药丸，操作指导等 |
| BODTrak II生化需氧量（BOD）分析仪选购附件 |  |
| 7144-21 | 473mLBOD测试瓶，琥珀色，六个/包 |
| 10977-52 | 密封盖 |
| 14160-66 | 营养盐粉末包，用于配置300mL水样，50/pkg |
| 14163-69 | 氢氧化锂，一次性粉末包，100/pkg |
| 2533-35 | 硝化细菌抑制剂，35g |
| 29187-00 | 菌种，50/pkg |
| 49665-00 | HachLink™数据采集与分析软件 |
| 48129-00 | 数据传输线 |

哈希BODTrakII生化需氧量分析仪/BOD分析仪 特价促销中!

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！