水浴氮吹仪WS-12

产品介绍

WS-12水浴氮吹仪采用国际认可的技术，通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩，使分析时间缩短，满足了快速检测的需要。该方法省时、操作简单、容易控制，成本低等优点。

本仪器包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号；气体通过流量计到达气体分配系统，灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针，将气体吹至样品表面，从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少，各导气管可独立升降至合适的高度。圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制，在室温~99℃的范围内可准确保持恒定水温。

应用领域

1.农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等

2.制药药检：中药制药和药检

3.环境分析：饮用水、地下水、污染水等

4.生物分析：血清、血浆、血液、尿液

5.商品检验：检验二恶英、克罗夫特等

6.食品饮料：牛奶、酒、液体饮料

产品特点

1.适用于试管（直径10~29mm)、锥形瓶、离心管,样品容量1~50ml

2.样品位数：12位，弹簧试管夹的样品架固定定位，每个样品位都有数字编号

3.自由升降的针型阀管，可调的针型阀管控制气体流量

4.圆形结构，转动自如，方便样品支架进出水浴，操作方便

5.标准气针长度为：150mm

6.圆形恒温水浴，温度数显，水浴温度：室温~99℃

7.所有部件可耐有机溶剂。

8.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中

9.防止干烧及报警功能

主要参数

1.温度范围：室温~99℃（数显）

2.控温精度 ±1℃

3.试管尺寸：10~29mm;烧杯试管尺寸：<30mm

4.气体流量：0~15L/Min，内置氮气流量阀

5.气体消耗量：330ml/min/样品（可调节）

6.加热方式:恒温水浴

7.内胆尺寸:φ26x15cm