## 日本新宇宙XP-3110可燃气体检测仪

北京欧信胜科技有限公司，专业代理日本新宇宙气体检测产品，部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

品牌：日本新宇宙

日本新宇宙XP-3110可燃气体检测仪｜新宇宙XP-3110价格｜XP-3110 特点及用途：

| 产品特点 | • 1台产品最多可检测多达5种气体。（订货时指定） |
| --- | --- |
|  | •大屏幕液晶数字显示，读数方便 |
|  | •本质安全防爆型，可在各种危险场所使用 |
|  | • 自动吸引式 可配合多种长度规格的采样管使用。 |
|  | • 便于手持的设计 重量仅450克。小型、轻量 |
|  | • 同时显示模拟和数字刻度值 气体浓度等级程度一目了然。 |
|  | • 可根据被测气体浓度 自动切换高低量程 |
|  | •操作简便，开机就能检测 |
| 产品用途 | • 动火前的可燃气体浓度分析 |
|  | • 检测各种场所的可燃气体浓度。 |
|  | • 检测可燃性溶剂的蒸气浓度。 |
|  | • 各种燃气管道和燃气设备的检漏 |

日本新宇宙XP-3110可燃气体检测仪｜新宇宙XP-3110价格｜XP-3110 技术参数

| 型号 | XP-3110 |
| --- | --- |
| 对象气体 | 氢气、可燃性气体或蒸气 （订货时指定） |
| 检测原理 | 接触燃烧式 |
| 取样方式 | 自动吸引式 |
| 测量范围 | 0～10%LEL（L量程）0～100%LEL（H量程） |
| 指示精度 | 满量程±5% |
| 报警设定值 | 20%LEL |
| 使用环境 | -20°C～+70°C，30～90%RH以下（ 但不结露） |
| 报警方式 | 气体报警（报警灯闪烁 蜂鸣器断续鸣叫）电池电量不足报警（蜂鸣器连续鸣叫 |
| 使用时间 ※2 | 使用5号碱性电池为20小时 |
| 电源 | 5号碱性干电池4节 |
| 防爆构造※3 | ExibdⅡBT3（本质安全防爆+耐压防爆） |
| 外形尺寸 | W82×H162×D36㎜ |
| 重量 | 约450g（含电池） |
| 标配附件 | 皮套、5号碱性电池4节、取样管（1m）、过滤片 |

注意事项：

1、在同一条件下测量

2、因环境条件、使用条件、保存期间、电池制造商不同而异

3、请仔细阅读使用说明书后，使用本产品。

4请使用与检测器指定的气体、使用指定外的气体 有可能是发生事故的原因。

日本新宇宙XP-3110可燃气体检测仪｜新宇宙XP-3110价格｜XP-3110 特性：监视爆炸危险（H2）

日本新宇宙XP-3110可燃气体检测仪｜新宇宙XP-3110价格｜XP-3110 检测对象：氢气、可燃气体

新宇宙XP-3110可燃气检测仪｜新宇宙XP-3110价格｜XP-3110 检测方式：自动吸引式

新宇宙XP-3110可燃气检测仪｜新宇宙XP-3110价格｜XP-3110 图片

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！