哈纳HI1230B塑胶PEI球形复合酸度电极

哈纳HI1230B产品概述

测量前准备暨电极维护和保养
使用新电极时，应先摘掉顶部的保护盖，并检查整支电极。若发现因电极内部电解液通过透析膜蒸发而在电极头及保护盖内形成盐晶，这不影响电极正常使用，表明电极透析膜正常，用清水冲掉即可。在运输途中，电极头玻璃球内可能会产生气泡，这时可以像甩常见的水银温度计那样轻轻甩动电极，即可去除气泡。如果电极玻璃感应膜或透析膜头比较干燥，可将电极浸泡在HI70300电极保存液或7.01pH酸度缓冲液中至少1个小时，从而使干燥的玻璃感应膜和透析膜处保持湿润；经常浸泡，对电极是有好处的。

不同测量介质电极清洗基本要求
A、常规清洗：电极浸泡在常规电极清洗液（推荐HI7061）中约30分钟，可溶解矿质残留物及其他普通附着物；
B、蛋白质清洗：电极浸泡在蛋白质电极清洗液（推荐HI7073）约15分钟，有效溶解蛋白质残留物；
C、无机物清洗：电极浸泡在无机物电极清洗液中（推荐HI7074）约15分钟，有效去除透析膜处的残留物，防止透析膜堵塞；
D、油类-油脂清洗：清洗油类或油脂附着物需使用正确的化学物对其进行溶解，还要保证电极不会受影响，推荐HI7077油脂电
极清洗液是最理想的选择。

电极保存注意事项
为确保快速响应时间，应使电极玻璃感应膜和透析膜始终保持湿润，在测量或校准结束后，正确清洗电极后，在电极保护盖内滴入一定量的电极保存液（推荐HI70300）。

重要说明：请勿使用蒸馏水或去离子水保存或浸泡电极，这将造成电极传感器失效

哈纳HI1230B技术参数

电极特性：双参比，陶瓷单透析膜
适用范围：0 to 13 pH
样品温度：20 to 40 °C（68 to 104 °F）
最大压力：2 bar
接口类型：BNC
传 感 器：球型，规格：Ø7.5mm
电极尺寸：120mm ×Ø12mm，1米线长
应用领域：适用于常规实验室、现场野外、啤酒等样品测量