impulse XP 使用简介

1 面板说明：

2 开/关机：

按下前面板右侧的“开/关”键约1秒钟，Impulse XP 将会进入开机预热自检状态，具体表现为报警灯和蜂鸣器闪烁、鸣叫5次后进入30秒钟的预热倒计时。如果仪器正常，显示窗出现符号提示，如果有故障则出现符号提示，表示自检失败，请参见后附详细说明。

关机时，按下“开/关”键并保持5秒（显示窗口出现5秒倒计时）仪器关机。

3 显示符号：

A：电池电量  B：故障指示  C：正常工作提示  D：氧气和毒气一级报警符号 毒气二级报警符号   E：氧气二级报警符号   F：毒气的TWA 和STEL符号    G：标定符号    H：峰值符号

I：浓度值和单位   J：报警指示符

Impulse XP的液晶显示窗具有背景灯光显示功能，在任何报警条件和按下任意键后都会激发背景灯光显示。

4 气体报警点设置：

Impulse XP具有两级浓度报警点设置，对于毒气还具有8小时暴露平均浓度极限TWA和15分钟最大暴露平均浓度极限STEL报警设置。用户可根据当地的国家法律和地方法规的要求对Impulse XP的报警点进行设置。

出厂设置如下：（英国标准）

气体类型        量程       一级报警点   二级报警点    TWA报警点   STEL报警点

氧气          0-30%vol      23.5%vol       19.5%vol      -------           ------

一氧化碳     0-1000ppm      35ppm         100ppm      35ppm          400ppm

硫化氢        0-250ppm      10ppm          15ppm      10ppm          15ppm

氢气         0-1000ppm      100ppm        500ppm       -------           ------

二氧化氮      0-150ppm      3ppm            5ppm       3ppm           5ppm

氯气           0-50ppm      0.5ppm          1ppm       0.5ppm          1ppm

二氧化硫      0-150ppm      2ppm            5ppm       2ppm           5ppm

氢氰酸        0-100ppm      5ppm           10ppm       5ppm          10ppm

氨气          0-100ppm      25ppm          50ppm       25ppm         35ppm

报警描述：

报警类型        显示           声音报警        灯光报警        振动报警

一级报警                       每秒3声       每秒闪烁3次      每秒两次

二级报警                       每秒5声       每秒闪烁5次      每秒两次

STEL报警                      每秒5声       每秒闪烁5次      每秒两次

TWA报警                       每秒5声       每秒闪烁5次      每秒两次

5 峰值，TWA和STEL显示模式：

a. 正常显示                 b. TWA/STEL显示模式               c. 峰值显示

STEL模式       TWA 模式

如果想清除峰值，则在屏幕显示峰值时，按下“开/关”键一次，清除当前峰值并返回到正常的检测状态。

6 安全自检过程：

当按下“开/关”键后，开机的安全自检过程包括检查传感器，电路，电池，声/光报警以及振动报警。厂家提醒用户注意当使用新的Impulse XP时，用户最好让该仪器自检24小时。自检的具体过程如下：

* 显示所有的显示符号

* 检查声光报警和振动报警

* 检查电池、电路和传感器

* 显示一级和二级报警点

* 显示STEL 和TWA报警点

* 显示峰值，STEL和TWA值

* 显示安全检查的结果，如下：

检查结果            显示                声音报警                灯光报警

通过                                    无                       无

失败                                 一次长音                 一次闪烁

另外，在仪器的正常工作模式中，将自动对传感器，电路和电池进行周期检测表现为定期闪烁。

7 电池电量：

如果Impulse XP的电池欠压报警的话，则在屏幕上出现符号并同时闪烁，与此同时声光报警以每秒5次的频率激发，提示操作者更换电池。

8 错误信息：

9 报警解除：

Impulse XP所检测的气体超过报警点后，激发报警信号，其中表示毒气和氧气的一级报警符号 表示毒气的二级报警符号， 表示氧气的二级报警符号。一旦报警发生，如果操作者确认该报警内容后且希望解除报警，只需按下“开/关”，“上”或“下”键中的任意一个即可解除报警，并返回到正常操作模式。

10 零点调整：（对于氧气为标定）

零点调整（氧气标定）必须在洁净的环境下进行，如果有件

的话，最好在每次开机以前或报警解除以后进行调零，具体

的过程如下：连续按下“开/关”键两次进入调零过程屏幕出

现20秒倒计时，同时屏幕出现调零符号，如右图所示。

如果零点调整（氧气标定）成功则屏幕显示如下左图，而不成功则显示如下右图，不成功则需要再次调整：

11 灵敏度调整（只对毒气）

Impulse XP应至少每年标定一次，标定的周期取决于使用仪器的频率和时间长短，在标定以前用户应该准备好标准气，可在当地购买或和Zellweger Analytics联系购买，厂家建议的标气浓度和标气浓度范围如下：

气体种类               厂家建议的标气浓度                 厂家建议的标气浓度范围

硫化氢                 25ppm(氮气平衡)                        20-30ppm

一氧化碳               100ppm(氮气平衡)                       70-200ppm

二氧化硫               10ppm(氮气平衡)                        2 -20ppm

氯气                   5ppm(氮气平衡)                         1-20ppm

氢氰酸                 10ppm(氮气平衡)                        5 -20ppm

二氧化氮               10ppm(空气平衡)                        5 -20ppm

氢气                   200ppm(氮气平衡)                       100 -200ppm

氨气                   25ppm(氮气平衡)                        25 -100ppm

* 在标定时，标气的流量应控制在300ml/分以下。

在标定以前，必须对仪器进行零点调整，只有成功完成调零过程，才能进入标定过程。在调零过程的最后，按下“开/关”键5秒同时符号仍然闪烁，如果菜单锁闭功能被激发，屏幕将提示用户输入密码，如果输入正确密码，屏幕出现标气浓度，用户可根据所拥有的标气浓度值用“上”/“下”键修改标气值（参看标气浓度范围），连接标气罩并确认后，屏幕出现“C”表示标定同时出现60秒的倒计时，次序如下：

1 密码（菜单锁闭模式，          2 标气浓度值                 3 开始倒计时

其他模式将跳过）

4 倒计时结束                     5 标定成功                     6 标定失败

如果标定成功，仪器最后发出2声报警同时出现成功的符号，如果标定失败则发出长音报警同时屏幕出现失败符号（仍然维持以前的标定信息）。

12 更改参数设置

Impulse XP可以允许用户进行参数设置，具体如下：

* 一级报警点 、二级报警点

* 锁闭或非锁闭报警模式（出厂为非锁闭模式）

* TWA报警值

* STEL报警值

* 设置正常工作提示信号为：声音、闪光、声音和闪光、无提示。

* 设定新的密码值和（或设置没有密码模式），用于在标定时修改标准气的浓度值。

如果要进入设置状态，应同时按下仪器侧面的

“上”和“下”键3秒钟，仪器发出2次声光

报警信号后，进入设置模式，屏幕显示如右图：

在设置模式中，通过“上”“下”键可选定需要更改的参数菜单，通过“开/关”键确认后，屏幕显示当前参数值，可用“上”“下”键修改，完成后用“开/关”键确认，则修改过的参数值将被存储在仪器内，如果不想修改可同时按下“上”“下”键返回，仪器仍保留原来的参数值。

当前参数值            用“上”键增加       用“开/关”键确认      同时按下“上”“下”键返回

如果在20秒内没有任何按键被操作或同时按下“上”“下”键，仪器返回到正常的工作模式。下图为具体的流程说明：

用户可选择是否需要设置保护密码，注意初始密码为“000”。

菜单锁闭模式              菜单非锁闭模式

13 更换传感器和电池

Impulse XP全部采用即插式元件，更换电池和传感器只需在关机的状态下卸开后盖螺丝即可更换。电池采用3伏CR2锂电池，传感器参见技术参数表。

！在更换传感器，必须在关机情况下。完成后，首先开机自检和调零，然后对传感器进行标定。

14 保证期

Impulse XP采用专利技术Reflex*传感器，保质期为从出厂之日2年（只针对氧气/一氧化碳/硫化氢，其他传感器为1年），电池为保证寿命为3年（以每天工作8小时3分钟报警计）。

15 技术参数表

| 工作寿命 | 电池：3年以上 传感器：2年以上 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -20℃至+50℃ |
| 工作湿度 | 5-95％RH |
| 报警灯 | 闪烁高亮红色LED |
| 振动报警 | 标准 |
| 声音报警 | 10厘米95分贝 |
| 显示 | 背景灯光液晶显示器 |
| 传感器 | 可更换Reflex*电化学传感器 |
| 诊断 | 安全自检（电路、电池、液晶、传感器） |
| 电池 | 3伏CR2锂电池 |
| 防护等级 | IP65 |
| 本质安全等级 | 欧洲：EEx ia IIB T4 (CENELEC) ATEX IIC 北美：Class 1 Div 1 Group A、B、C、D T4 |
| 电磁防护等级 | CE EN50270:1999和EN55011 |
| 尺寸 | 93mm(高)×50mm(宽)×27mm(厚) |
| 重量 | 毒气：81.5克 氧气：93.0克 |

16订货清单

| 整机及传感器 |
| --- |
| 检测气体 | 整机订货号 | 传感器订货号 |
| 一氧化碳 | 2566 - 0201 | 2566 - 0241 |
| 硫化氢 | 2566 - 0202 | 2566 - 0242 |
| 氧气 | 2566 - 0203 | 2566 - 0240 |
| 二氧化硫 | 2566 - 0204 | 2566 - 0244 |
| 氯气 | 2566 - 0205 | 2566 - 0243 |
| 氢氰酸 | 2566 - 0206 | 2566 - 0247 |
| 二氧化氮 | 2566 - 0207 | 2566 - 0245 |
| 氢气 | 2566 - 0208 | 2566 - 0248 |
| 氨气 | 2566 - 0209 | 2566 - 0246 |
| 附件 |
| 标定罩 | 2566 - 0121 |
| 标定管 | 402- 190 - 120 |
| 调节阀 | 235- 285 - 085 |
| 传感器过滤膜 | 2566 - 0249 |
| 可更换锂电池 | 0140 - 0003 |
| 可更换“O”型环 | 2566 - 0260 |
| 可更换密封橡胶圈 | 2566 - 0261 |

# Text boxes

仪器标签

密封橡胶圈

当前密码           无密码            修改后密码

声光提示           声音提示           灯光提示            无提示

TWA值修改

STEL值修改

非锁闭报警          锁闭报警

二级报警点值修改

一级报警点值修改

输入密码（只有在菜单锁闭模式下启用）

报警灯

显示屏

气体种类

蜂鸣器

开/关键

传感器

腰带夹

上键

下键

错误符号            原因

E 01                传感器故障

E 02                电池电量过低

E 03                系统故障

E 04                存储器故障

成功

失败

后盖

后盖螺丝

锂电池

电路板螺丝

主电路板

传感器

“O”型环

过滤膜