美国便携式复合气体检测仪 impact- pro

功能说明

impact- pro基本功能：

1 能够测试2至4中密闭空间内气体。

2 能够测试可燃气体，氧气，硫化氢，一氧化碳等。

3 内置吸气泵，可检测20米以上距离的危险气体。

4 可充电镍锰电池，同时另配置备用干电池模块。

5 最多存储64组64000个报警记录。

6 可连接PC机通过软件进行数据采集，存储和处理。

7 气体传感器可选配，由2合一到4合一。

Impact- pro基本应用：

密闭空间内进行泵吸式探测，或开放空间进行扩散式探测。

Impact- pro特性：

传感器

·采用先进的Reflax*传感器，具有存储芯片，出厂预标定和标定记忆等功能，用户可直接更换传感器而不需要标定，漂移小，测量结果更准确。

·集成传感器设计，维护费用低。

构造

·结构坚固轻巧，具有耐腐蚀，抗冲击压缩塑料全天候外壳。

·所有可更换部件采用插接设计，一分钟内可完成更换工作。

菜单

·可燃气体种类选择，可燃气体修正曲线保证测量结果的准确性。

·测量位置和测量人员选择，便于安全管理和记录。

·自动调零和标定，便于维护。

软件

·随机配备操作软件，可将存储记录传输至计算机打印，同时可通过计算机更改报警点设置，标定等功能。

电池

·标准配置镍锰充电电池，同时另配置备用干电池模块。

·电池电量显示，电池欠压报警。

显示

·大屏幕液晶显示屏，四种气体浓度同时显示。

·柔性背景灯光灯光显示。

·峰值显示（对氧气为最大值和最小值）。

·两种毒气的TWA和STEL平均浓度显示。

·当前日期和时钟显示。

安全联接

·两个操作人员可通过RS485通讯接口完成数据传输，安全状况对话等工作，尤其适用于其中一方进行地下施工时，另外一方可随时监测对方环境气体浓度，这样一旦有危险情况发生，就可以采取最科学的营救措施。

易于操作

·大键盘设计，便于带手套操作。

·两种携带模式，腰间携带和胸前携带。

·开机调零和测量位置选择。

·对于泵吸式检测，impact- pro 采用磁感应吸气罩，这样就可完成泵吸和扩散两用模式，使操作人员能够在各种环境下方便使用。

报警

·声光双音频报警，震动报警适合嘈杂的现场使用。

·锁闭报警，必须手动解除。

·每30秒，蜂鸣器鸣叫一下， 提示仪器处于正常工作状态。

Impact-pro技术参数

| 应用 | 用于同时检测四种危险气体，保护作业人员人身安全。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器 | 可燃气体 | Reflax*催化燃烧传感器 |  |
|  | 氧气和毒气 | Reflax*电化学传感器 |  |
| 气体 | 量程 | 响应时间（T90） | 精度 |
| 可燃气体 | 0-100%LEL | 小于10秒 | 3%LEL（满量程） |
| 氧气 | 0-25%VOL | 小于10秒 | 0.3%VOL（满量程） |
| 一氧化碳 | 0-500ppm | 小于30秒 | 12.5ppm（满量程） |
| 硫化氢 | 0-50ppm | 小于30秒 | 2.5ppm（满量程） |
| *二氧化碳 | 0-3%VOL | 小于150秒 | 0.2%VOL（满量程） |
| *二氧化硫 | 0-20ppm | 小于60秒 | 1ppm（满量程） |
| *二氧化氯 | 0-5ppm | 小于60秒 | 0.2ppm（满量程） |
| *二氧化氮 | 0-20ppm | 小于60秒 | 1ppm（满量程） |
| *氯气 | 0-10ppm | 小于60秒 | 0.5ppm（满量程） |
| *氨气 | 0-100ppm | 小于90秒 | 5ppm（满量程） |
| 结构 | 压缩绝缘塑料符合EN50014标准 |  |  |
| 尺寸 | 49×84×136毫米 |  |  |
| 重量 | 520克 |  |  |
| 防护等级 | IP66 |  |  |
| 工作温度 | -20℃～+50℃ |  |  |
| 报警声音 | 1米外85分贝 |  |  |
| 电池 | 镍锰充电电池，充电时间4小时，工作时间12小时以上。 |  |  |
| 可选采气泵 | 阻塞或故障自动停止采气并报警，采气距离20米以上 |  |  |
| 认证 | CE（欧洲）：EEx ia d IIC T4 UL/CSA（北美）：Ex ia Class 1，Div 1，Group A，B，C，D |  |  |
| 标准配置 | 充电电池；充电底座；充电器；备用干电池模块；标定罩； 固定背带；计算机接口；操作软件（光盘）；内置吸气泵； 磁感应吸气罩（泵吸式）。 |  |  |

常见气体的情况简介

（1）氧气【O2】

·富氧情况：当氧气浓度超过23%VOL时，就是富氧情况，这会导致爆炸发生几率的增加。

·欠氧情况：这是最危险的，也是最常见的情况。一般来说氧气浓度低于19.5%VOL就是欠氧环境。欠氧环境下人的身体会产生一系列的反应，具体描述如下：

氧气含量                   人体反应

21%—18%                 没有反应

18%--14%                 头痛

14%--10%                 体温升高

10%--6%                  痉挛，呼吸困难，神志不清

6%以下                   昏迷，心跳停止

氧气损耗的原因：在密闭空间内氧气损耗的原因为：燃烧（焊接），腐烂（有机物反应），氧化（金属生锈）和置换（惰性气体如：氮气，氦气，二氧化碳等）。

（2）一氧化碳【CO】

特性描述：一氧化碳为无色，无味的可导致窒息的毒性气体。多数限制其8小时TLA（初始极限值）为35ppm，如果在4000ppm的环境内1小时内就可致命。在1500 ppm环境内极短时间内就会感到恶心，意识不清。

发生情况：一氧化碳通常是由于不完全燃烧产生的。通常的发生场所为锅炉使用较多的工业场所。

| 8小时平均允许值 | TWA | 35ppm |
| --- | --- | --- |
| 爆炸下限 | LEL | 12.5%VOL |
| 瞬时暴露极限 | STEL | 200ppm |
| 比重 | SG | 0.968 |

（3）硫化氢【H2S】

特性描述：硫化氢为无色，具有臭鸡蛋气味的剧毒性气体。在100ppm时，极短的时间内就会使得人的嗅觉神经麻木，如果时间再长，就会使人昏迷乃至死亡。

发生情况：硫化氢通常是由于有机物质腐烂挥发形成的，例如：常常在下水道内可发现硫化氢，另外在很多的现代工业生产过程中也常常使用硫化氢。由于硫化氢的比空气重，因此它可很快地沉积到位置较低的地面或管道内。

| 8小时平均允许值 | TWA | 10ppm |
| --- | --- | --- |
| 爆炸下限 | LEL | 4%VOL |
| 瞬时暴露极限 | STEL | 15ppm |
| 比重 | SG | 1.19 |

（4）可燃气体【FL】

一般描述：可燃气体一般为碳氢化合物，如甲烷，丁烷等烷类，以及苯类，烯类，酯类，酮类，醇类等另外象氨气，氢气等。

危害场所：可燃气体对于在以下场所工作的人特别危险：

- 在密闭空间内：如罐体，管道内等。

- 未使用防爆工具的且容易引起火灾的开放性场所。

- 在高温或容易有静电放电的场所。