EMFM分体式电磁流量计安装和故障排除

一、分体式电磁流量计安装注意点

1、分体式电磁流量计的传感器应垂直安装，并且流体自下而上流动，以满足固、液两项处于混合的状态。原因是如介质中有固体物（泥沙、小石子颗粒等）容易发 生沉淀的情况。另外管路中有鱼和杂草的情况鱼在管路中的游动，会造成流量计输出的来回摆动；挂在电极附近的杂草的来回摆动也会引起流量计的输出不稳定。在 流量计上游入口处设置金属滤网挡住鱼和杂草进入测量管内。

2、分体式电磁流量计防止负压的管路设置操作不当将引起传感器内产生负压。当同时关闭流量计上、下游的阀门，若流体的温度高于气温．冷却后收缩，使管内压力有形成负压的危险。负压造成衬里与金属导管剥离，引起电极泄漏。
3、在分体式电磁流量计附近加负压防止阀，打开阀门接通大气压，以防止在传感器内产生负压。分体式电磁流量计下游接有垂直管道时，若用流量传感器上游阀门来关闭或调节流量，传感器测量管内将形成负压。为了防止负压，需加背压或使用下游阀门来调节和关闭流量。

4、分体式电磁流量计适当的维护空间，大口径流量计往往安装在仪表井内，为了管道安装、接线、检查和维护的方便，需要留有适当的空间。为了观测、接线和维护的方便，仪表安装应距地面有一定的高度，以便于清洗、安装。

二、分体式电磁流量计故障排除

分体式电磁流量计在运行中会由于各种故障的发生会造成测量不准的现象，一般在运行中电磁流量计产生的故障大概可分为两类。一类为流量计本身故障，元器件损坏引发的故障；一类为外界条件的改变引起的故障，例如输出不稳定、流动无数次、误差过大等。

（1）输出不稳定：

1、流场不稳；2、通过传感器的液体中含有气体、大固体块；3、电气连接虚接；4、接地不良；5.电极渗漏 解决方法：1.改造管道、或增加安装假传感器；2、正常现象；3、检查接线，接好线；4、接好地线；5、修理传感器。

（2）液体流动无输出：

1、与转换器之间的信号传输电缆两芯线接反；2、电源未接或接触不良；3.传感器仪表管道、外壳、端面有渗漏。解决办法：1、倒线头；2、接好电源、保持接触良好；3、修理传感器。

（3）液体不流动有输出：

1、与转换器之间信号传输电缆连接有断路；2、信号电缆到电极连接断路；3.电极表面沾污或沉积绝缘层；4.接地不良或断路。 解决方法：1、接好电缆线；2、打开传感器、重新接上；3、擦洗电极表面；4、接好地线。

（4）误差过大：

1、零点过高；2、未完全充满液体；3、供电电源畸变过大；4、接地不良。 解决方法：1.重新调整零点；2、改善管道条件，传感器始终充满液体；3、改善供电电源条件，符合正常工作条件；4、接好地线。