设备名称：真空退火炉

设备型号：

使

用

说

明

书

制造商：河南酷斯特仪器科技有限公司

售后电话：  15921582625（王先生）

真空退火炉使用说明

尊敬的客户：

真诚的感谢您成为盟庭仪器产品的用户，真空退火炉是本公司为高校和科研院所打造的实验设备之一，为了更好的使用该设备，希望您在开始操作本设备之前认真阅读随设备提供的操作使用说明，以免引起误操作造成设备损坏。

一、结构简介

采用卧式炉体，侧部开门结构，进出料方便，炉体结构紧凑，占地空间较小，主要供大专院校及科研单位等在真空或保护气氛条件下对一些材料进行烧结或者热处理。

二、主要技术参数

1． 设备名称：真空箱式电阻炉

2． 最高温度：900℃（保护气氛条件下，真空条件下使用温度小于600度）

3.   额定功率：20KW

4.   炉体内胆尺寸：300×250×250mm（长×宽×高）

5． 升温速率：≤10℃/min

6、 电源电压：3相，380V，50Hz

7、 设备占地面积：1300×900mm(长×宽)

8、 冷却水管尺寸：φ12外×φ8内（1进1出）

三、 设备安装接线

1.  收到设备后，检查设备是否完好，根据装箱单检查配套附件是否完整。

2.  设备放置地点应选择空气流通，无震动，无易燃﹑易爆气体或高粉尘的场所。

3.  请使用与所采购设备相匹配的工作电源电压，加装与炉体工作电流相匹配的空气开关可靠连接接地保护线，切勿将高电压引入，以免引起仪表及控制线路的损坏，不用时请关闭电源。

4.  安装完毕应通电试机。

四、 设备启动、停止操作

1、开机顺序如下：

（1）送入总电源，打开设备上的总电源开关；再按下面板上控制电源按钮，指示灯点亮；

（2）将预先准备的料装入炉膛内，放入隔热屏，打开炉口的冷却水循环；然后检查设备的阀门及炉门是否关好。如关好，则开始抽真空：启动直连泵，待运转正常，缓慢打开真空球阀；开始对炉内抽真空，直到炉罐上的压力表指示到-0.1MPa后3分钟,炉膛内的真空基本在10Pa左右。

(3)如需通入保护气氛，则停止真空泵，关闭真空球阀，从后部开始对炉膛内进行充气，直至炉罐压力表上的指针接近0，则停止充气（如对炉内的氧气含量要求很低，则可多洗几次炉，即充好保护气氛后再开真空泵对炉罐内抽气，如此2~3次。则炉罐内的氧气含量降到最低。

(4)  设定温控仪表参数（具体见仪表说明书），设定好后，按下加热启停按钮，则炉罐开始加热。

（5）在加热过程中，要随时注意炉罐内的气压，注意：炉罐内的气压不能超过正压的0.05MPa，过高的气压容易导致危险。

2、关机顺序如下：

（1）加热完成后，按下加热启停按钮，等到炉罐内的温度降到60度以下才允许开炉门。

（2） 打开炉门后，将烧结或者处理的物料拿出来。

（3） 关闭总电源，工作结束。

五、维护注意事项

1. 炉子使用后必须真空保持，便于下次使用时加快抽真空速度。炉温不得超过额定温。禁止向炉膛内直接灌注各种液体及溶解金属，保持炉内的清洁。

2. 定期检查控制系统的电器连接部分的接触是否良好

3. 本炉适用于下列工作条件：

（1）  环境温度在-10～75℃之间。

（2）  周围环境的相对湿度不超过 85%。

（3）  炉子周围没有导电尘埃，爆炸性气体及严重破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体。

（4）  没有明显的倾斜﹑振动和颠簸。

4. 用户在遵守保管、使用、安装、运输规定的条件下，从我公司发货之日起，

在 12 个月内因产品质量问题而发生损坏不能正常工作的，我公司为用户提供整机免费服务（人为损坏除外）。保修期满后，我公司将继续根据用户要求进行有偿终身维护。

5. 真空泵使用1年后需更换泵油，可直接买真空泵油100号，加注时加到游标显示的红心部分就可以了。

制造商：河南酷斯特仪器科技有限公司

电话：  15921582625