K30干式恒温器故障分析与处理

K30干式恒温器是采用微电脑控制的金属浴装置，以代替传统的水浴装置，可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。

控温范围：RT+5℃～100℃

升温时间：≤25分钟(从20℃升至100℃)

控温精度：≤±0.5℃

显示精度：0.1℃

标配模块: 61x0.5ml或41x1.5ml(可另配其他规格的模块)

上海五相仪器K30干式恒温器故障分析与处理方法

| 序 号 | 故 障 现 象 | 原 因 分 析 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打开电源开关后显示屏不亮 | 电源未接通 | 检查电源并接通 |
|  |  | 熔断器烧毁 | 更换熔断器（250V 2.5A Ф5x20） |
|  |  | 开关损坏 | 调换开关 |
|  |  | 其它 | 与供应商或厂家联络 |
| 2 | 温度显示与实际温度严重不 符 | 传感器损坏或模块接触 不好 | 与供应商或厂家联络 |
| 3 | 温度显示窗出现“ ”、 并有“嘟。。。”的报警声 | 传感器损坏或环境温度 低于 0℃ | 与供应商或厂家联络 |
| 4 | 模块不加热 | 温度传感器损坏 | 与供应商或厂家联络 |
|  |  | 固态继电器损坏 |  |
|  |  | 加热管损坏 |  |
| 5 | 按键不起作用 | 按键损坏 | 与供应商或厂家联络 |