生物安全柜主要技术参数

型号：BSC-1500IIA2-X

一、技术参数

1、安全柜基本参数：

（1）分类：A2型，30%外排，70%循环

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm；

*（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

*（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：500 m3/h

（7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）

（8）噪音等级：≤65dB（A）

（9）照明：≥1000lx

*（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）

（11）注册证号：国械注准20143542263

（12）产品标准：YZB/国7913-2014  （YY0569-2011  II级生物安全柜）

（13）重量：    毛重316KG       净重 295KG

（14）使用人数：1—2人

2、生物安全性：

*（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

二、结构功能特点：

1、济南鑫贝西生物技术有限公司是中华人民共和国医药行业YY0569-2011生物安全柜产品标准的主要起草单位；

* 2、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

3、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

4、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

5、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

* 6、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

* 7、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

8、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

* 9、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

* 10、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

* 11、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

12、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

13、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；

14、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

15、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；

16、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

17、完善的报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，

18、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命

（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

三、资格证明和技术文件

*1 TUV机构 ISO9001质量管理认证

*2 ISO14001环境管理体系认证

*2 ISO13485及CE认证

*3 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

*4 每台生物安全柜须具备具有CMA资质机构出具的第三方检测报告。

*5 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010    测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告

四、设备配置清单

主机1台、底座1套、内风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、水龙头1件（选配）、气龙头1件（选配）、搁手架1套（选配）。

| 编号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| AAJ01 | 保险管 | 10A |
| AAJ02 | 保险管 | 5A |
| AAJ03 | 灯座 T8 | LG13-01A |
| AAJ04 | 灯座 T5 | LG05-01A |
| AAJ05 | 紫外灯管 | T6 40W |
| AAJ06 | 日光灯管 | T5 28W |
| AAJ07 | 紫外灯镇流器 | 1*TL8-36W |
| AAJ08 | 日光灯镇流器 | 2*TL5-28W |
| AAJ09 | 上过滤器（排风过滤器） | 920*420*69 |
| AAJ10 | 下过滤器（送风过滤器） | 1380*470*69 |
| AAJ11 | 风机 | DZAE9/9-4 |
| AAJ12 | 控制板 | 液晶控制板（强电板、弱电板、显示屏） |
| AAJ13 | 遥控器（含电池） | / |
| AAJ14 | 电源锁双开双闭 | LA42Y2P-20B |
| AAJ15 | 玻璃 | 1419*720*6.38 |
| AAJ16 | 三芯防溅插座 | 250V 10A |
| AAJ17 | 脚踏开关 | 双踏板（线长4米） |
| AAJ18 | 主机 | AAJ-** |
| AAJ19 | 底座 | AAJ-99 |
| AAJ20 | 水龙头（选配） | WNX093 |
| AAJ21 | 气龙头（选配） | WNX094 |
| AAJ22 | 搁手架（选配） | / |