<< 碳氢元素分析仪技术说明 >>

一、采用标准：

GB/T476-2008《煤的元素分析方法》

MT/T939-2005《电量-重量法碳氢测定仪通用技术条件》

二、适用范围：

TQ-3C型碳氢元素分析仪主要用于测定煤和其它有机物和无机物中碳和氢的含量。是煤炭、电力、造纸、化工、水泥、农牧、地质勘探和医药、教学、科研等行业和部门的实验室必备仪器。

性能特点：

1、吸收质量法测定煤或其它有机物中碳和氢的含量。

2、三段独六式自动恒温控制系统，可分别任意设定、控制不同温度。

3、采用彩色液晶触摸屏显示器，人机界面友好。同时显示试验进程、时间、温度;

可同时测定两个试样。

4、采用微处理器作为控制中心，利用微处理器的智能判断方法自动校正测量温度，并存储记忆，确保试验顺利完成自动化程度高。

采用自动送样机构，把试样自动送到燃烧温度位置，保证试样充分燃烧，测试

结果更准确。

在测试过程中，实时进程提示，保证实验完成,可以自动计算上一次测试数据，

并保存和打印测试结果。

测试系统可以保存一百个测试数据，并能查询和打印以前测试结果。

9、可以和电脑联机，安装测试软件，可以上传测试数据。

四、技术参数

| 编号 | 项目 | 技 术 规 范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉体 | 第一节炉 | 第二节炉 | 第三节炉 |
|  | (1)炉 长 mm | 245 | 325 | 150 |
|  | (2)炉膛温度 ℃ | 850 | 800 | 600 |
|  | (3)恒温区 mm | 60 | 80 |  |
|  | (4)额定功率 KW | 1.2 | 1.5 | 0.8 |
|  | (5)炉膛直径 mm | ф34 |  |  |
|  | (6)平行炉膛中心距离 mm | 42 |  |  |
| 2 | 反应管（2根） mm | 不锈钢管ф24×1200 |  |  |
| 3 | 加热元件 | ф0.6、ф1.0 A级镍铬丝烧成螺旋状 |  |  |
| 4 | 控温系统 | 设置温度: 0--1200℃ 测温精度：±1℃ 控温精度：±5℃。 |  |  |
| 5 | 测温元件 | 镍铬一镍硅(K型)热电偶. |  |  |
| 6 | 电源电压 | 220+10% V 交流50Hz |  |  |
| 7 | 总重量 kg | 约60 |  |  |