# WN10试管恒温仪故障分析与处理方法

WN10试管恒温仪是采用微电脑控制的新产品，可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。本产品具有以下特点：

温度、时间液晶显示；

同时显示设置温度和即时温度；温度、时间控制节数可设定（2节）；

温度控制时间可设定；

采用金属模块，可使样品免受污染；

金属模块能方便更换，便于清洁、消毒；

内置超温保护装置，使用更可靠；

温度偏差校准；

控温时间运行结束后蜂鸣器报警提示；

有中断暂停功能

| 型号 参数 | WN10 | WN10 |
| --- | --- | --- |
| 样本容量（ 标准模块 ） | 50 | 根据客户要求定做 |
| 适用试管（ml） | 2ml安瓿瓶 | 根据客户要求定做 |
| 熔断器 | 250V 2.5A Ф5×20 |
| 外形尺寸(mm) | 354×240×190 |
| 重量（kg） | 5 |

# 控温范围：室温+5(C ( 100(C

# 升温时间：≤25 分钟（从室温20(C升至100(C）

# 控温精度：≤ (0.5 (C

# 显示精度：0.1(C

# 模块温度均匀性：≤ ( 0.5 (C

# 最大加热功率：200W

# 最高温度：105(C0.

# 时间设置：最长：99 h 59 min

# 控温节数：2节

# 五相仪器WN10试管恒温仪故障分析与处理方法

| 序号 | 故 障 现 象 | 原 因 分 析 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打开电源开关后显示屏不亮 | 电源未接通 | 检查电源并接通 |
|  |  | 熔断器烧毁 | 更换熔断器（250V 2.5A Ф5x20） |
|  |  | 开关损坏 | 调换开关 |
|  |  | 其它 | 与供应商或厂家联络 |
| 2 | 温度显示与实际温度严重不符 | 传感器损坏或模块接触不好 | 与供应商或厂家联络 |
| 3 | 显示屏出现“ERROR”、并有“嘟。。。”的报警声 | 传感器损坏或环境温度低于0℃ | 与供应商或厂家联络 |
| 4 | 模块既不加热也不制冷 | 温度传感器损坏或固态继电器损坏 | 与供应商或厂家联络 |
| 5 | 按键不起作用 | 薄膜开关损坏 | 与供应商或厂家联络 |