AWA6258型

三轴向振动分析仪简介

AWA6256B+T型三轴向振动分析仪是一种采用数字信号处理技术的多通道手持式振动分析仪，可以对人体全身、手传振动的三个轴向同时测量，并自动计算三轴向的总值。还可以四个通道同时进行0.315 Hz到250 Hz的低频1/3 OCT分析或三个轴2.5 Hz到2000 Hz的1/3 OCT分析。可用于人体全身振动评价、手传振动评价、设备振动分析等领域。

主要特点

- 符合标准：GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005)、ISO 8041:1990、IEC 61260:2001、GB/T 3241 1级

- 适用传感器：ICP型、电压输出型三轴向加速度计

- 级线性范围宽：大于90 dB

- 积分测量、1/3 OCT实时分析、数据记录同时进行

- 9种频率计权、三个轴向、最大、最小、积分值同时完成

- USB接口到计算机，传输速度快。

- 功能强大，适合全身振动、手传振动、环境振动、设备振动测量及分析

- 模块化设计、用户可以根据需求选配硬件及软件，性价比高

- 可测加速度也可测加速度级，参考0 dB可在10-5m/s2与10-6m/s2之间选择

技术参数

- 加速度传感器

| 传感器型号 | 主要用途 | 标称灵敏度 | 频率范围 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AWA84410型座垫式加速度计 | 人体全身振动测量 | 10mV/m/s2 | 0.3Hz～4000Hz | 250g |
| AWA84152型振动加速度计 | 手传及设备振动测量 | 2mV/m/s2 | 0.5Hz～5000Hz | 24g |
| AWA14403型振动加速度计 | 低频1/3 OCT分析 | 50mV/m/s2 | 0.3Hz～300Hz | 1000g |

- 测量范围（参考0dB为10-6m/s2）

| 测量模块 | 标称灵敏度 | 测量范围 |
| --- | --- | --- |
| 人体全身振动测量 | 10mV/m/s2 | 52 dB～172 dB |
| 手传振动及设备振动测量 | 2mV/m/s2 | 65 dB～185 dB |
| 低频1/3 OCT分析 | 50mV/m/s2 | 40 dB～159 dB |
| 振动1/3 OCT分析 | 2mV/m/s2 | 0.001 m·s-2 ～ 2000 m·s-2 |

- 频率范围

| 测量模块 | 频率范围(±1dB) | 频率范围(±2dB) |
| --- | --- | --- |
| 人体全身振动测量 | 0.63 Hz～80 Hz | 0.315Hz～250Hz |
| 手传振动及设备振动测量 | 8 Hz～1000 Hz | 5～1600 Hz |
| 低频1/3 OCT分析 | 0.315Hz～250Hz | 0.315Hz～250Hz |
| 振动1/3 OCT分析 | 2.5 Hz～2000 Hz | 2.5 Hz～2000 Hz |

- 频率计权：并行VLz（全身垂向，简称z计权）、VLx-y（全身水平，简称x计权）、Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wh、Wk、Wm。

- 时间平均方式：并行指数、线性

- 指数平均时间常数：125ms、1s、8s

- 主要测量指标

| 测量模块 | 主要测量指标 |
| --- | --- |
| 人体全身振动测量 | Max、Min、Leq,T、5个Ln(n可以从1到99之间设定)、SD、Peak、VDV |
| 手传振动及设备振动测量 | Max、Min、Leq,T、Leq,4h、Leq,8h |
| 低频1/3 OCT分析 | Max、Min、Leq,T、5个Ln(n可以从1到99之间设定)、SD。 |
| 振动1/3 OCT分析 | Max、Min、Leq,T |

- 显示器：240×160点阵LCD显示器，有LED背光

- 采样频率：750 Hz或12kHz

- A/D位数：24位

- 统计采样间隔：0.1 s

- 记录功能
记录间隔：0.1s、0.2s、0.5s、1.0s、2.0s、5.0s、10s
记录内容：各通道下的瞬时振级

- 存贮功能：32MBit Flash RAM，最多1024组数据或81920秒记录结果

- 输出接口：直流、交流、RS232、USB

- 工作电源：6节LR 6 碱性电池或可充电电池，可连续使用12小时以上，也可使用5 V外接电源

- 内部日历时钟：误差小于1分钟每月

- 尺寸：210×90×38 (mm)

- 质量：0.5kg(不含传感器)

主要配置及界面