涡街流量计测量使用故障检查步骤和处理措施

仪表在生产过程中,每一台涡街流量计都经过了严格的质量检验,后一步是实流标定。如果仪表在测量过程中出现故障,请按照以下步骤进行检査

1、检查电气连接

检査仪表的电源接线端子是否连接正确?是否有电压?根据电气连接图检査线路连接检查回路负载和电源极性

2、检查涡街流量计安装状况

在管道上安装仪表时是否遵循了相应的安装要求

在测量液体时,管道内是否充满流体

流体必须是单相的。

仪表的背压是否足够高以防止气蚀

管道内径是否和仪表内径一致

是否满足仪表上下游直管段要求

管道内壁是否光滑

有无突入到管道内的部件

仪表是否远离振动源

在强振动应用场合,如果管道没有流量而仪表仍有输出显示,则可调整模拟板的信号放大倍数和触发电平来抑制振动的影响。具体方法是:打开后盖,调整电压放大倍数的电位器W1,逆时针旋转电位器W1,信号变小。但应注意,旋转不要过度,否则将造成小流量信号丢失,使测量的下限流量提高,引起测量故障.

3、检查过程参数

实际的流量是否在仪表的测量范围之内,如果不在仪表的正常测量范围之内,应调整实际流量或改变满量程数值。检査仪表使用的温度、压力、粘度和密度参数是否与定货时的技术指标一致?如果不一致,请检

查所有过程数据并通知厂家技术人员如果压力脉动超过仪表正常运行时的压力波动并与产生的旋涡频率相似,则需要改变安装地点.

警告:在将仪表返回厂家维修时,必须遵循以下内容

必须将仪表上的残留液体清除干净。如果仪表应用在化学工业中,必须首先将仪表上的危险介质全清理干净才可将仪表返回厂家，由于仪表上的危险介质没有全部清理干净而造成的人员伤害,将由仪表的使用者负责。

其他注意事项

涡街流量计在测量液体时,必须将流量计安装在充满流体的管道中

在强烈震动的场合,可导致干扰大于流量信号,造成示值误差。因此,仪表应当尽量安装在振动和冲击小的场合(在5-200Hz的振动频率下,要求振动加速不大于IG),或在仪表的上下游加工装支撑件。

对容易气化的液体,须使用气体隔离器。

在測量蒸汽时,要确保管道内不发生冷凝现象

涡街流量计的安装,保证准确的测量,必须遵循以下建议来正确安装仪表。应当根据工艺管道的内径尺寸合理选择流量计表体内径的标准尺寸,要保证仪表内径与管道内径一致.