XL-10棱边深度仪使用说明书

一、用途：

XL-10棱边深度仪为专用测量工具，用以测量纸面石膏板楔形棱边深度，符合GB/T9775-1999标准规定的纸面石膏板的试验方法。

二、主要技术参数：
1、测量范围：0-10毫米
2、读出精度：0.01毫米
3、定位舌与测量点距离：10毫米

三、结构原理（见附图）

本件（9）前端安装着数显百分表（1），有锁紧快（6）及琐紧螺块（5）用螺钉（8）琐紧。在本体顶端有定位舌（3），可以在导板（7）内上下华东，靠弹簧（2）及挡琐（4）压在最下面，测量时，定位舌靠着纸面石膏板的边缘，百分表测量杆的球面端头就抵在纸面石膏板楔形棱边深度。

四、调整与操作：
 使用前，将仪器放在平板上面，左手适当用力按住仪器，使本体底面与平板紧密接触，定位舌及百分表测量杆手压缩入，然后适当松开螺钉（8）调节百分表上下位置，调整好后随即拧紧螺钉（8）锁紧百分表不再移动。并按百分表清零键，使百分表置零。接下来就可以进行使用测量。在每次使用前都必须将百分表清零（数显百分表使用见其说明书。）

在进行测量时手持仪器本体，前端朝向石膏板棱边方向，按在石膏板上，同时慢慢向棱边方向移动，待定位舌伸出以后再将仪器稍稍往后移动，使定位舌紧紧靠棱边边缘，此时即可以从百分表上读出所测楔形棱边深度。在整个过程中，应尽量使仪器本体与石膏板棱边垂直，特别在读数时，否则会引起误差。

五、维护保养：
 
 此仪器是精密量具。应经常保持清洁，注意轻拿轻放，使用完毕应用软布擦拭干净。定位舌时间可适当加些润滑油，但不要过多，加润滑油后使定位舌上下活动几次，然后擦去多于润滑油，使活动面上面保留一层油膜即可，仪器平时不应随便拆卸，以免损坏。