QYRS—6型燃烧法沥青含量测试仪使用说明书

请您在使用本设备前，认真阅读“使用说明书”，以免在设备安装、使用中因操作不当而耽误您宝贵时间，甚至引起不应有的损失。

一、前言

在公路建设中必须测定沥青混合料中的沥青含量，为此曾广泛应用溶剂抽提法,由于抽提法使用有毒化学溶剂，测试时间长，无法适应搅拌站大批量连续生产和公路监理检查要求。而燃烧法产生的沥青烟气少，测试时间短，可连续进行测试，以适应搅拌站大批量连续生产和公路监理检查的要求，并在国内外推广使用。基于对环境保护和工作人员健康的关注，越来越多的国家认识到溶剂抽提法的危害性和对环境的影响，现逐步推荐使用燃烧法以取代溶剂抽提法。因此，燃烧法沥青含量测试仪在公路建设中是一种将广泛应用的设备。但由于目前中国公路建设中主要使用抽提法测试沥青含量，所以用燃烧法测试沥青含量将有一个推广应用过程。长沙奇鹰测验仪器厂的QYRS-6型燃烧法沥青含量测试仪根据美国标准ASTM D6307-98和AASHTO T308-99的技术要求研制，符合中华人民共和国交通行业标准（JT/T671-2006）。可以快速、准确、安全、可靠地测定沥青含量。能满足搅拌站大批量连续生产和公路监理检查的要求，进而保证筑路的质量。

二、QYRS-6型燃烧法沥青含量测试仪主要技术指标

1、工作室尺寸：长350mm，宽440mm，高330mm。

2、 电源：工作电压380V±10%三相（星形），电流不大于20A。

3、天平量程：10kg。分辨率0.1克。

4、燃烧室正常高工作温度：540℃。

5、最大试样重量：3000g。推荐试样重量1000～1500g。

三、基本原理和结构

1、原理

将加热搅拌后已知重量的沥青混合料放入高温燃烧室内燃烧，燃烧生成的沥青烟气经过过滤后排放，在燃烧过程中天平实时称量沥青混合料，计算沥青燃烧损失的重量，而后实时计算出沥青的百分比含量。在连续几分钟沥青的百分比含量变化小于设定的值，则试验自动结束。

2、结构

QYRS-6型燃烧法沥青含量测试仪由三大部分组成：燃烧设备即燃烧炉，重量测定设备即天平系统，试验测量控制和数据处理部分即微机测控系统。其系统框图如图1所示。

炉温信号变换器

打印机

显示器

单片机

A/D变换器

热电偶

板状加热器

离心风机

D/A变换器

固态继电器

D/A变换器

固态继电器

天平

RS232接口

图1  QYRS-6型燃烧法沥青含量测试仪系统框图

3、燃烧炉的构成及特点

燃烧炉由燃烧室、加热器、过滤器、集烟室和鼓风排气部分组成。燃烧室尺寸：长350mm，宽440mm，高330mm。燃烧室设定工作温度：100℃～550℃，最大工作温度：室温～800℃。加热功充8KW。加热元件电缆、风机电缆、测温传感器引线由加热炉底部后方引出到控制箱。在燃烧室下部有四个通孔。通过托盘与4根连接体与燃烧炉下部控制柜内的电子天平称盘相连接，用以测量试料的重量变化。在托盘上放置试料盘、试料筐，用于在测试时放置试料。在燃烧室上部有过滤器。再上为集烟室，沥青烟气在集烟室混入周围空气后经鼓风机由烟道排出。

四、天平称重系统

天平是整个沥青含量测试仪的重要组成部分，是保证测量快速精确可靠的重要部件。试料盘和试料筐一起放入燃烧室的托盘上，该托盘通过四根连接体支撑在天平秤盘上。天平能准确分辨至0.1g，并连续不断地进行秤量，其测量数据通过接口送至数据采集系统。

五、数据采集计算系统

为了实现试验控制和数据采集，我们组成了数据采集系统。

测量由两部分组成：a、重量测量：如前述的天平系统，其测量数据通过RS232接口送入单片机，由单片机进行处理；b、温度测量：温度信号经信号调理板变成模数转换器需要的输入信号，经模数转换器变成数字量信号后由单片机处理。控制部分有：燃烧室温度控制和抽气排烟的控制。这些控制由单片机控制来实现。因而单片机系统是测控和数据处理的心脏。

六、QYRS-6型燃烧法沥青含量测试仪的工作菜单

QYRS-6型燃烧法沥青含量测试仪测量沥青含量的工作状态分为：温度设置、修正系数设置、去皮键、菜单键、打印键、加热键。

七、QYRS-6型燃烧法沥青含量试仪的特点

1、使用独立的单片机系统进行试验的测量和控制，使用维护方便。

1.1单片机系统远离高温的燃烧炉和大功率的加热电源，单片机系统免受高温和强电的影响，增加系统的可靠性。

1.2加热时打开炉门将断电。

1.3对每一类型要试验的沥青混合料，参照美国标准ASTM D6307-98和AASHTO T308-99的标准技术要求，用校准试样测定此种类型沥青混合料的校准系统，保证试验结果准确可靠。

2、采用新型炉体结构

3、使用高精度电子天平测量试样重量变化。按预先设定的试验稳定值，准确判断试验结束点，防止试料过分加热。

4、新型外观设计，炉体外型美观。炉体与天平机箱定位准确，保证试样重心位于天平中心。

八、设备安装

1、电源准备

试验室准备燃烧炉独立电源。应保证电压稳定，为380V±10%，其容量不小于20A。应使用截面积不小于2.5mm的四蕊电缆（必须具备零线）。具有20A单独空气开关。为了安全，电源必须有地线。

2、准备燃烧炉工作平台

本设备已配备金属台面。为便于设备安装检修，工作平台距墙不小于0.8米。台面放置应保持水平。

3、打开燃烧炉、控制机箱、天平、显示器，检查设备有无损坏，随机文件和附件是否齐全。妥善保管全部随机文件和包装材料。

4、将控制机箱安装在已调整水平的工作平台上。

5、将天平放入控制相箱内，使其对准控制机箱上四个天平支撑孔。调整天平或控制机箱使天平处于水平面状态。

6、将托盘与连接体通过φ30mm的通孔与燃烧炉下部天平称盘相连接。连接过程中应保证支撑棒不能与φ30mm的通孔相接触。

7、打开控制机箱后面板，按接线表连接燃烧炉加热器、鼓风机电源线和热电偶。

8、由试验室专业电工将燃烧炉控制机箱上电源线按火线、中线、地线分别接到试验室电源空气开关输出端（注意电源和开关的容量、安全性符合要求）。

9、用铝波纹管与燃烧炉排烟管连接，将铝波纹管引至试验室外。

10、至此设备安装完毕，进行全面安全检查。

九、使用步骤及操作流程

1、接通试验室电源开关。

2、接通燃烧炉电源开关（在控制机箱面板上）。

3、操作流程：

①上电

②主页面

③按“菜单”选择混合料类型，再次按“菜单”返回主页面。

④关闭炉门，按“加热”开始加热，加热至540℃左右。

⑤放入料筐再次按“加热”键继续加热

⑥温度达到540℃后，按“去皮”按键。

⑦打开炉门取出料筐，放入燃烧料，关闭炉门后按“加热”键准备燃烧，

此时试验开始，严禁按任何键盘。

，

此时

⑧温度达到540℃后风机自动打开，开始排风。

⑨当混合料充分燃烧后，试验自动停止，自动打印，按“打印”键可打印多份。

⑩如需继续实验，则从步骤⑤开始，一直完成步骤到⑨。

试验完毕断电