- HBY-Ⅲ型混凝土标准养护室自动温湿控制仪

- 使

- 用

- 说

- 明

- 书

- 一、概述

HBY-Ⅲ型混凝土标准养护室自动控制仪适用于各水泥厂、水泥制品厂、商品砼搅拌站及建工、交通工程、公路施工单位、科研机构和质检站对标准养护室的温湿度控制，具有操作方便、控制准确等优点。 
本控制仪另一特点为三通道设置，常规单通道设置时，可控制30m3以下空间的温湿度，当用户选择二、三通道时只要增加一台或二台加湿加热水箱，即可控制达50m3和70 m3空间的温湿度。 
产品符合GB/T 50081-2002《普通砼力学性能试验方法》和ISO2736、JTGE30-2005等标准的要求。

二、技术指标

控温范围：10~40℃
控温精度：（20℃）±2℃ 
控湿范围：≥95%（相对湿度） 
加热功率：1.5kW/2.5 kW /3.5 kW（常规配置/二通道配置/三通道配置） 
制冷功率：≤2kW（用户需自己配备≤3匹单冷空调，不要遥控器，控制回路接入本控制仪） 
加湿功率：60W 
电源电压：AC220V±22V
电源频率：50 Hz±1Hz

三、结构与工作原理

1、该控制仪由控制箱、加湿器、不锈钢加热水箱和空调（自备）四大部分组成，其温、湿度的控制均由数显仪表自动交换，无须人工控制。 
2、工作原理 
（1）温控：当养护室内的温度高于控制仪的上限给定值时，控制系统即输出制冷信号，控制单冷空调，外接负载工作，反之，温度低于控制仪的下限给定值时，主机即加热，当达到控制要求时自动恢复到恒温状态，如此反复达到控制温度的目的。用户如果安装的是冷暖型空调，则不能去掉遥控装置，宜把空调调整在目标控制温度的下限，利用本控制仪把温度控制在更精确的状态下。 
（2）湿控：当养护室内的湿度低于控制值时，控制系统输出加湿信号，控制主机加湿器工作，室内湿度达到要求后即自动停止工作。控制仪还设置有手动加湿功能，只要按下控制面板上的手动加湿按钮，即可进行人为加湿。

四、安装及使用方法

1、安装方法

（1）首先将控制箱固定在养护室外,固定位置以方便操作为宜。选择最近位置将温湿度探头放入养护室内并固定好,温湿度传感器分别按编号连接到控制仪。养护室应有良好的保温性和密封性，空间大小符合要求。 
（2)然后将主机放于养护室中心位置，用塑料水管将增湿器进水口与自来水管连通，打开水龙头（常开小量）进水能自动控制，水位必须高于电热管，以免电热管脱水烧毁。加热、加湿插头分别插在控制箱的插座上。
(3)单冷空调器安装前需将控制系统拆除，然后将压缩机的电源插头直接连接在制冷插座上。注意：如果安装冷暖型空调，不要把空调接入控制仪，让空调独立运行即可。
(4)在安装时必须接好地线，电源须经闸刀开关才能接至控制仪上。

2．使用方法：

- (1)仪器出厂时已按控制20℃±2℃设定好工作程序，用户不必再设定。

- (2)利用空载情况下，对控制仪进行试运行，当输出信号无误后，接好外负载（把制冷、加热、加湿的电源插头分别插入控制仪身后的插座上），接上水源即可工作。

五、注意事项：

- 控制仪外壳必须可靠接地。

- 加湿器内严禁缺水，以免将加热管、加湿器烧坏，进水阀不应关闭，也不要开的过大。

- 保持水箱清洁，定期清洗以保证加湿器正常工作，严禁将试件放入水箱浸水，严禁在水箱中洗手等，污染和损坏控制仪。如果加热装置在升温时，每次工作超过一小时说明该养护室保温不良或容积太大，用户需另选配增加一台或二台加热加湿器，控制信号可由控制仪直接引出。

- 本控制仪应置于通风、干燥、无腐蚀性介质的环境中使用。

- 因质量问题而引起的故障，自出厂之日起负责保修半年。

- 使用本仪器的用户，如果电压不稳定，必须安装稳压电源 。