- NLD-3型水泥胶砂流动度测定仪

- 使

- 用

- 说

- 明

- 书

- 一、概述

本仪器由中国建筑材料科学研究院与我公司合作开发的，专利号：03208785.3，用于2005年发布的新标准GB/T2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》的流动度试验，是该标准唯一指定用仪器。

- 二、主要参数

振动部分总重量：     4.35 kg±0.15kg 
振动落距：          10mm±0.2mm 
振动频率：          1Hz
振动次数：          25次 
桌面参数： 
材料：             铸钢，工作面镀硬铬 
直径：             φ300mm+1mm

- 三、安装调试

仪器必须可靠接地。 
仪器用膨胀螺栓固定在基座上。仪器基座由混凝土浇筑而成（或砖混基础），底面尺寸约为400mm×400mm，高约690mm。在基座和仪器机架之间宜填垫圈（见图八.基础安装图），可通过调整垫圈高度调节桌面水平。仪器安装后，其桌面沿彼此成直角的两个直径方向测量时均应成水平。跳桌安装好后，采用流动度标准样(JBW01-1-1)进行检定，测得的流动度值如与给定的标样流动度值相差在规定范围内, 则该跳桌的安装及使用性能合格。

- 四、使用方法

试样的制作与填装方法按GB2419-2005和GB17671-1999的有关规定，也可参照本说明书附录。

- 使用前，请用检规检查落距。

- 将插头接入计数器后对应孔内，将计数器接通电源。

- 如跳桌在24小时内未被使用，先空跳一个周期25次。

- 五、维护与保养

使用完毕后，应擦净仪器，清除仪器周围残留胶砂，用轻油稍稍润滑推杆、桌面和凸轮表面。长期不用，仪器应防尘保护，控制器放置在包装盒内。 
如仪器不计数，请检查接近开关是否松动、与凸轮间隙是否为1mm~2mm，如有偏离或松动，请调整间隙后紧固。

- 六、结构简图

水泥胶砂流动度测定仪结构简图
1. 机架    2. 接近开关    3. 电动机    4. 凸轮    5. 轴承    6. 推杆
7. 圆盘桌面    8. 捣棒    9. 模套    10. 截锥圆模    11. 检规    12. 控制器

- 七、电气原理图

- 八、基础安装