- SC-145型砂浆稠度仪

- 使

- 用

- 说

- 明

- 书

- 一、概述

SC145型砂浆稠度供用来测定砂浆的流动性（一般流动性又称为稠度）。砂浆的稠度是用一定几何形状和重量的标准圆锥体以其自身的重量自由地沉入砂浆混合物中沉度的厘米数来表示。稠度试验适用于确定配合比或施工过程中控制砂浆的稠度，以达到控制用水量的目的。

- 二、技术性能

1、测量范围：

沉入深度：                                0—14.5厘米 
沉入体积：                                0—229.3厘米3 
2、最小刻度值（沉入深度）：                1毫米

3、锥体几何参数：

圆锥角：                                  30° 
高 度：                                   145毫米
锥底直径：                                75毫米
4.锥体与刻度尺合重：                       300±2克 
5. 外形尺寸：                             350×300×800毫米 
6. 重量：                                 ≈20公斤

- 三、仪器结构与使用方法（下文需结合后面示意图看）

（一）仪器结构：

仪器主要由底盘、支架、数显标尺、标准试锥（连刻度尺）和盛料容器组成。 
底盘（1）和立柱（4）使用键、弹簧垫圈（2）和螺母（3）连接在一起。横臂（6）上由两个紧定螺钉（5）分别控制它在立柱（4）上上下滑动和刻度尺在它上面滑动。松开立柱（4）上的左边紧定螺钉（5），横臂（6）可以上下移动，然后固定在所需的位置上。 （如图） 
数显标尺（7）在如图横臂右边，数显标尺在任意位置可调零，标准试锥体的垂直沉入深度可以直接在标尺（7）读出。

（二）使用方法：

- 将搅拌好的试验用砂浆放入锥形盛料容器（9）内。

- 提起刻度尺，将横臂（6）下降至适当位置（必须使刻度尺有足够下沉长度），让锥体尖端与容器（9）内的砂浆混合物表面上端面正好接触，将数显标尺调零。

- 松开刻度尺，让标准锥体以其自身重量沉入砂浆混合物中。

- 待标准锥体不再往砂浆中沉入时，此时可以直接从数显标尺（7）上读出所测的沉入深度。

- 四、维护保养

- 标准试锥存放或使用时，应注意严加保护，不得碰伤标准锥体的外锥面和锥体尖端。

- 试验完毕后，仪器应清洗干净，并涂上防锈脂。

仪器不用时加罩保存。