概述

JBY-30B型混合胶砂试件标准养护箱适用于科研质检部门、公路工程单位、建筑施工单位、各水泥制品厂作胶砂试件的标准养护。

本产品采用先进的智能化温湿度控制系统，能准确地指令升温，降温和增湿等功能。进行全自动切换工作，实现箱内温度，湿度的动态平衡，并可安置自动定时打印机。从而提高标准养护条件规定的准确度和自动化控制水平、降低能耗，实现试件的状态调节和试验的标准环境。

主要参数技术

控温精度  ±1℃               电源电压  220V±10%

箱内温度   20℃               加热功率  600 W

测湿精度  ±３%RH             抽湿功率  158 W

控湿范围  60—95%RH           制冷功率  158 W

容积：550×550×1150 mm        体积：700×1090×1470 mm

三、工作原理

本仪表采用精密铂电阻Pt100作为感温元件，由高性能（A/D）转换器将由多路开关传送来的干、湿等效电压信号转换成相应的数字信号，再由单片微处理器进行处理后显示及控制。当温度低于设定的温度设定值下限时，仪表输出加热控制信号；当温度高于设定的温度控制值上限时，仪表输出制冷控制信号；当温度进入设定控制值的窗口区域（CER设定区域）时，仪表停止加热或制冷，进入恒温状态。当湿度低于设定的湿度控制值下限时，仪表输出加湿信号；当湿度高于设定的湿度控制值上限时，加湿就停止。

四、使用说明

1、应将仪器置于通风干燥处，在环境温度2—38℃，相对湿度不大于85%，周围无强烈振动及强电磁场影响的室内使用。

2、仪器安放平稳后，应检查箱门开关是否灵活，电气、制冷等部件是否损坏。

3、把侧门打开将加湿器水箱内加注满蒸馏水或净水，另把测温传感器处的塑料水茧内注满水，并把纱布泡入水中。

4、见电源插头插入具有良好接地的220V插座中，打开电源开关，仪器自动进入工作状态。

5、出厂时本仪器已编入标准设定程序，温度控制值为20℃±1℃，湿度控制值为65%±2%，如需要改变控制值数据，可按照控温仪说明书修改参数。

五、试机检测

制冷机加湿器能否工作，可以人为的给干温传感器头部加温至高于设定温度5—10℃，这样能使干湿温差加大，制冷机，加湿器随即开始工作。

六、注意事项

1、电源电压波动超过规定使用范围，必须安装电源稳压器，否则将会损坏仪表及制冷机。

2、电源接地一定要可靠，接地不良会对您的人身，安全带来危险。

3、经常检查加湿器，干湿盒内不要断水，盒内纱布要每月更换。

4、非有关人员不能擅自改变控制程序数据，以免造成仪器失控及损坏仪器。

七、一般故障排除

1、整机不工作：检查电源开关，保险丝是否损坏。

2、不制冷：检查仪表是否显示制冷状态，检查压缩机过载保护器，起动器是否损坏，压缩机能正常运转而不制冷则可能是制冷剂泄漏。

3、加湿器不加湿：检查加湿内小风机是否工作，加湿器底座内水位是否过高，加湿器安放是否倾斜过大，雾化换能器是否干净。

4、偶尔受外界电信号冲击，仪表出现数显失控，只需关闭电源开关或拔下电源插头，再重新开机，即能正常工作。