HRQ-5000AV

使

用

说

明

书

前言

声明

在此文档中的信息没有注释需要改变。生产厂商不做陈述或遵守基于此点内容的任何担保，并且明确放弃任何为了销售或利益性特殊目的任何暗指的担保。

此文档中的内容我公司有权修订而不做另行通知。

本说明书中部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。

为郑州豪润奇电子科技有限公司的注册商标，根据法律规定，未经许可使用上述商标者，将被追究法律责任。

厂商保证

在仪器的拆装和维修均由我公司指派专业人员完成，且仪器的使用严格按照使用说明书操作的前提下，郑州豪润奇电子科技有限公司仅对仪器的安全性、可靠性以及性能方面的后果负责。

郑州豪润奇电子科技有限公司向用户保证，从购买发送之日起一年半内为保修期，保证新设备在材料和工艺方面没有问题。在保修期内，郑州豪润奇电子科技有限公司免费为用户进行故障维修和非人为损坏部件的更换，若设备表面损坏将不被修复和更换。

此保证仅使用于按照使用说明书指定条件操作设备而发生的故障，保证的设备只能用于随机说明书中规定的使用范围。

郑州豪润奇电子科技有限公司不对由其它设备或因擅自连接其它设备而引起的损坏负责。

郑州豪润奇电子科技有限公司不对由于拖延服务请求而造成的损失、损坏或伤害负责。

当保修期内的郑州豪润奇电子科技有限公司产品出现问题时，请联系郑州豪润奇电子科技有限公司，同时说明设备型号、编号、购买日期和问题性质。

注意事项

为保证操作安全及设备性能长期稳定，在操作设备前，请仔细阅读本使用说明书充分了解设备功能、操作及保养知识，尤其必须要注意使用说明书中的“警告”、“小心”、“注意”的内容。操作不当或用户不遵守制造商或其代理商的说明，可能造成设备损坏或个人伤害。

下列约定贯穿整个使用说明书中以表示特别强调的信息。

“警告”：用于表示如果忽略它将产生严重的个人伤害、死亡或者实际财产损失。

“小心”：用于表示如果忽略它将产生轻微的个人伤害或财产损失。

“注意”：用于提示用户安装、操作或保养信息，这些信息是很重要的，然而却不存在危险性。危险警告不会包含在注意内容中。

安全标识

仪器标识说明：

包装运输标识说明：

设备安全分类

- 按有易燃麻醉气和空气的混合气或和氧化亚氮的混合气情况下使用时的安全程度分：

HRQ-5000AV不能在有易燃麻醉气和空气的混合气和氧化亚氮的混合气情况下使用。

- 按工作制分

HRQ-5000AV为连续运行的设备。

● 按对有害进液的防护程度分:

HRQ-5000AV主机为普通设备；探头为S035M（防浸水设备）。

- 按防电击类型分：

HRQ-5000AV由外部适配器供电，为Ⅱ类设备；由电池供电，为内部电源设备。

- 按防电击的程度分:

HRQ-5000AV是B型设备。

设备操作的一般提示

操作中

- 严禁覆盖设备散热孔。

- 关机后等待至少2—3分钟后才能再次开机。

- 在扫描中，一旦发现反常的情况，立即停止扫描并关机。

操作后

- 切断电源。

- 从电源插口拔出插头而不是拔拉电缆。

- 用柔软的医用消毒棉球擦净探头上的耦合剂。

一般安全信息

在设计和制造时考虑到操作者及受诊对象安全性及设备的可靠性，下列安全预防措施必须执行：

- 设备由合格操作人员或在其指导下使用。

- 不要更改设备参数，如果确有必要，请要求郑州豪润奇电子科技有限公司或其授权代理商提供服务。

- 设备在出厂时已调至最佳性能，不要调节任何预设的控制或开关，除非按说明书中的指定操作。

- 如果设备出现故障，请立即关机并联系翼诚电子有限公司或其授权代理商。

- 如果需要连接其它公司的电子或机械装置，在连接之前请联系翼城电子有限公司或其授权代理商。

- 设备操作、存储和运输环境。

设备正常操作环境要求：

- 环境温度范围：+10℃～ +40℃

- 相对湿度范围：30%～ 75%

3）大气压力范围：70KPa～ 106KPa

设备存储环境要求：

1) 环境温度范围：- 20℃～ +55℃

2) 相对湿度范围：10％～ 100％

3) 大气压力范围：50KPa～ 106KPa

7. TFT-LCD显示屏易碎请勿撞击，如发现破裂应防止液晶溢出进入人的眼部或口中，应对其进行妥善处理。

8. 仪器内部锂离子可充电电池禁止撞击或投入火中以防引起爆炸；请勿短路电池输出电极以防电池损坏；请使用原装充电器对电池充电。废弃电池会对环境造成污染，请对电池进行正确的回收处理。

9. 电源适配器禁止拆卸，出现故障应由专业人员进行维修；充电输出只能用于仪器标准配置的电池充电，给其它电池充电可能会引起爆炸、火灾等非预期的危险。

10. 适配器输出禁止短路，长期短路会造成适配器损坏。

11. 为降低使用风险，适配器的网电源输入线请用标准配置的电源线。

12. 郑州豪润奇电子科技有限公司不对仪器因用户自行改装所引发的任何风险负责。

13. 设备与网电源的分断，由拨掉适配器网电源插头来完成。

14. 超声可能对人体造成危害，应避免长时间照射。声输出参数，见附录A。

注意

此仪器为动物专用

禁忌症

建议不要对有创口或急性炎症部位进行探查，以免交叉感染。

- 概述

  - 简介

●仪器应用微机控制和数字变换器（DSC），采用数字波束合成（DBF）、实时动态孔径成像（RDA）、实时动态声速遍迹（DRA）、实时逐点动态接收聚焦（DRF）等技术，整机图像清晰、稳定、分辨力高。

●具有B、B+B、B+M、M 四种显示模式；可实现图像实时、冻结、放大；病历号、年龄、性别注释；距离、周长、面积、体积、心率和猪、马、牛、羊、猫、狗的孕龄测量；图像灰阶256 级。

●交流适配器和内置锂离子可充电电池相结合的供电方式，三种电池充电方式，特设节电模式，使电池供电更持久。

●采用5 英寸TFT-LCD 显示和可编程器件（FPGA）以及表面安装技术（SMT），整机体积小、重量轻。

●PAL-D 制视频输出。具有鼠标器接口。

●注塑外壳手持式结构，便于开展对大动物和小动物的诊断。

●仪器由主机、探头、适配器组成。标配S3/3.5MHz 防水机械扇扫探头。

1.2 适用范围

适用于猪、马、牛、羊、猫、狗等动物诊断。

1.3技术规格

| 型号 | HRQ-5000AV |
| --- | --- |
| 探头 | 标配探头 | 适配探头 |
|  | S3/3.5MHz机械扇扫 | S3/5.0MHz机械扇扫 |
| 最大探测深度(mm) | 192 | 192 |
| 分辨力 （mm） | 侧向 | ≤4（深度≤80） ≤5（80＜深度≤130) ≤5（80＜深度≤130) | ≤3（深度≤60） |
|  | 轴向 （mm） 轴向 | ≤2（深度≤80） | ≤1（深度≤60） |
| 盲区（mm） | ≤8 | ≤8 |
| 几何位置 精度（%） | 横向 | ≤20 | ≤15 |
|  | 纵向 精度（%） 纵向 | ≤10 | ≤10 |
| 监视器尺寸（英寸） | 5.0 TFT-LCD |
| 显示模式 | B，B+B，B+M，M |
| 图像灰阶 | 256 级 |
| 图像倍率 | x1.0, x 1.2, x 1.5, x 2.0 |
| 图形存储 | 128 张 |
| 深度（mm） | 120~190,8级可调 |
| 测量功能 | 距离，周长，面积，体积，心率，孕龄 |
| 字符显示 | 病例编号，年龄 |
| 电池容量 | 2200mAh |
| 主机功耗 | 非充电工作情况 13W/充电工作情况 25W |
| 适配器功耗 | 45W |
| 主机重量（不含探头） | 800g |

1.4电原理方框图

1.5基本原理

HRQ-5000AV  B型超声诊断仪是根据动物不同组织器官具有不同的密度和不同的超声传播速度，即不同的声阻抗（介质密度与声速的乘积）的特性，以有一定规律的电脉冲去激励压电晶片（换能器），使其产生一定频率的超声波，将这种超声波（声能）射入动物体内，经体内不同脏器的界面而产生反射回波；反射的不同大小的回波被原发射超声波的换能器接收，从而又将接收的回波（声能）转换为电脉冲，这种电脉冲经放大，检波及数字扫描变换等处理后，形成标准视频信号，在监视器屏幕上显示出脏器截面图像。

1.6设备的组成

1.6.1标准配置件

◆主机（含一块锂离子电池）

◆3.5MHZ防水机械扇扫探头

◆使用说明书

◆电源适配器（含电源线）

◆鼠标器

1.6.2选配件

◆探头5.0MHZ防水机械扇扫探头

◆锂离子电池

◆车载充电器

◆充电适配线

◆挎包

◆支架

警告

应选择上述所列规定型号的配件使用，若任意选用非规定型号的配件，所引发的安全、电磁兼容性能的非预期下降，制造商不承担此风险。

1.7 外形

1.8 电磁兼容声明

HRQ-5000AV不会影响无线电业务和其它设备的基本性能，能在其预期声明的电磁环境中正常工作。

警告

仪器在强电磁环境中工作，图像中可能会出现干扰信号，影响诊断，此时应停止使用，防止误诊，待排除电磁干扰后在使用。

警告

仪器和其它设备重叠或并列近距离工作时可能会出现未预料的电磁兼容问题；如果必须接近，应通过观察，谨慎验证任一设备是否受到非预期的电磁耦合影响。

警告

更换不符合规格的部件或与其它设备一起连接使用时，可能会出现未预料的电磁兼容问题，应谨慎验证是否存在非预期的电磁耦合影响。

- 安装

2.1 使用环境要求

①．环境温度范围：+10℃～+40℃

②. 相对湿度范围：30%～75%

③．大气压力范围：70KPa～106KPa

使用时应避免剧烈震动，远离强电场、强磁场设备及高电压设备；避免强日光直射显示屏；保持仪器通风良好、防潮防尘。

2.2 开箱检查

仪器开箱后应认真按“装箱清单”进行检查，确认无运输损伤后，按“安装”的要求和方法进行安装

警告

开箱检查发现仪器有破损，为确保安全禁止使用

2.3安装与拆卸

2.3.1 探头与主机的连接

探头插座位于仪器的右侧面最上方，将探头插头凸面对准探头插座凹槽插入，顺时针旋紧即可。仪器仅有一个探头插口，该插口可连接仪器支持的选配探头。

拆卸是安装的逆过程。

警告

切忌在开机状态下拔、插探头连接器插头，以免损坏探头和主机；探头与主机一经连接，请勿随意拔、插，以免探头连接器接触不良。

警告

禁止触摸探头连接器的连接插针。

警告

探头应避免跌落、碰撞，由此引发的风险，制造商不承担责任。

警告

使用仪器要轻拿轻放。

2.4电源

仪器有适配器和内置电池两种供电方式，两种供电方式可自动切换。

2.4.1 适配器供电

①. 检查适配器输入电源线插头是否与供电电源插座匹配。

②. 检查供电电源是否在规定电源范围内，并检查电源线是否连接正确且牢固。

③．检查适配器是否正常工作：将电源线插入交流输入插座，打开插板电源开关，直流输出指示灯亮为正常。

④．关闭插板电源开关。

⑤．将适配器直流输出插头插入主机右侧DC 14V插座，打开插座电源开关。

⑥．打开主机电源开关，仪器可投入使用。

2.4.2 电池供电

①．电池已正确的安装在主机上。

②. 向内推进主机电源开关，接通主机电源，电源指示灯亮。

③．仪器可开始工作。

注意

当主机发出嘟嘟声时，表明电池已快耗尽，应尽快对电池充电。

警告

外部电源禁止使用标准配置适配器以外的任何电源供电。

2.5电池充电

屏幕右上角电池指示符号会显示当前剩余电量，当电池快耗尽是，设备会发出“嘟嘟”响声，此时应对电池进行充电，可用二种方式对电池充电。

2.5.1 通过主机充电

②. 将适配器“输出DC14V/3A”端口的直流输出插头插入主机侧面的“DC 14V”接口。

③．将适配器“输入AC220V，50Hz”端口的电源线接入到外接电源。

④．无论主机处于开机还是关机状态，主机上的电池指示灯点亮，适配器对电池充电，电池指示灯由点亮转为熄灭，表明电池已充满。

2.5.2 通过车载充电器充电（选配）

2.将车载充电器主机上。

3.将车载充电器的另一端口插入汽车的点烟器。

4.车载充电器上的“充电”指示灯为红色，车载充电器对电池充电；当“充电”指示灯由红色转为绿色，表明电池已充满。

- 操作键盘和鼠标器

3.1屏幕显示

3.2键盘功能

图像冻结键

按此键，切换冻结，实时状态。

当作为字符键时：

● 在菜单操作中，用于选择子菜单。

● 在注释菜单中的年龄、时间输入选项里用于数字的输入。

●键在注释菜单中的姓名、医院输入选项里用于字母和空格输入。

当作为功能键时，具体分解如下：

单M显示模式键

在B/M模式实时或冻结状态，按该键进入M型显示模式，屏幕显示一幅M型图像。

在非B/M模式下，按该键显示图像处理菜单，取消请按键。

图像放大键

在单B实时扫描状态，该键用于图像倍率转换。倍率调节范围为：120—192级可调。

测量标记键

在冻结状态下按该键，屏幕上显示“+”标记，可通过方向键或鼠标器进行移动。

方向键

在测量中，用于移动测量光标。其中、键在“B”模式的实时状态下用于变换当前扫描显示深度（功能同键），按 键当前显示深度增大，按 键当前显示深度减小，当前深度显示于屏幕右下角。

在注释菜单中的姓名，医院输入选项里 、用于翻页显示字符。

、 键用于激活屏幕右侧参数，当前被激活参数处于点亮状态。此时可通过、键调节。

B型显示模式键

在实时或冻结状态，按该键，仪器进入B型显示模式（开机时默认单B模式）。

双B显示模式键

在实时或冻结状态，按该键，进入双B模式。屏幕显示两幅B型图像。其中一幅为“冻结”图像，另一幅为“实时”图像；反复按该键，可进行左、右两幅图像“冻结”和“实时”状态的转换。按   键，两幅均为“冻结”图像。

B型和M型显示模式键

在实时或冻结状态，按该键两次进入B/M模式。屏幕同时显示B型和M型图像（简称“B/M”或“B+M”）。屏幕左侧为B型实时图像，右侧为M型实时图像。反复按该键，可转换B型实时和M型实时状态。在B型图像上有一条等间距点构成的竖线，称为取样线。

产科表菜单键

在“B”或“BB”模冻结状态下按该键，显示产科菜单，按前面的数字键，执行相应操作，详细操作见后面。退出产科表菜单，请按 键

测量辅助操作键

配合 、和方向键完成距离、周长、面积和直方图的测量，详细操作见后面章节。

注释菜单键

按该键，显示注释菜单，按前面的数字键，进入子菜单操作，详细操作见后章，若想退出注释菜单则按  键。

清屏键

按该键清除图像区测量标记、注释信息及测量结果。在调出菜单后按此键可退出菜单。

复位键

因意外情况或操作失误，造成仪器“死机”（按任何键不起作用）时，按该键，可使仪器恢复正常。

3.3鼠标器

鼠标器作为键盘操作的一种补充手段，将使测量工作更加快捷、方便。仪器采用三键式鼠标器。鼠标器的左键、中键、右键都能完成的功能：

左键：

- 在冻结模式下按该键，进入距离测量，屏幕显示测量光标。

中键：

- 在实时或冻结模式下按该键，相当于 键的作用。

右键：

- 在距离测量模式中用于确定光标的起始和终点位置，并切换起点和终点光标。

- 在周长面积的自由臂测量法中用于确定光标的起始位置和完成周长面积的测量。

- 在周长面积的椭圆测量法中相当于  键的作用。

- 操作程序

4.1 开机

打开主机的电源开关，面板上电源指示灯亮，出现启动界面，此时按任意键（FREEZE和RESET键除外）进入扫描工作状态。调节增益，使图像满足操作者视觉要求。

提示：LCD显示器显示效果与视觉有关，操作者应适当调整视觉角度。

注意

开机出现花屏或者功能紊乱的现象，这是由于主机电池电量不稳定或设备受到外界电磁干扰所引起，遇到此现象时，重新启动设备即可。

注意

仪器背面的散热孔不能被覆盖，否则可能因过热而损坏仪器。

4.2诊断

在诊断部位涂以适量的医用超声耦合剂，将探头声窗紧密地接触在诊断部位。屏幕将显示出组织的截面超声图像，适当移动探头，寻找和确定探测的最佳位置。调节增益，以获得诊断部位的最佳截面图像。

注意

将探头接触在诊断部位时，不宜用力过度，以免损坏探头。 应使用适合诊断部位组织特点的探头进行诊断。

4.3 图像参数调节

图像参数调节包括探头频率、增益、亮度、对比度项。实时状态下按 和 键，其中一项被点亮，通过 和键来设定具体参数值，并显示于屏幕右上方。

4.3.1 频率设置

在实时状态下按  和 键点亮屏幕右上方频率，然后通过和键调节频率，调节范围为2.5MHZ、3.5MHZ、5.0MHZ.

4.3.2 增益调节

在实时状态下按或键点亮屏幕右上方增益，然后通过 和键调节增益，调节范围为0—60.

4.3.3 亮度和对比度调节

按或 键点亮屏幕右上方“ ”，然后通过和 键调节亮度和对比度值。

4.4 注释

在冻结状态，按键，屏幕显示注释菜单（如下图所示），通过该菜单可实现姓名、年龄、性别、注释、时间、医院、语言、清除等功能。

姓名 年龄 性别 注释 时间 医院 语言 清除 缺省设置 BEEP-ON

◆ 按  键，选择“0.姓名”输入患者姓名，输入提示框如下图所示：

请输入姓名：

在提示框下面会出现26个英文字母和空格键，、键用于上下翻页显示其它的字符。按前面相应的数字键，可在光标处显示相应的字符，最多可输入15个字母，按 键可删除输入错误的字符。输入完毕后按键确认并退出，若想放弃输入则直接按键。

◆ 按 键，选择“1.年龄”输入患者年龄，最多输入3位数字，输入界面如下：

请输入年龄：

输入完毕后按 键确认并退出，若想放弃输入则直接按键。

◆ 按键，选择“2.性别”输入患者性别，输入界面如下：

请输入性别： 1.公 2.母

按数字键选择“1.公”，按数字键选择“2.母”。

◆ 按键，选择“3.注释”进入图像注释功能，屏幕上出现白色光标，同时屏幕下方出现10个常用中文注释字符。LIST和DISTANCE键用于上下翻页显示其它的字符。通过轨迹球或方向键移动白色光标可对图像区域中任意位置进行注释，按前面相应的数字键可在光标处显示相应的字符。按CLEAR键可删除字符。输入完毕后按COMMENT键确认并退出，若想放弃输入则直接按COMMENT键。

◆ 按键，选择“4.时间”修改系统时钟和日期。日期和时钟输入界面如下：

年-月-日 时-分-秒

例如时间是2010-10-9    15:30:28则输入方式如下：

年-月-日 101009 时-分-秒 153028

输入完毕后按 键确认并退出，若想放弃输入则直接按 键。

◆  按 键，选择“5.医院”输入医院名称，输入提示框如下图所示：

请输入医院：

◆  按键，选择“6.语言”对系统界面语言进行选择。语言选择界面如下：

请输入语言： 1.中文 2.英文

按键选择中文，按键选择英文。

注：此款仪器不能切换成中文

◆ 按 键，选择“7.清除”完全清除图像存储区。提示界面如下：

清除所有图像吗？ 1.是 2.否

按 键确认清除所有图像，清除时图形区域左上角出现ERASING…提示正在清除图像，此时不能进行其他操作。提示消失表明图像存储区已清空，此时方可进行其它操作。

按 键则放弃退出。

注意

清除图像存储区未完成时（系统提示“ERASING…”），请勿进行其它操作，以免损坏设备。

◆按键，选择“8.缺省设置”恢复工厂默认设置，执行此操作后，所有参数都将恢复到设备出厂时的状态。用户一定要小心操作。

◆按键，选择“9.BEEP-ON”可以打开或关闭按键声音。

提示：在输入0.姓名、3.注释、5.医院时，设备不提供数字的输入。在调出注释菜单后，若想退出则直接按 键。

4.5 图像处理功能

置设备于冻结状态，按  键，屏幕显示图像处理菜单（如下图所示），通过该菜单可实现存储、调出、图像平滑、伪彩色、面积体积、直方图测量等功能。

存储 调出 图像平滑 伪彩色 面积-体积 直方图

4.5.1 图像存储

设备提供128副图像掉电不丢失存储。

◆ 在冻结一幅满意的图像后按键显示图像处理菜单，在按键即可存入当前图像，同时图像取悦左上角自动显示当前存储图像的序号。如“SAVING…05”，存储完成，该序号消失。按键返回实时状态。

◆ 本设备最多能存储128幅图像，存储图像按存储先后自动编号。如：01-20已存有图像，再进行存储操作则显示编号为21；当图像存储区已满（即存满128帧图像），再存图将出现如下提示：

存贮器已满。清楚NO.01? 1.是 2.否

提示是否覆盖编号为01的存储图像；按键则覆盖当前存储图像；按键则放弃本次图像存储操作。

选择“2.否”放弃图像存储，再进行存储操作，系统会提示你是否覆盖编号为02的图像，依次类推。

提示：在图像存储区已满的情况下，若先调出某幅存储图像，再进行图像存储操作时，系统将提示是否从该编号图像处清除并存储。

4.5.2图像调出

在实时或冻结模式下按键显示图像处理菜单，再按 键，出现下图所示的对话框：

请输入图号：

按提示输入已存储图像的序号，如01，输入完毕后按 键（若输入错误可按 键逐一删除字符再重新输入）则调出第一幅图像，屏幕左下角显示01/128,01为当前所存在图像编号，128表示存储区容量，此时按 或 键可依次调出其它存储区域的图像。

按 键返回实时状态，要继续调出其他图像，重复上述操作。

4.5.3 图像平滑

在实时模式下按  键显示图像处理菜单，再按  键选择图像平滑。重复此操作可调整图像平滑度，并实时显示于屏幕右上方。分别为：1M0、1M1、1M2、1M3。

4.5.4伪彩色

在实时模式下按 键显示图像处理菜单，在按键点亮屏幕右侧伪彩色调节项，通过或 键选择调节项，按 和键进行参数调节。

IC0、IC1、IC2、IC3为字符颜色，分别代表灰度、黄。

CC0、CC1为字符颜色，分别代表灰度、黄。

BC0、BC1为背景色，分别代表灰度、蓝。

4.5.5 周长、面积、体积测量

本仪器可通过两种方法测量周长、面积。

◆ 置仪器于冻结状态并按键，屏幕显示菜单。

◆ 按键选择“4.面积-体积”屏幕上出现如下提示框：

请输入： 1.FREEHAND 2.ELLIPSE

选项1称为自由臂测量法，选项2称为椭圆测量法。

I.自由臂测量操作方法：

键盘操作

1. 按 键选择自由臂测量法，屏幕上出现测量光标，用方向键将光标移动到被测地方的起点：

2. 按键，用方向键将光标沿着待测区域边缘移动到测量终点：

3. 再次按键，完成周长面积的测量。

若要继续测量周长/面积，则按键和 键或直接按       键，再重复步骤2-3，最多能测量2组数据。测量的结果显示在屏幕右侧。

C1和A1为第一组数据的周长和面积；

C2和A2为第二组数据的周长和面积；

C1/C2为两个周长比值；

A1/A2为两个面积比值。

提示：用键盘测量周长面积有局限性，为使测量更加方便灵活，可参考下面的鼠标操作法。

鼠标操作

- 按键选择自由臂测量法，屏幕上出现测量光标，用鼠标器将光标移动到被测地方的起点；

- 按鼠标“右”键，用鼠标器将光标沿着待测区域边缘移动到测量终点；

- 再次按鼠标“右”键，完成周长面积的测量。

若要继续测量周长/面积，则按键和键或直接按键，再重复步骤2-3，最多能测量2组数据。测量的结果显示在屏幕右侧。

测量完毕后，按鼠标“中”键可完成清屏操作。

II.椭圆测量操作方法：

键盘操作

按 键选择椭圆测量法，此时图像区出现一个椭圆测量标记，叫做被测区域，此时用方向键可移动被测区域，调整被测区域的大小、角度，通过 键来转换方向键的3种功能：

- 首先用方向键移动被测区域至任意图像显示区；

- 按键，在按方向键可改变被测区域的大小，按和 键被测区域纵像减少或增加，按或 键被测区域横向减小或增加；

- 再按键，通过按或键可调整被测区域的角度， 键用于反时针旋转被测区域，  键用于顺时针旋转被测区域；

- 再按  键，方向键的作用又转换为移动被测区域；

- 确定被测区域的位置、大小、角度后，完成测量。

若在继续测量周长/面积，则按  键和 键或直接按  键，再重复步骤1-5，最多能测量2组数据，测量的结果显示在屏幕右侧。

C1和A1为第一组数据的周长和面积；

C2和A2为第二组数据的周长和面积；

C1/C2为两个周长比值；

A1/A2为两个面积比值。

鼠标操作

按 键选择椭圆测量法，此时图像区出现一个椭圆测量标记，叫做被测区域，此时用鼠标器可移动被测区域，调整被测区域的大小、角度，通过鼠标“右”键来转换鼠标器的3种功能：

- 首先用鼠标器移动被测区域至任意图像显示区；

- 按鼠标“右”键，移动鼠标器可改变被测区域的大小，左右移动鼠标器，被测区域横向减小或增加；上下移动鼠标器，被测区域纵向减小或增加；

- 再按“右”键，左右移动鼠标器，反时针或顺时针旋转被测区域；

- 再按“右”键，鼠标器的作用又转换为移动被测区域；

- 确定好被测区域的位置、大小、角度后，完成测量。

若要继续测量周长/面积，则按 键和 键或直接按 键，再重复步骤1-5，最多能测量2组数据，测量的结果显示在屏幕右侧。

测量完毕后，按鼠标“中”键可完成清屏操作。

体积测量见后章介绍。

4.5.6 直方图统计功能

◆ 置仪器于冻结状态，按键，屏幕显示功能菜单。

◆ 按键选择“5.直方图”，图像区域显示取样窗，用方向键或鼠标器移动至任意图像显示区，再按    或鼠标器“右”键即可完成统计，统计结果显示于屏幕右侧，如图所示：

◆ 在统计过程中，按 或 键减小或增大取样窗，退出此功能，则按 键。

4.6  距离测量

◆ 键盘操作：

1.在冻结模式下，按键，屏幕显示测量光标。

2.用方向键移动测量光标到测量起点。

3.按 键，确定距离测量起点。

4.按方向键，出现另一个光标，移动至测量终点，按  键完成测量。（提示：连续按 键可实现起点光标和终点光标之间相互切换）。

若需继续测量距离，则重复步骤1-4，最多可测量4组数据，测量结果显示于屏幕右侧。

四组数据分别为D1、D2、D3、D4，其中

D1/D2为D1，D2的比值；

D3/D4为D3，D4的比值。

◆鼠标操作：

1.按鼠标左键，屏幕显示测量光标；

2.用鼠标器右键，确定距离测量起点；

3.按鼠标器右键，确定距离测量起点；

4.用鼠标移动，出现另一个测量光标（测量终点光标），将其移动到测量终点，按 键完成测量。

（提示：连续按鼠标器右键可实现起点光标和终点光标相互切换）

若需继续测量距离，则重复步骤1-4，最多可测量4组数据，测量结果显示于屏幕右侧，如图所示。

测量完毕后，按鼠标“中”键可完成清屏操作。

4.7体积测量

本仪器可通过两种方法测量体积。

- 利用3轴法测量3组距离数据，通过计算获得。

要完成体积测量，必须先测量三次距离，再按键来获得体积值。

若测量距离数据少用于三组，按键不显示体积值;若测量四组距离数据后按键，显示的体积是前三组数据（D1，D2，D3）计算获得值。

操作方法：（以肾脏为例）

- 分别取肾脏横截面图和纵截面图并冻结。

- 用距离测量方法测量出肾脏横截面长轴和短轴的长度。

- 用距离测量方法测量出肾脏的纵截面直径。

- 按 键，完成体积测量，体积值显示屏幕右侧“Vm1”处，如图所示：

- 利用椭圆法测量2组周长面积，通过计算获得。

操作方法：（以肾脏为例）

- 分别取肾脏横截面图和纵截面图并冻结。

- 用周长面积测量方法分别测量出肾脏横截面和纵截面的周长和面积。

- 系统会自动计算出体积值，并显示于屏幕右边“Vm1”处，如图所示：

4.8心率测量（仅限在“B/M和”M”显示模式）

1.在B/M模式下，冻结一幅满意的心动波形图。

2.按距离测量方式测量两个周期波峰之间的距离，在屏幕的右下角显示3组数据，从上到下依次为：时间T（单位：ms）、心率HR（单位：次/分）、斜率EF(单位：mm/s)。如下图所示：

4.9 产科计算

仪器提供马、羊、猪、狗、猫、牛等动物育龄测量。通过测量孕囊（GS）、体长（BL）、心脏长度（HL）、胃长(SL)、脐脊长（USD）、头径（HD）、双顶颈（BD）、头尾长（CRL）等参数，仪器自动显示相应的孕龄（孕周），其中猫狗可显示预产期。

操作过程：

进入冻结状态，按 键  ，屏幕显示马牛猪羊的产科表菜单：再按  键，屏幕显示猫狗的产科表菜单，连续按 键 ，两张菜单循环显示。如下图所示：

EQUINE:GSD BOVINE:BL BOVINE:SL BOVINE:HL SWINE:HL SHEEP:USD

CAT:HD CAT:BD DOG:GSD DOG:CRT DOG:HD DOG:BD

按前面的数字键选取对应动物的产科表集后，再按照距离测量的方法测量选定参数的距离值，对应的孕龄数据自动显示于屏幕右侧“G.A=”后面，预产期显示于屏幕右侧“EDD=”后面，详细分解如下：

◆ EQUINE-GSD:依照马的孕囊计算孕龄

马的检测程序：

1.清理马的直肠中的排泄物。

2.接着用手触诊对怀孕状况进行初步估计以确定将要用B超扫描的生殖组织。

3.手握探头一起插入的马的直肠，手要握紧探头，以保证后面发生的任何情况都能首先被手感觉到，手靠背侧，放在直肠壁和换能器之间。

4.马的内部结构被显示在屏幕上，在纵向交叉的部分是膀胱，随后是宫颈组织和宫体。横向观察，子宫角通常看起来是圆形结构的。探头在腹背面内移动，直到观察到宫角和宫体的结合部，然后慢慢向宫角方向偏转，如下图所示：

探测子宫与卵巢的探头位置示意图

5.对孕囊直径的测量方法如下图所示，测量可以从水平方向也可以从垂直方向进行，这两种方式是没有差别的。

马的孕龄测量示意图

6.按照测量距离的方法测量选定参数距离值，对应的孕龄数据自动显示在“G.A”后面。通过测量我们可以建立一个图表来确定生长曲线并以此来判断与胚胎大小相对应的怀孕时间。孕龄指的是交配的日子而不是从受精日期开始计算。

◆BOVINE-BL：依照牛的身长计算孕龄

牛的检测程序：

- 清理牛的直肠中的排泄物。

- 接着用手触诊对怀孕状况进行初步估计以确定将要用B超扫描的生殖组织

- 手握探头一起插入的牛的直肠，手要握紧探头，以保证后面发生的任何情况都能首先被手感觉到，手靠背侧，放在直肠壁和换能器之间。

- 牛的内部结构被显示在屏幕上，在纵向交叉的部分是膀胱，随后是宫颈组织和宫体。横向观察，子宫角通常看起来是圆形结构的。探头在腹背面内移动，直到观察到宫角和宫体的结合部，然后慢慢向宫角方向偏转，如下图所示：

探测子宫与卵巢的位置示意图

- 测量胎儿躯干直径，应该选择一个纵断面，即：从两侧穿过胎儿脖子，胸腔和腹部的平面。躯干直径可以在怀孕60到150天之间测量。

对躯干直径的测量方法如下图所示：

牛的体长测量示意图

- 按照测量距离的方法测量选定参数距离值，对应的孕龄数据自动显示在“G.A”后面。

◆BOVINE-SL：依照牛胃长度计算孕龄

- 使牛处于站立状态。

- 探头放置在腹侧的腹壁中央偏左或偏右的位置，紧贴腹壁，如果该部位皮肤上有泥，应该先用水清洗干净，以预防腹部骨盆的结构不能正确的呈现。

- 屏幕要能显示胃的最大纵轴值。随着孕龄增长，胎儿胃长轴规律性的增大。对胃最长轴的测量方法如下图所示：

牛的心脏测量示意图

- 按照距离测量方法测量选定参数距离值，对应的孕龄数据自动显示在“G.A”后面

◆BOVINE-HL:依照牛的心脏长度计算孕龄

- 使牛处于站立状态。

- 探头放置在腹侧的腹壁中央偏左或偏右的位置，紧贴腹壁，如果该部位皮肤上有泥，应该先用水清洗干净，以预防腹部骨盆的结构不能正确的呈现。

- 对心长轴进行测量，屏幕要能显示心脏的最大纵轴值。随着孕龄的增长，胎儿心长轴规律性的增长。对心的最长轴的测量方法如下图所示：

牛的心长轴测量示意图

- 按照距离测量方法测量选定参数距离值，对应的孕龄数据自动显示在“G.A”后面。

◆SWINE-HL：依照猪的心脏长度计算孕龄

用B超检测怀孕的母羊有两种方法：

对腹部的检测用扇扫探头或线阵探头，对直肠的检测用直肠探头。这两种方式对确诊是否怀孕都很有用。根据一些出版资料，我们认为：两种方法对怀孕的诊断都被证实是有效的。

—在怀孕35天内用直肠检测的方法比腹部检测的方法结果精确：

—在怀孕35到70天内两种方法一样有用。

—在怀孕70天以后，用腹部检测的方法较好，因为那时子宫变得较大且这种方法更实际。

腹部检测

- 腹部检测可以在母羊处于站立或躺着站着的状态下执行。探头被放置在腹部中间皮肤上没有毛的事先确定好的部位。

- 如果该部位皮肤上有泥，应该先用水清洗干净，以预防腹部骨盆的结构不能正确的呈现。

- 对脐脊长进行测量。

- 按照距离测定方法测量选定参数距离值，对应的孕龄数据自动显示在“G.A”后面。

猪的检测程序：

- 使母猪处于站立状态。

- 探头放置在腹侧的腹壁中央偏左或偏右的位置，紧贴腹壁，正好在奶头和由头盖骨一直连接到后腿的那边。如果该部位皮肤上有泥，应该先用水清洗干净，以预防腹部骨盆的结构不能正确的呈现。

猪的孕龄测量位置示意图

- 对心长轴进行测量，屏幕要能显示心脏的最大纵轴值，随着孕龄增大，胎儿心长轴规律性的增长。测量方法如下图所示：

猪的心长轴测量示意图

- 按照距离测定方法测量选定参数距离值，对应的孕龄数据自动显示在“G.A”后面。

◆CAT-HD：依照猫头径计算孕龄

测量头部直径就是测量从腹侧和背侧之间的头骨内部最大直径。这个直径可以在怀孕8个月前被检测出来。

对头部直径的测量方法如下图所示：

猫头径测量示意图

◆CAT-BD:依照猫的双顶径计算孕龄

胎头形成之后，双顶径测量已成为超声检测的一项常规。其测量方法：

- 胎头轴平面扫查，自上而下寻找BPD测量的标准平面。

- 按照距离测量方法测量选定参数距离值，对应的孕龄数据自动显示在“G.A”后面。

◆DOG-GSD:依照狗的孕囊直径计算孕龄

计量方法同马的孕囊直径

◆DOG-CRL:依照狗的头尾长计算孕龄

计量方法同牛的体长

◆DOG-HD：依照狗的头径计算孕龄

计量方法同猫的头径

◆DOG-BD：依照狗的双顶径计算孕龄

计量方法同猫的双顶径

提示：在调出产科表菜单后，若想退出则直接按  键。

注意

在进行产科测量时，当测量距离小于以下值时，对应动物的G.A将不会显示，详细数据键下表：

| EQUINE | D1<6mm |
| --- | --- |
| BOVINE-BL | D1<8mm |
| BOVINE-SL | D1<1mm |
| BOVINE-HL | D1<3mm |
| SHEEP | D1<15mm |
| SWINE | D1<31mm |
| CAT-HD | D1<15mm |
| CAT-BD | D1<17mm |
| DOG-GSD | D1<1mm |
| DOG-CRL | D1<1mm |
| DOG-HD | D1<14mm |
| DOG-BD | D1<16mm |

4.10  图像打印

用视频连接线将视频打印机VIDEO  IN接口连接到设备右侧VIDEO  OUT接口，按视频打印机使用说明书操作即可。

4.11  图像上传计算机

将USB线的一端插在设备右侧面板的USB通讯端口，另一端插在电脑主机上的USB插口。

设备的高速USB2.0接口，可将图像实时上传至计算机。

随机所附光盘包括本USB设备驱动程序和工作站软件，参照光盘里面的操作说明即可。

4.12  关机

按设备右侧电源开关，关闭主机电源。

提示：主机在关机状态仍有一定的待机功耗，若设备长时间不用，拔掉适配器交流电源插头。

注意

严禁设备在未关闭电源时拔出或插入电源插头:若关机后需马上开机，最好等待2-3分钟再开机，以免损坏设备。

第五章  运输和贮存

5.1 存储和运输环境要求

温度：-20℃—+55℃

相对湿度范围：10%—100%

大气压力范围：50KPa—106KPa

5.2  运输

本仪器包装箱上的标志符合GB/T191—2008《包装储运图示标志》的要求，箱内设有简易防震设施，适用航空，铁路，公路以及轮船运输。应避免雨雪淋溅，倒置和碰撞。

5.3 贮存

仪器贮存期超过6个月时，应将仪器从包装箱中取出，通电4小时后，再将仪器按包装箱上所示的方向装入箱内放置在仓库中。仪器请勿叠放，不要紧靠地面，四壁和房顶。

室内应通风良好，避免强烈日光照射和腐蚀性气体侵蚀。

- 检查与保养

6.1 寿命期

根据制造厂商的设计、生产等相关文件，本型号产品的寿命期一般为6年，构成产品的原料谁时间会逐渐老化，产品在超出其寿命期后继续使用，可能产生性能下降和故障显著升高等问题。

注意

产品的报废处置应遵守用户所在地法规要求。 不要将其与生活垃圾一起报废。

警告

超出产品寿命期继续使用所引发的风险，制造商将不承担责任。

6.2 检查

检查仪器电源线和探头电缆及防水护套，若发现破损、断裂现象，禁止使用，立即更换。

检查探头与主机连接是否正确。

应经常检查适配器供电电源，当电源电压超出仪器规定的适应范围（AC100V-240V±10%、50、60HZ）时，不得使用适配器对主机供电或对电池充电。

经常检查适配器电源线和探头电缆，若发现破损、断裂现象，应立即更换。

电源适配器为本诊断仪器专用电源，采用全密封绝缘设计，不得以其它类型适配器随意更换，也不要试图打开适配器外壳，以免出现危险。

6.3主机保养

仪器使用环境应符合“2.1使用环境要求”。

仪器外壳需清洁时，应在关机状态下，用酒精棉球擦拭。

仪器不宜频繁开、关。

仪器长期不用时，应将仪器按包装箱标明的方向放入包装箱内，妥善保存在仓库中，贮存环境应符合“5.1运输和贮存环境要求”。

6.4探头保养

探头为贵重易损部件，严禁碰撞、跌落。

诊断时应选用医用超声耦合剂。并应经常检查探头外壳、外套是否有裂纹或破损，避免侵入液体损坏内部元件。

应经常检查探头内是否灌满清洁的医用蓖麻油，否则会产生气泡，影响图像质量。若出现气泡，将探头注油孔朝上，旋下密封螺钉，缓缓转动探头，使气泡移至螺钉孔处，用带有针头的注射器向螺钉孔内注入少许蓖麻油（如图所示），排出气泡后上紧密封螺钉，擦干探头表面油漆即可。

机械扇扫探头注油、扫描方向示意图

6.5清洁

1.仪器主机、适配器外壳需清洁时，应用柔软的干布擦拭机身表面的灰尘，然后再用75%的易用酒精棉球轻柔擦拭。

警告

为了避免意外，清洁适配器外壳应与网电源分断。 所有清洁工作都应防止各种插头、插座溅水和浸水。

警告

严禁使用油漆稀释剂、乙烯氧化物或其它有机溶剂，这些溶剂会损害探头表面的保护膜。 严禁任何类型液体渗入设备或探头中。 严禁用气体或加热的方法对设备或探头清洁。

小心

清洁剂的使用，请仔细参照厂商的指导说明。 注意显示屏的清洁，由于显示屏很容易刮伤和损坏，应采用柔软的干布擦拭。 请不要清洁仪器内部。 请不要将仪器置入液体中。 仪器表面不要残留清洁剂。 虽然仪器外壳与大多数清洁剂都不会起化学反应。我们还是建议不要任意使用清洁剂，以免损坏仪器表面。

6.6正确使用探头

为了延长探头的使用寿命及获得最佳想能，按如下操作：

- 定期检查探头线缆、插座及声窗部位。

- 在连接或卸下探头前先关机。

- 不要将探头跌落至地板或坚硬物体，严禁碰撞探头声窗，否则易损坏。

- 严禁加热探头。

- 严禁弯曲或拔拉探头线缆，否则可能导致线缆内部连接断裂。

- 只在探头头部使用耦合剂，使用后清洁探头。

- 探头清洁后，必须认真检查探头的声窗、外壳、线缆和防水护套，如发现有裂纹或破损应禁止使用。

6.7 关于电池

1．仪器配备的是可充电锂离子电池。

2．新电池需经过两三个完全充电和放电（正常使用，非强制放电）周期后，才能发挥最佳效果。

3．电池可充放电数百次，但仍会损耗。当发现电池的可使用时间明显缩短时，请及时更换新电池。

4．务必使用郑州豪润奇电子科技有限公司指定的充电器（即交流适配器）进行充电。不充电时不要将电池连接到充电器（交流适配器）。电池连续在充电器（交流适配器）的时间不要超过10小时，否则可能缩短电池寿命。充满的电池若长期不适用，电池会随时间自行放电。

5．为防止电池失效，电池每3个月充放电一次。

6．极端的温度（过冷或过热）环境会影响电池的充电效果。禁止在火源或极热条件下给电池充电！勿在热源（如火源或加热器）附近使用或贮存电池！如果电池泄漏或发出异味，应立即将其从接近明火处移开。

7．不要继续使用破坏的电池和充电器。

8．不要试图拆卸电池。

9．不要将电池短路。

10．勿将电池投于火中或给电池加热，否则容易引起爆炸。

11．勿将电池投于水中或将其弄湿。

12．勿将正反极接反。

13．勿将电池直接连接到墙上插座或车载点烟式插座上。

14．禁止用导线或其它金属物体将电池正负极短路，禁止将电池与项链、发夹或其它金属物体一起运输或贮存。

15．禁止用钉子或其它尖锐物体刺穿电池壳体，禁止锤击或脚踏电池。

16．禁止撞击、投掷或者使电池受到机械震动。

17．禁止直接焊接电池端子。

18．禁止以任何方式分解电池。

19．禁止将电池置于微波炉或压力容器中。

20．禁止与一次电池（如干电池）或不同容量、型号、品种电池组合使用。

21．如果电池发出异味、发热、变形、变色或出现其它任何异常现象时不得使用，如果电池正在使用或充电，应立即从用电器中或充电器上取出并停止使用。

22．请按照当地有关垃圾妥善处理的规定处理废弃电池。

第七章 简易故障检查与排除

简易故障排除

仪器若出现故障，可对照下表进行简单处理，故障若仍不能排除，请联系郑州豪润奇电子科技有限公司。

| 序号 | 故障现象 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源适配器指示灯不亮 | 检查供电电源； 检查适配器电源线及插头。 |
| 2 | 主机电源指示灯不亮 | 检查主机电源插头和插座接触是够良好。 |
| 3 | 显示屏上出现间断条纹干扰，雪花状干扰 | 检查适配器供电电源，供电电源受其它设备打火干扰造成； 环境检查，仪器周围空间电、磁场干扰造成； 检查探头的插头、插座接触是否良好。 |
| 4 | 显示屏上图像显示不清晰 | 调节总增益。 调节亮度和对比度。 |

# Text boxes

监视器

键盘

鼠标器

灰阶

读写控制

D/A

图形字符

CPU

晶振

B型地址

M型地址

帧RAM

视频合成

视频同步

控制

发射程序

相关处理

A/D

接收放大

探头