# 便携式氯离子含量测试仪

简单介绍
1.该产品选用氯离子选择电极来精确测定混凝土中氯离子的总含量。 2.该氯离子选择电极可以对水溶性混合物中的氯离子进行选择测试，测试时氯离子选择电极和参考电极有电势差，氯离子测试仪就是测试此电势差。 
DY-2501B便携式氯离子含量测试仪(韩国)的详细介绍 
产品描述：
1 该产品选用氯离子选择电极来精确测定混凝土中氯离子的总含量。
2该氯离子选择电极可以对水溶性混合物中的氯离子进行选择测试，测试时氯离子选择电极和参考电极有电势差，氯离子测试仪就是测试此电势差。
便携式氯离子含量测试仪产品特性：
Ø 自动温度补偿（ATC）和自动关机。
Ø 多功能合一（标定、测试、打印等）；使用/操作简易。
Ø 直接显示结果：氯离子浓度（mg/kg）同时给出mv数和%浓度。
Ø 数字液晶显示；自诊断功能，出错提示最大程度降低人为误差。
Ø 高分辨率：0.0001%
Ø 高性能电极：电极采用专利技术，测试后填充液无需倒出，普通电极到使用寿命必须更换，而此
电极用随 机所带砂纸按8字形打磨浸泡后可如同新电极继续使用。
Ø 数据存储：①主机可以存储100个测试数据 
②随机所带打印机现场直接打印结果 
③数据可以传输到电脑。
Ø 背光功能：适合各种光线情况
Ø 测试相应迅速：大约2分钟；符合CE市场要求。
技术参数/型号：
Ø 通过氯离子选择电极进行测试。
Ø 测试对象：硬化混凝土、溶液。
Ø 测试结果：
1）酸溶性氯离子浓度Cl¯（％）
2）水溶性氯离子浓度Cl¯（％）
3）总氯离子含量（kg/m3）
4）温度（℃）
Ø 测量范围：0.0005％～2.0000％。
Ø 准确度：读数的±10％（氯离子），±1℃（温度）。
Ø 操作温度：0℃～40℃。
Ø 分辨率：0.0001（ 氯离子）。
Ø 电源：1）9V适配器；2）6节1.2V可充电Ni-MH电池。
Ø 电池寿命：6个月（每天使用5分钟）。
Ø 尺寸/重量：80×190×40mm/约450克
应用：
－混凝土结构现场测试
n 选择性电极
n 规格：复合式固体探头
－混凝土结构现场测试。
－尺寸：190×20mm（长×直径）
－外壳&探测材料：PC&PVC；连接头材料：陶瓷
－连接电缆和接口：1.2米，直径（9mm），接口（6针）
－浓度范围：0.7ppm~35,500ppm
－温度范围：5～40℃；ph值范围：4～10
－主要影响离子：I-，Br-，CN-,S2-/-ISA:KNO3
其它信息：
u DY-2501B氯离子含量测试仪基本配置
1、氯离子电极：1个
2、主机(数字液晶显示，便携式)：1台
3、电极保护盖：1个
4、标准溶液（水溶性）0.005%/0.05%/0.5%C1-(50ml)：3瓶
5、标准溶液（酸溶性）0.005%/0.05%/0.5%C1-(50ml)：3瓶
6、萃取液（水溶性和酸溶性）：40ml 6瓶
7、蒸馏水：1瓶
8、标准填充液：1瓶
9、电源适配器：1个
10、电池：6节1.2V可充电Ni-MH电池
11、砂纸：2张
12、迷你打印机：1台
13、操作手册：1本
14、携带箱：1只