# KDR-V9混凝土快速冻融试验机

KDR-V9混凝土快速冻融试验机是根据住房和城乡建设部近期颁布的国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082-2009）设计制造的。该设备同时符合国家电力行业标准DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》中的混凝土抗冻性试验，GBJ82-85《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》中的“快冻法”，美国ASTM/C666《混凝土快速冻融能力的标准试验方法》，行业标准（JGJ/T193-2009）《混凝土耐久性检验评定标准》，JTJ53-94标准中混凝土冻融试验的要求。
KDR-V9混凝土快速冻融试验机采用水冻水融法，符合外观要求为100*100*400的混凝土试件的抗冻融试验，一次可放置试件9组（28件含一个中心试件）。试验时试件被放置在试验橡胶筒中，橡胶筒中装有水，橡胶筒又被放在装有防冻液的试件箱中，靠机组对防冻液的制冷或加热来使橡胶筒中的试件冻结、融化，从而完成冻融试验。
该设备在整个运行当中为全自动运行，无需人为干预，当试验完成至设定（默认50次）次数后会自动停机，并发出提示音提示试验完成，若需继续试验可累加设定次数然后继续运行。
混凝土冻融实验机 
KDR-V9混凝土快速冻融试验机功能特点
1、节能低噪，利用已获批的国家专利（专利号：ZL 2008 0 0078412.7），采用智能热存储技术，充分利用压缩机在制冷时产生的热量，在冻融循环周期处于加时被消耗掉。使整机耗电功率降到普通冻融的1/3。不但节约了能源，同时也降低了运行噪音，而且使制冷机组长期工作在低负载的状态下，保证了设备的使用寿命及稳定性。具有运行曲线稳定、节能、低噪等特点。
2、微机控制仪，KDR-V系列冻融微机测控仪为公司自主研发的专用测控仪，我们拥有自主知识产权，并专为冻融量身定做，自带大容量数据存储，可连续存储最少30天的运行数据，可连接微型打印机自动打印，或连接电脑通过软件操控及数据导出分析等。
3、完善的保护系统，有电源缺相保护、电源欠压保护、电源短路过载保护，机组冷媒过压保护，机组冷媒欠压保护等，所有保护均能通过仪表实时报警，并显示故障情况，待故障解除后按任意键即可解除报警。
4、冻融测控专业版软件，自主研发设计的，软件采用.NET2.0框架设计，具有运行速度快系统资源占用小等特点。软件可以随时关闭，不影响试验过程，开启后实验数据后台自动导入，实时曲线自动生成，还可快速查看历史曲线，及导出EXCEL报表等
混凝土冻融实验机
主要技术参数 
1、最大试件容量：9组+1个中心试件；
2、温度范围：-25℃~25℃（用户可设定）；
3、温度均匀性：各点之间<2℃；
4、测量精度±0.5℃，显示分辨率0.06℃；
5、内机尺寸：1120*810*720（长*宽*高mm）；
6、外机尺寸：1400*700*800（长*宽*高mm）；
7、控制电箱尺寸：500*400*200（长*宽*高mm）；
8、电源：AC380V/20A三相四线；
9、运行功率：3.6KW。
混凝土冻融实验机
产品配置 
1、室外防水冻融主机1台；
2、室内试件箱体1台；
3、控制电箱1台；
4、温度传感器4支；
5、数据连接线1条；
6、方正商用PC机1台（用户选配）；
7、DTW-18混凝土冻弹仪1台（用户选配）；
8、防冻液100升（用户选配）。
混凝土冻融实验机
试验参数
冻融循环周期2.5~4小时，融化时间不小于1/4冻融周期，冻结终了时试件中心温度-17±2℃融化，融化终了时试件中心温度8±2℃，降温时间1.5-2.5小时，升温时间1.0-1.5小时，试件中心与表面的温差小于28℃，循环次数标准为300多次。