# 混凝土快速冻融试验机

产品描述：
1. 名称：混凝土快速冻融试验机
2. 型号：IMDR-16
3. 产品介绍：适用于测定混凝土试件在水冻水融条件下，以经受的快速冻融循环次数来表示混凝土抗冻性能。
4. 执行标准：GB/T50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》 
5. 适用标准：JG/T243-2009 《混凝土抗冻融试验设备》
JTJ270－98 《水运工程混凝土试验规程》
DL/T5150-2001 《水工混凝土试验规程》；
JTG E30－2005 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》
SL352－2006 《水工混凝土试验规程》
JG/T243-2009 《混凝土抗冻试验设备》
美国ASTM/C666 《混凝土快速冻融能力的标准试验方法》

6. 应用领域：海工、水工、
桥梁、隧道、工业与民用建筑等各种混凝土工程的耐久性的检测，是科研院校混凝土耐久性试验室的必备设备之一
IMDR-16混凝土快速冻融试验机技术指标：

| 型号 | IMDR-10 | IMDR-16 | IMDR-28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控温范围 | -20℃～20℃ |  |  |
| 制冷压缩机功率 | 1.5千瓦 | 2.0千瓦 | 2.5千瓦 |
| 加热器功率 | 3千瓦 | 4千瓦 | 5千瓦 |
| 循环水泵功率 | 0.5千瓦 | 0.5千瓦 | 0.5千瓦 |
| 冻融周期 | 2-4小时可调 |  |  |
| 试件个数 | 10 | 16 | 28 |
| 内箱尺寸 |  |  |  |
| 外箱尺寸 |  |  |  |
| 试件尺寸 | 100×100×400mm |  |  |
| 试件桶尺寸 | 120×120×500mm |  |  |
| 电压要求 | 三相四线制 | 380V | 50HZ |
| 冻结终点试件中心温度 | -17±<2℃> |  |  |
| 融化终了时试件中心温度 | 7±2℃ |  |  |
| 测量精度 | ±<0.1℃>,<> |  |  |

IMDR-16混凝土快速冻融试验机产品特点：

机械部分
1. 采用３０４不锈钢内胆，有效防腐蚀；
2. 保温层为绝热材料一次成型设计，内部无空气夹层，提高了试验机的保温性能；
3. 水循环采用具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性的材料，对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。保障了设备安全运行；
4. 制冷部分采用进口压缩机制冷，性能稳定，连续工作时间长，制冷效率高，具有断电延时保护，不会因频繁启停对压缩机造成损坏。
电子电路部分：
1. 控制核心采用日本欧姆龙的PLC和温度扩展模块，集成式设计，能有效降低干扰，提高设备稳定性。
2. 测温探头为ＡＡ级ＰＴ１００，提高测温的准确度。
3. 输出端采用新型无触点开关器件,具有高可靠性、长寿命、低噪音、开关速度快、抗干扰能力强、提高设备的使用寿命和安全性。
4. 控制方法为ＰＩＤ控制，控制精度为0.02°C，通过软件自整定调节ＰＩＤ参数，保障了跟踪精度。
5. 自主研发的工控软件，操作简便，易于维护。软件采用Visual Basic6.0开发，数据实时存储，可断电后可继续，界面直观，操纵方便，可远程维护。
6. 采用RS-232C标准串口通信，可同步采集实验数据。存储数据直接为Excel形式，易于处理。
7. 设备可脱离计算机独立运行。