盐雾腐蚀试验箱试验的操作规程

一、将盐雾腐蚀试验箱平稳地安置在一个通风，无阳光直射，干净整洁的房间内，空压机与设备保持一定的距离，最好是分室而放；

二、打开箱盖，搁置好漏斗架，将集雾器上的硅胶管分别和对应的漏斗连接好，这样在试验过程中，无需打开箱盖即可从外面集雾器上读出箱内的盐雾沉降量；

三、接上设备及空压机电源；

四、打开电源开关，面板低水位指示灯亮，工作室底部加入软质自来水，以面板左边低水位指示灯灭为准；

五、安装喷雾系统，样品架，样品安放在样品架上；

六、箱体上部四周的密封槽内加入软质自来水，不宜过满，关闭箱盖时不外溢即可，盖上箱盖；

七、补水箱内加入蒸馏水或去离子水；

八、将盐水箱轻轻地拖出,把配制好的盐溶液(按5%浓度)加入盐水箱内；

九、箱体后部的排雾管排出的盐雾对室内设备有较强腐蚀，允许用户加长排雾管，使盐雾排出室外或下水道，但排雾管不能堵塞，以免影响盐雾的排放，且易造成工作室压力的不断增大，使箱盖被气流顶开而影响整个试验；

十、盐雾腐蚀试验箱打开运转开关，打开补水开关，等饱和器自动将水加满后机器自动开启,按标准设定好试验温度及饱和器温度值；

十一、按标准设定好试验时间；

十二、将空压机的出气口与设备第一级调压阀连接，打开空压机电源充气；

十三、打开连续开关，将压力调到规定的范围；

十四、盐雾腐蚀试验箱气压的调节：
1、进气压力由第一级调压阀手动调节，一般控制在0.2--0.3mPa之间；
2、喷雾压力由减压阀调至0.07--0.17mPa之间；
(上述压力已在出厂前调整好，一般情况下用户勿需再调节)

十五、设备开始正常工作。如需”间隙”喷雾时，关闭连续开关，打开间隙开关,分别设定好喷雾时间、停喷时间所需值，间隙喷雾即开始；

十六、盐雾沉降量的调节：气流式喷雾一般以调节压力值或改变塔顶锥形高度以得到规定的盐雾沉降量，一般情况下调整塔帽底部平面与喷雾口的距离，一般在25～35mm间调节。这些工作已于出厂前调整好；

十七、当设备运行约20小时后,喷雾自动停止,同时饱和器开始自动补水,1-2分钟后补水结束,设备继续喷雾工作。如果自动补水系统出现故障,可将补水开关关闭,开机时饱和器使用手动加水,机器可正常工作,之后通知本公司处理；

十八、盐雾腐蚀试验结束后，设备会自动关机，工作人员先切断设备和空压机电源，取出样品后，将饱和器、箱体及盐水箱里面的水全部排掉，之后用洁净的水冲洗整个箱体。