蝶式引伸仪的操作使用及维护保养

蝶式引伸仪操作步骤：

1、根据使用和实际需要，决定DY-2型蝶式引伸仪标距值和选用量表。

2、调整正上刀口的位置，使上、下刀口间的距离等于标距值。

3、松开紧固螺钉调整量表位置，使上刀口底面与底板上定位螺钉接触，顶尖与量表平面接触。测拉伸变形时，量表起始位置应在指针正向行程0.1mm以上。需注意，紧固量表时，要保证量表测杆能上下运动自如，不被卡住。入系重复使用，则不需每次试验都要调整量表位置。

4、握住蝶式引伸仪，压缩弹簧使两刀口分开，夹持在试件上，如嫌夹紧力不够，可调整连接板簧帽。

5、入增加上刀口夹紧力时，需在标杆上使用夹紧架，其位置应尽量靠近上刀口处，夹紧力也可以通过簧帽调整。

6、试件在标距范围内的伸长两取两表数值的平均值进行计算。

蝶式引伸仪保养要点：

1、蝶式引伸仪是铝合金材料制做，又配备精密量表，使用时，必须小心轻拿轻放。

2、量测头、上、下刀口要保持清洁，用后擦净，涂上防锈油，套上刀口防护罩，放入盒内。

3、蝶式引伸仪的下刀口由两锥体支承，出厂时已调整好不得随便调整。

4、蝶式引伸仪在被测试件的变形超过最大量程时，必须卸下，停止使用，以免损坏仪器。

5、当使用簧帽调整弹簧夹紧力时，在仪器使用后，必须把簧帽退回原始位置