广东电磁流量计品牌：迪川
产品名称：广东电磁流量计
一、概述：
广东电磁流量计是一款性能稳定、精度高的智能型电磁流量计，适用于精确和稳定测量封闭管道中导电液体和浆液的瞬时流量、累积流量和流速，如：洁净水、污水、生活水、原水，各种酸、碱、盐等溶液，泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体等，广泛应用于冶金、造纸、水处理、化工、轻工、纺织、食品及饮料、餐饮、农业灌溉、水电站、油田、电力和采矿等行业。
二、广东电磁流量计工作原理：
■测量原理是基于法拉第电磁感应定律。即：导电液体在磁场中作切割磁力线运动时，导体中产生感应电动势,其感应电势Ｅ为：  
    Ｅ＝ＫＢ—ＶＤ
    Ｋ：仪表常数；
    Ｂ：磁感应强度              
    —Ｖ：测量管截面内的平均流速； 
    Ｄ：测量管的内径；
■测量流量时，流体流过垂直于流动方向的磁场，导电性液体的流动感应出一个与平均流速（即体积流量）成正比的电压，此电压通过两个与液体直接接触的电极检出，传至放大器，然后转换成统一的输出信号。这种测量方式具有以下特点：


■测量管内无阻流体，因此无压力损失。
■由于信号在整个充满磁场的空间中形成，它是管道截面上的平均值，因此所需直管段相对较短，前端长度为  DN×5（DN为流量计通径）。
■只有管道衬里和电极与被测液体接触，因此，合理选择电极和衬里材料，即可达到耐腐蚀、耐磨损的要求


■测量所得信号是一个与平均流速成线性关系的电动势，它与液体的压力、温度、密度、粘度、电导率（不小于最低电导率）等物理参数无关，所以测量精度高，工作可靠。   
三、广东电磁流量计主要技术参数：
■技术参数：

| 衬里材料 | 聚四氟已烯PTFE（≥DN10）、氯丁橡胶（≥DN65），F46（高压电磁） |
| --- | --- |
| 公称通径DN | 10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,500……1800 |
| 公称压力Mpa | 1.0，1.6，2.5，4.0，6.3，10，16，25MPa |
| 工艺连接 | 法兰连接，法兰标准：GB/T9119-2000和GB/T9113.2-2000 |
| 结构形式 | 一体型（IP65）、分体型（IP65和IP68） |
| 电极材料 | 铂金、袒、哈氏合金、钛、316L |
| 测量管材料 | 304不锈钢 |
| 外壳和法兰材料 | 碳钢（标准），不锈钢（非标订制），不锈钢（高压电磁） |
| 流体温度 | ≤180℃ |
| 防爆标志 | 不防爆和隔爆两种 |
| 精度等级 | 0.5级（0.1m/s～10m/s范围内），0.25级（0.1m/s～10m/s范围内） |
| 重复性 | 0.15% |
| 量程比 | 高阻快速响应设计，无失真采集微弱信号，量程比可达100：1 |
| 可测量流速范围 | 0.035m/s～12m/s |
| 有效测量流速范围 | 0.1m/s～10m/s |
| 电源 | 18～36VDC或者85～265VAC，功率：小于8W |
| 输出 | 4-20mA，频率输出（0～10KHZ），脉冲当量，标配RS485通讯协议。 |
| 励磁方式 | 三幅值低频矩形波励磁和高频励磁 |
| 励磁电流 | 160mA |
| 要求介质最低电导率 | ≥0.5μs/cm2 |
| 电气接口 | M20×1.5 |
| 防护等级 | IP65（一体型、分体型）、IP68(分体型) |
| 接地方式 | 接地环（用户指定）或接地电极、管道接地 |
| 显示方式 | 大屏幕数字刷屏液晶显示 |
| 断电数据保存时间 | 断电记忆EEPROM，所设定之参数及流量累积数据在断电时后永久性不丢失 |
| 平均无故障时间 | MTBF=30000h |

广东电磁流量计■功能特点描述：

| 瞬时流量和累积流量双向测量功能 | 正反向流量均可精确測量 |
| --- | --- |
| 防“雷击”功能 | 采用防雷电保护设计电路，高效抗干扰电路，适用各种恶劣环境 |
| 传感器零点修正以及自动校零 | 见操作说明 |
| 故障自诊断功能并报警提示 | 能准确检测出传感器励磁回路、电极信号回路、转换器等的故障并显示报警 |
| 空、满管检测功能 | 采用电容式技术的空满管检测技术 |
| 在线调整流向的功能 | 见操作说明 |
| 多种流量单位可供选择 | m3/h，l/h，kg/h,t/h,m3/m.l/m,,G/s,G/M,G/h |
| 阻尼时间设置功能 | 见操作说明 |
| 小信号切除功能 | 见操作说明 |
| 多种输出方式 | 16位数字电流环4~20mA输出、0 ~5KHz频率输出、脉冲当量输出 |
| 在线输出校准功能 | 见操作说明 |
| 累积量清零功能 | 见操作说明 |
| 累积量预设置功能 | 见操作说明 |
| 多种励磁频率设置功能 | 3.12，6.25 Hz、12.5 Hz、25Hz,33HZ |
| 宽范围电源模式 | DC：18V~36V 和 AC：85V~265V |
| 旋转屏功能 | 油田高压电磁专用 |
| 累计量预置功能 | 油田专用 |
| 躁声抑制功能 | 浆液和泥浆型及油田测量母液专用 |

四、广东电磁流量计选型
■电磁流量计的正确选型需要详细了解以下工艺参数：

| ① | 流体名称、成分、电导率 | 确定是否能用电磁流量计来测量 |
| --- | --- | --- |
| ② | 流体最高温度、最低温度、腐蚀性、磨损性、是否有负压 | 确定是否能用电磁流量计、选择何种内衬、电极材料 |
| ③ | 管道内外径(mm)、常用流量、正常流量、最小流量 | 确定选择何种口径的电磁流量计量 |
| ④ | 最高操作压力和最底操作压力 | 确定流量计的压力等级 |
| ⑤ | 安装要求及环境 | 确定选择一体型还是分体型结构，分体电缆长度 |
| ⑥ | 安装环境 | 确定流量计的防护等级 |

■在广东电磁流量计的选型时，要注意以下几点：
■实际最高工作压力必须小于电磁流量计的额定工作压力；
■最低工作温度和最高工作温度必须符合流量计量规定的温度要求（详见内衬材料表）；
■从经济性考虑，可以选择适当流速所对应的口径的电磁流量计，相对减少投资（见流量范围表）；
■根据测量目的、功能来合理选择相应的精度等级；
■根据介质的腐蚀性来选择电磁流量计的电极材料；
■根据介质的腐蚀性、磨损性、和温度来选择流量的内衬材料；
■根据安装场合的要求及环境，来合理选择使用一体型电磁流量计还是分体型电磁流量计
■电磁流量计量口径的选择

| 公称通径(mm) | 可测量流量范围（m3/h） | 有效测量流量范围（m3/h） | 公称通径(mm) | 可测量流量范围（m3/h） | 有效测量流量范围（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0142～3.3912 | 0.0848～2.826 | 300 | 12.717～3052 | 76.302～2543 |
| 15 | 0.0318～7.6302 | 0.1908～6.3585 | 350 | 17.31～4154 | 103.86～3461 |
| 20 | 0.0566～13.5648 | 0.3392～11.304 | 400 | 22.61～5425 | 135.65～4521 |
| 25 | 0.0883～21.195 | 0.5298～17.6625 | 450 | 28.62～6867 | 171.68～5722 |
| 32 | 0.1447～34.7258 | 0.8682～29.9382 | 500 | 35.33～8478 | 211.95～7065 |
| 40 | 0.2261～54.2592 | 1.3565～45.216 | 600 | 50.87～12208 | 305.2～10173 |
| 50 | 0.3533～84.78 | 2.1195～70.65 | 700 | 69.24～16616 | 415.4～13847 |
| 65 | 0.5970～143.28 | 3.5819～119.39 | 800 | 90.44～21703 | 542.6～18086 |
| 80 | 0.9044～217.03 | 5.4259～180.86 | 900 | 114.46～27468 | 686.7～22890 |
| 100 | 1.413～339.12 | 8.478～282.6 | 1000 | 141.3～33912 | 847.8～28260 |
| 125 | 2.2079～529.87 | 13.2468～441.56 | 1200 | 203.5～48833 | 1221～40694 |
| 150 | 3.1793～763 | 19.0755～635.85 | 1400 | 277～66467 | 1662～55389 |
| 200 | 5.652～1356 | 33.912～1130.4 | 1600 | 361.8～86814 | 2171～72345 |
| 250 | 8.8313～2119 | 52.9875～1766 | 1800 | 457.9～109874 | 2747～91562 |

■广东电磁流量计电极材料的选择
根据被测流体材料的腐蚀性来选择电极的材料，如下表所示：
■广东电磁流量计内衬材料的选择
根据被测量介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料，如下表所示：

| 内衬 材料 | 名 称 | 符 号 | 性 能 | 最高工 作温度 | 适用液体 | 适用口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶 | 氯丁橡胶 | CR | 耐磨性中等，耐一般浓度的酸碱盐溶液 | ＜60℃ | 自来水、工业水、海水 | ≥DN50 |
|  | 聚氨酯橡胶 | PU | 极好的耐磨性能，耐酸碱性能较差 | ＜60℃ | 纸浆、矿浆、泥浆等浆液 | ≥DN50 |
| 氟塑料 | 聚四氟乙烯 | F4或PTFE | 化学性能稳定，耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 | ＜180℃ | 腐蚀性强的酸碱盐溶液 | ≥DN10 |
|  | 聚全氟乙丙烯 | F46或FEP | 化学性能等同于F4， 抗拉，抗拉强度优于F4 | ＜120℃ | 腐蚀性的酸碱盐溶液 | DN10～20 |

■根据安装要求和环境，选择使用一体型还是分体型电磁流量计：
分体式最大距离，电缆铜芯截面与介质电导率关系曲线图如下。
■广东电磁流量计的防护等级的选择

| IP65： 防喷水型 | 允许水龙头从任何方向对传感器喷水，喷水压力为30KPa，出水量为12.5L/min。距离为3m |
| --- | --- |
| IP68： 潜水型 | 传感器长期在水中工作 |

■防护等级应该根据实际情况来选择，电磁流量计的传感器装在地面以下，如果经常手水浸泡，应该选择IP68的防护等级；传感器安装在地面以上，则应该选择IP65的防护等级。
五、安装及使用说明：
■广东电磁流量计安装位置按现场实际需要进行，但电极轴线必须近似水平。
■测量管在所有工作时间必须完全注满。                                          
■被测介质流动方向应于流量计上的箭头所指方向一致。                                   
■为了安装、维护方便，在管线连接处确保有足够的安装空间。                     
■管线如有振动，在流量计的两边应有支撑管线的支座。                         
■入口直管段≥DN×5长，出口直管段≥DN×2长（DN为流量计公称通径），从电极轴线开始测量。
■大尺寸测量管，DN＞200（8"），为了有利于安装，可采用整流器，这样可缩短直管段的长度。
■如流体有涡流与流场畸变；可增加入口与出口处直管段长度或安装整流器。
■在安装流量计的附近，应避免强电磁场。
 ■通常不需要零设定，如需设定，在完全注满介质的测量管中，应建立“零”流速。所以应在下游或上游安装切断阀，不同液体的混合介质，在混合点的下游，最小DN×30（DN为流量计公称通径），安装流量计，否则显示不稳定。
■使用注意事项
■广东电磁流量计安装后，一般经以下步骤可正式使用。
■安装检查：检查管线安装是否正确，各连线是否正确可靠，特别是接地线。
■通电预热：通电后，预热20分钟，仪表一般就能正常测量。
■零点跟踪：为保证精度，需要进行零点跟踪。电磁流量计的测量管充满液体并确定液体静止后，就可以进行零点校准，然后保存（确认）。根据现场具体情况来定。
■参数设定：用户根据使用需要，可做必要的参数设定。但随意改动各种出厂设定值，有可能造成仪表测量误差或不能正常工作。
■根据介质粘附程度，应定期清理流量计内壁和电极，并注意勿使衬里与电极受损。