- 概述：

HBY-40B型标准养护箱是我公司在原基础上改制而成，改进后的养护箱内温湿度更均匀，温差更少，免箱顶滴水等优点。产品按国家对混合砂浆及水泥厂和建筑施工单位、公路桥梁工程单位以及有关科研质检部门对水泥、混凝土、水泥制品试样行强度、定型性凝结时间作标准养护。

- 主要技术指标

- 温度控制仪误差：±1℃

- 控制湿度：95±5RH%

- 电源电压：220V±10%

- 电源频率：50HZ

- 压缩机功率：125W

- 加热器功率：1500W

- 有效容积：（长×宽×高）55×58×116（cm）

- 内部试件架子分6格

- 结构与原理：

1、箱体由内、中、外层组成，内胆采用不锈钢焊接而成，外壳采用

优质冷轧钢板折弯成型，中间隔层保温采用聚脂发泡材料，搁架用不锈钢型材制造。结构坚固，造型美观，耐腐蚀性好。

2、温湿度控制仪采用集成电路数字显示，具有分辨率高、直观，调

节方便、控制精度高等优点。

3、制冷系统采用直冷式压缩机，管盘蒸发器，外露式冷凝器以提高另件使用寿命。箱内采用风扇进行冷热交换，使温湿差减少，使其更加稳定精确。

4、加热采用陶瓷片电加热，底部的加热器在风的作用下，往上吹，使箱内温湿度均匀，以提高到设定温湿度。

5、加湿采用先进的超声波加湿器，加湿为雾状水分子，确保箱内湿度60±5RH%，比目前广泛采用的喷淋加湿方法更先进、均匀。

工作原理：

当箱内温度高于设定温度时温控器控制制冷，当箱内温湿度低于设定温湿度时，温控器控制加温加湿系统工作，反复循环将温湿度控制在设定的温湿度范围内。为了避免温控器继电器频繁动作，出厂前温度设定在上限21℃，下限19℃，使继电器动作范围在±1℃内变化。

- 使用说明：

1、器置于通风干燥的环境下，背离墙50公分以上，安放平稳，检

查箱门开关是否灵活（在养护和前端加装220V、1.5KW稳压器）。

2、在湿度传感器上注水90%。

3、取下加湿水器上部水箱，在水箱下部加水口加水（必须是蒸馏水）。

4、将插头插入具有良好接地的220V插座中。

5、调节温湿控制器按钮设定所需要的数值。

6、按动电源，仪器随即进入工作状态。

- 注意事项：

1、器安放平稳接地可靠。

2、仪器在设定温度±2℃，动作不是故障。

3、当电源波动超过±10%时应使用稳压器。

4、任何情况下仪器倾斜不得超过45度。

- 故障排除：

1、电源指示灯不亮，说明电源没有进入仪器，在确定外部电源正常

的情况下，检查开关，是否完好。

2、箱内温度低加热指示灯不亮，应检查接触器是否有电或接触器触

点是否烧蚀，若指示灯亮而箱内温度很低则说明发热管坏。

3、箱内温度高制冷指示灯不亮，应检查温控仪与制冷系统接线是否脱落。若指示灯亮则应检查过载保护器起动器是否完好，检查正常则压缩机坏进行更换。

4、箱内温差大，检查风机是否工作，若制冷指示灯亮而风机不工作则风机损坏。通过上述检查除制冷系统故障需送维修部门修理外，其余故障都可自行修理。

本产品保用期为半年。

另附超声波加湿器使用说明书一份、恒温恒湿表说明书一份。

5、使用一段时间后，箱内应冲起一次，以保持工作室干净。

6、如有特殊要求或质量问题可直接与经销商联系。

- 装箱单：

- 养护箱               1台

- 说明书               1本

- 合格证               1份