水泥稠度仪也称维卡仪，水泥稠度凝结时间测定仪，是一种水泥、混凝土行业检测仪器。主要用于检测水泥净浆的标准稠度需水量、凝结时间。适用于硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及其它水泥的测定。

主要参数

1、滑动部分总重量 -  300±1g

2、滑动部分最大行程   - 70mm

3、读数指针：     -  1个

4、标准稠度试杆： - 1根

有效长度：50mm±1mm

直径：φ10mm±0.05mm

5、初凝用试针：2根

有效长度50mm±1mm

直径：φ1.13mm±0.05mm

6、终凝用试针：1根

有效长度30mm±1mm

直径：φ1.13mm±0.05mm

7、外形尺寸(长×宽×高)    170×110×300mm

8、净重       约3.8Kg

构造及性能

仪器的主体由底座、支架。用螺钉连接而成，支架上部加工有两个直径为12毫米的同心光滑孔，以保证滑动部分在测试过程中能垂直下降。滑动部分的下降和固定由紧定螺栓直接控制。

圆锥模及玻璃板放在底座上面。当测定标准稠度时，滑动部分由滑动杆、固定圈、固定螺栓、指针、连接杆、稠度试杆组成，其总重量为300克±1克；当测定初凝时间时，将稠度试杆换成初凝试针，其总重量仍为300克±1克；当测定终凝时间时，则换为终凝试针，其总重量仍为300克±1克。示值板刻有两项刻度S和P，S项刻度每一格为1毫米；P项刻度为标准稠度用水量，以水泥重量百分数计。

使用与维护

1、测定标准稠度用水量前，应先检查仪器滑动部分在支架中能否自由滑动，同时检查试杆降至净浆表面时，指针应对准标尺零点，否则应予调整。

2、测定凝结时间前，应卸下稠度试杆，换以试针，同时检查试针与圆模顶接触时指针是否对零，否则应予调整。

3、每次测定前，首先应将仪器垂直放稳，不宜在有明显振动的环境中操作。

4、每次测定完毕均应将仪器工作表面擦拭干净并涂油防锈。

5、滑动杆表面不应碰伤或存在锈斑。