AWA5936型

振动计

使用说明书

http://www.knyq18.com

目  录

1 概述	3

2 主要性能指标	3

3 结构特征	4

5 按键	7

6使用方法	7

6.1 开机	7

6.1.1主菜单	7

6.1.2简易测量界面	7

6.2 参数设置	8

6.2.1 日历时钟调整	9

6.2.2 测量时间设置	9

6.2.3组名(测点名称)输入及选择	9

6.2.4 组名的查看	10

6.2.5  量程及滤波器选择	10

6.2.6  LCD显示对比度调节	10

6.3 测量	10

6.3.1 机械振动测量	10

6.3.2 手传振动测量	12

6.6 校准	14

6.6.1 用标准振动台进行校准	14

6.6.2 直接输入灵敏度级	15

7  SD卡大容量存贮功能	15

7.1 大容量数据存贮	15

7.1.1 开机自检	15

7.1.2 数据调阅及打印	15

7.1.3 数据保存	16

7.2 录音及回放	16

7.2.1 录音	16

7.2.2 回放	16

7.3 U盘功能	16

7.4 其它注意事项	17

附录1  a、v和s的频率特性曲线	18

附录2 手传振动频率计权相对响应	19

附录3  装箱清单（标准配置）	21

# 1 概述

AWA5936型振动计是采用数字信号处理技术的新一代手持式振动测量仪器，可以同时测量多种评价指标，可以测量机械振动，也可以测量人体手传振动；可以测量瞬时振动值，也可以测量积分时间平均值。

进行机械振动测量时，a、v、s三种振动量的有效值、峰值、峰峰值，以及两种时间计权（F和S）是并行（同时）进行测量的。以15.92Hz为参考频率，加速度、速度、位移的线性范围均大于80dB。

当选配手传振动测量软件时，可按GB/T 14790.1-2009（ISO 5349-1）《机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第1部分：一般要求》标准要求测量手传振动。

内置FLASH RAM可靠保存测量结果；也可选配SD卡存贮数据,使具有大容量存贮、录音、U盘、读卡器等功能。

本仪器可用于机器、电机、车辆、建筑等振动的测量和手传振动测量。也可将本仪器作为振动测量的采集系统，将数据采集后保存在仪器中，再传到计算机中进行进一步分析处理。

# 2 主要性能指标

  - 信号输入插座：TNC座

  - 传感器：加速度传感器,

灵敏度：  0.2-100 pC/m·s-2

  - 主要测量功能：振动的实时总值和积分时间平均测量

2.4  积分器：由数字滤波实现，并行(同时) 测量加速度、速度、位移

2.5  时间计权：并行（同时）Ｆ、Ｓ。F档时间常数为1 s、S档时间常数为8 s；

2.6  检波特性：并行有效值、峰值、峰峰值

2.7  积分平均时间：1秒到24小时可分档设定或任意设定

2.8  主要测量指标：

机械振动时，F和S时间计权瞬时值、1秒等效值、等效连续值；加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值；

手传振动时，BL（带限）计权与Wh计权的1 s和8 s线性及指数计权瞬时值，积分时间内最大值、最小值、时间平均值，4h等效值、8h等效值。测量经历时间(Tm)。

2.9  主要显示内容：

机械振动时，实时显示加速度、速度、位移的F和S时间计权的有效值，以及它们的峰值、峰峰值、1 s等效值及等效连续值等；

手传振动时，可选择显示BL计权和Wh计权的最大、最小、平均值，4 h和8 h等效值等。

2.10 量程增益：0 dB、30 dB，误差不大于0.2 dB

2.11 级线性范围：60 dB以上。

2.12 Ａ/Ｄ位数：24位

2.13 采样频率： 48 kHz

2.14 频率范围：

机械振动：

| 加速度 | 10Hz～8kHz |
| --- | --- |
| 速度 | 10Hz～4kHz |
| 位移 | 10H～250Hz |

按±5%误差计算

手传振动：

8～1000Hz  ±1dB误差

2.16 测量范围：

机械振动测量：

15.92Hz为参考频率。

加速度：0.01m/s2～300m/s2

速度：0.1mm/s～3000mm/s

位移：0.001mm～30mm。

手传振动测量：

90～180dB（以10-6m/s2为参考0dB）
    注：配3pC/m/s2的加度速计，当用户所配加度计的灵敏度不同时，测量范围也会随之不同。

2.16 基本测量误差：5 %（在频率15.92 Hz时）

2.17 显示器：128×128点阵液晶显示，对比度16级可调，有LED背光

2.18 数据存贮：128组等效连续值及1s等效值

2.19 输出接口：

1) AC（交流）输出：输出信号幅度可在小信号、大信号、交流、1 kHz中选择，输出可接8 Ω监听耳机，输出功率：150 mW，谐波失真小于0.1 %。
    2) DC（直流）输出：可选择输出a、v、s三种振动量、F、S两种时间计权组合的瞬时有效值及峰值、峰峰值。输出比例：20 mV/dB，a参考0 dB为0.0001 m·s-2，v参考0dB为0.01 mm/s，s参考0 dB为0.0001 mm。100 dB时输出电压为2 V，最大输出电压3.3 V。
    3) USB接口：当用户选择了SD卡大容量存贮模块后，才具有USB接口功能，通过USB线将仪器与计算机相连后，仪器会转为一个外置U盘。符合USB1.1标准，兼容USB2.0标准。

2.20 日历时钟：每月误差小于1分钟。

2.21 电源： 4节LR6（５号）电池或５Ｖ外接电源。工作电流约120 mA，最大约200 mA。

2.22 测量时间：手动，1 s到99 h任意设置或分档设置。

2.23 工作温度：-10 ℃～50 ℃

2.24 相对湿度： 20 %～90 %

2.25 外形尺寸（mm）：260×80×30

2.26 SD卡大容量存贮功能(选配)：

1) 测量结果以文本文件格式保存在SD卡中，这些文件可用EXCEL直接打开；

2) 积分分析时也可同时记录瞬时值和1秒积分值；

3) 采用FAT表进行文件管理，支持FAT16及FAT32格式，最大SD卡容量2GB；

4) 当用USB接口连接到计算机时，仪器将SD卡转为U盘。

2.27 录音功能（需选配SD卡大容量存贮模块）

录音格式：125、250、500、1000、2k、4k、8k、16k、32k、3k、6k、12k、24k、48k采样频率可选，16位精度

文件格式：WAV格式，内含校准信息

录音时间：1秒到1小时（48 k采样频率）

回放：可用仪器播放，也可用计算机播放。

# 3 结构特征

仪器的外形图见P5图。

在仪器的后端是输出接口，左边为交流输出接口，交流输出信号的幅度最大不超过2V，与输入信号的比例关系见下表：

| 交流输出选择 | 小信号 | 大信号 | 交流 | 159.2Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流输出1 | 等于输入信号的31倍 | 等于信号输入 | 等于输入信号的31倍 | 输出159.2Hz，1Vrms的正弦波 |
| 交流输出2 |  |  | 等于输入信号 |  |

该插座采用立体声输出插座，当与插头相配时，插头各引脚的定义如图；

后端的中间为采用DB9插座的RS232接口；右边为USB接口,它也是外接电源接口。在USB接口的下方有两个指示灯，分别是工作状态指示灯（绿色）及USB接口状态指示灯（红色）。

工作状态指示灯：启动测量时指示灯闪动，暂停测量时指示灯点亮，测量结束时指示灯熄灭。

USB接口引脚定义：

DB9引脚定义：

- 电源

- RXD

- TXD

- 空

- 地

- DC输出

- 空

- 保留（必须悬空）

- 保留（必须悬空）

、

4 定义、符号和缩写

4.1 指数平均计权加速度值：按公式4-1进行方均根计算

((((((((((( (4-1)

4.2 时间平均计权加速度值

在指定轴方向上的频率计权振动加速度均方根值，单位为米每二次方秒(m/s2)或弧度每二次方秒(rad/ s2)。其表达式为：

(((((((((((（4-2）

式中：— 在指定轴方向上，作为时间(函数的直线或旋转计权振动加速度，单位为米每二次方秒（m/s2）或弧度每二次方秒（rad/s2）；

T   — 测量时间。

4.3时间平均计权加速度振级

频率计权均方根振动加速度振级，单位为分贝（dB），其表达式为：

(((（4-3）

式中：—时间平均计权加速度值；

— 参考加速度（定义为10-6 m/s2）。

4.4 运行均方根加速度值

频率计权的运行均方根振动加速度，单位为米每二次秒（m/s2），其表达式为：

(((((((((((（4-4）

式中：— 时间(时的频率计权瞬时振动加速度，单位为米每二次方秒（m/s2）；

- — 测量的积分时间；

t    —时间。

注 对于运行的均方根法，可以使用指数平均作为线性平均的近似值(见4-1)。

式中( 为时间常数。

4.5  振动总值

三轴向直线振动的合成振动，其表达式为：

(((((((((((（4-6）

式中：、、— x、y、z三个正交坐标轴的振动值；

、、— 由测量应用确定的常倍数，对于手传振动，它们都为1。

Ts    设定的积分测量时间

Tm    实际测量经历时间

Nm    实际统计分析的采样个数

N:    组名或测点的名称，用户可输入。

a rms  加速度有效值

v rms  速度有效值

s rms  位移有效值

a p    加速度峰值

v p    速度峰值

s p    位移峰值

a p-p  加速度峰峰值

v p-p  速度峰峰值

s p-p  位移峰峰值

aeqT  T时间内加速度有效值的等效值

veqT  T时间内速度有效值的等效值

seqT  T时间内位移有效值的等效值

Wx	  x计权方式（对于手传振动为Wh和带限Wbl）

Exp 1s   指数平均，时间常数(为1s（式4-1）

Exp 8s   指数平均，时间常数(为8s（式4-1）

Lin 1s   线性时间平均，积分时间为1s（式4-4）

Lin 8s   线性时间平均，积分时间为8s（式4-4）

VWheq.T  频率计权为Wh，积分时间为T的等效振级

VWheq4h	 8小时为参考时间的日振动暴露量

VWheq8h  4小时为参考时间的日振动暴露量

VBLeq,T	频率计权为BL，积分时间为T的等效振级

max		最大值

min		最小值

ave	 平均值

电池电量显示

电池欠压

SD卡已插入

# 5 按键

开/复位   打开电源或复位仪器

关机      关闭电源，正在启动测量时如按下此键，仪器会提示用户是否真的要关机？

光标左移  光标向左移动

光标右移  光标向右移动

参数加    光标所在处的数据向上加1或向上翻页。

参数减    光标所在处的数据向下减1或向下翻页。

设置键    进入参数设置界面

确定键    输入当前的操作

删除键    删除当前的测量结果或输入的数据

退出键    退出当前菜单

输出键    打印当前的测量结果或提前结束当前的测量并保存测量结果。

启动/暂停  按一下开始测量，再按一下暂停测量

背光键     点亮或关闭LCD的背光

# 6使用方法

6.1 开机
    按下开/复位键2秒以上后放开，仪器显示杭州爱华仪器有限公司图标，接着进入主菜单或简易测量界面(未选配积分功能)。

6.1.1主菜单

主菜单下有测量、设置、调阅、校准四个子菜单。按下光标键可以使光标移动选项，按下确定键可以进入光标选中的子菜单。按下删除键，系统参数恢复到缺省值。

6.1.2简易测量界面

当未配置积分功能时，仪器开机直接进入测量界面，如图所示。

界面第一行为状态显示行，显示电池电量、过载状态和当前数据保持状态。在正常测量过程中，保持状态显示为动态，表示当前显示值随时刷新；当按下启动/暂停按键后，动态变为保持，界面数据停止刷新，保持为按下暂停键时的数据。再次按下启动/暂停键恢复刷新。

第二行为当前时刻显示，可按设置键进入设置界面进行设置

第三行为灵敏度，当光标在此闪烁时，可按确认键进入校准界面进行校准。

第四、五、六行为数据显示行，可同时显示加速度、速度、位移的测量值，每行后面的peak、rms、p-p可选择，从而可指定前方的物理量显示真峰值、有效值、或峰峰值。

第七行为动态条图显示行，用于动态显示数据的波动情况。

第8行为动态条图属性行，用于显示当前量程的测量范围。

最后一行为菜单条，“测量”表示当前为机械振动测量界面;“t=1s”表示以1s的时间平均常数计算，可选择为“t=8s”；“3Hz”表示当前的高通滤波器截止频率为3Hz,可选择为“10Hz”、“31Hz”；“L档”表示当前的测量量程为L档，可选择为“H档”。第一行状态栏中显示“过载”时，需将量程切换到“H档”。

## 6.2 参数设置

第一次使用仪器时应设置测量时间、合适的量程及滤波器截止频率等，系统参数设置好后，仪器会自动保存下来，下次再用时自动调入。按下仪器的电源开/复位键，在主菜单内移动光标到“设置”菜单上，按确定键进入参数设置。在测量界面下按下设置键也可直接进入参数设置。

当未选配积分功能时，只能按下设置键进入设置界面。设置界面中与积分功能相关的设置无用。

注意：启动测量时不能进入参数设置。

第一行为状态显示行，第二行后的“√”，表示此处确定键有效，按下确定键可以进入日历时钟调节功能；第三行的测量时间表示当前统计分析所设定的测量时间；第四行为组名，当前测量结果保存时用的测点名，对测量结果无影响；组名选取有手动、自动两种可选。自动时，每积分测量一次，组名自动向下改变一次，仪器内部最多可预存64个组名；“启动延迟”可以在0到9秒之间选择，当选0秒时，则按下启动键就开始测量，选其它值时，则延迟指定时间再启动测量。“背光延迟”可以在0到9秒之间选择，当选0秒时，按下背光键背光点亮，再按一下关闭，选其它值时，背光点亮指定的时间后自动熄灭； “高通”是指内部数字高通滤波器截止频率点，可在3Hz、10Hz、31Hz中选取； “量程”有H（高量程）和、L（低量程）可选，两者相差30dB； “交流”是指交流输出接口上输出信号的类型，可在大信号、小信号、交流、159.2Hz四种中选取，选取159.2Hz时仪器的本机噪声提高3到5dB；“直流”可在测量加速度、速度、位移共21个测量量中选取。

若开机检测有SD卡插入，或配有手传振动测量软件时，在设置第一页再按下设置键，可进入设置第二页:

如图，前两行为选配SD卡时的记录设置。当记录开关开时，启动积分后，将按照第二行所选择的模式对测量结果进行保存。模式有简单、一秒、复杂三种可选。但选择简单模式时，只对瞬时的a有效值进行记录，频率为每秒47次；当选择一秒模式时，记录a1s,v1s,s1s值，每秒1次；当选择复杂时，将记录 a,S、ap、app、v,S、vp、vpp、s,S、sp和spp的瞬时值，频率为每秒47次。

最后一行为选配手传振动时积分保存时的单位选择。有dB和m/s^2两种可选。

光标键可以左右移动光标，参数键可以修改光标所在处的参数，按下删除键可以将系统参数恢复到缺省值。

6.2.1 日历时钟调整
    进入参数设置后，将光标移到调整日历时钟处按确定键，就进入日历时钟调整界面。

仪器的电源关闭时，仪器的时钟依靠内部后备电池供电，后备电池可以支持仪器时钟连续工作1个月以上。后备电池是充电电池，仪器开机工作时就可以为其充电，当后备电池的电压低于2V时，仪器的时钟会丢失，需要重新设置。建议用户每个月让仪器开机工作8小时以上，以便为内部后电池充电。

6.2.2 测量时间设置
   进入参数设置界面下，可以将光标移到测量时间的h,m,s上。用参数键可以任意设置测量时间，也可按确定键分档选取测量时间。Ts=00h00m00s表示测量时间无限制（手动）直到积分结果大到超出范围为止。分档的测量时间有：00h00m00s、00h00m10s、00h01m00s、00h05m00s、00h10m00s、00h20m00s、00h30m00s、01h00m00s、02h00m00s、04h00m00s、08h00m00s、16h00m00s、24h00m00s.测量时间应按测量标准的要求进行设定，下次开机使用上次设置的测量时间。

### 6.2.3组名(测点名称)输入及选择

仪器内部可以保存64个组名供用户测量过程中选用及修改，还可以预存256个组名，这256个组名保存在FLASH RAM中，需要通过计算机才能写入。用户可在所有组名列表显示界面中将其调入到组名中，每次只能按顺序调入64个。如果没有预存组名或已将预存组名调完，则仪器会自动生成64个不重复的组名。

用户可以为每个测量结果选择组名，组名也就是测点名称，它可由用户任意输入，最多12个字符。进入设置界面，将光标移到“组名：”处，按下确定键进入组名编辑界面，显示如下：

第一行显示当前组名，反白显示处表示当前输入光标的位置；中间是可选字符区；最下一行是输入方法菜单。组名可以由用户任意输入英文或中文，当最下一行提示“英文”时表示当前为英文输入状态。用户按光标键可以移动可选字符区的光标，当移到需要选取的字符上时，按确定键可以选中此字符，被选中字符代替第一行输入光标位置处的字符。设置键可以使输入光标位置向右移动，删除键可以使输入光标位置向左移动,输出键可以将当前测点名清空。输入完毕按下退出键可以退出组名编辑状态，返回参数设置界面。用户按下参数加或参数减键可以从英文输入状态转到中文输入状态。

中文输入状态支持拼音输入方法，要想输入一个汉字必须输入声母、韵母、声调三部分，仪器根据这三部分找出相应的汉字，用户再从列出的汉字中选择所需汉字即可。先用光标键将光标移动到声母上，按参数键可以选择声母，声母选择完后再将光标移到韵母上，按参数键可以选择韵母，仪器自动列出相应的汉字，接着将光标移到声调上，用参数键选择声调，仪器自动列出相应的汉字。

列出相应的汉字后，再将光标向右移，光标出现在可选汉字上，移到想选汉字上后，按下确定键，则相应汉字被选到组名中。注意：一个汉字占两个字符的位置。

6.2.4 组名的查看
    仪器内部可以预存64个组名。在参数设置界面下的“组名选取”后括号里的数字表示当前所用组名的序号。光标在此处时按确定键可以进入组名列表显示界面，如下：

第一列为组名序号，第二列为组名。用户可以提前用计算机将测点名称输入到仪器内，到了测量现场再根据需要每次测量前选择，也可将组名选取设为自动，让仪器每测一组数据自动选用下一个组名。一屏只能显示10个组名，用户按向上，向下键可以翻看其它组名。按“删除”键提示用户“是否要调入其它预存文件名？”，如果用户按“确定”键，则从预存组名区调入组名，原来对组名的更改将丢失。

6.2.5  量程及滤波器选择
    在测量分析时优先选用L档量程测量，当状态栏显示过载时要切换到H档量程。滤波器根据分析的振动特性选择，对于频率较高的振动，可选择截止频率较高的滤波器，以减少低频影响。

6.2.6  LCD显示对比度调节
    当LCD显示器的对比度过大或过小时，可以在主菜单下按下参数键进行调节，也可进入参数设置菜单，将光标移到“对比度”上，按参数键进行调节。

无积分功能时，按下设置键光标默认移到“对比度”选项，按参数键进行调节。

6.3 测量
    光标在“测量”上时，按下确定键，仪器可以进入测量界面 。测量界面有机械振动和手传振动两种。将光标移到显示器最后一行的菜单条上，将第一个菜单项改为“振动”，则进行机械振动测量；改为“手传”，则进行手传振动测量。

无积分功能选项时，开机自动进入测量界面。该节讲解对配有积分功能仪器说明。

### 6.3.1 机械振动测量

将第一个菜单项设为“振动”，则进行机械振动测量。

在振动测量界面下有：常用、列表和积分三种显示模式，列表和积分模式下又分加速度、速度、位移三类测量指标显示。各类指标显示形式基本相同。

1）常用显示界面
   当光标在“显示模式”处，按参数加、参数减键，可以进入“常用”显示界面。常用显示界面同时显示a、v和s的测量值，并有动态条图，以便观查振动的变化趋势。a、v和s的单位通过光标移动和参数键分别选择peak、rms或p-p；动态条图也可选择为ai、vi或si。

第一行为状态显示行。第二行为当前日期及时钟。第三行前面为测点名，后面的“T.1s”表示平均时间为1s，测量值为积分时间为1s的运行均方根值。光标移到此处可以将大字显示的指标改为T.8s；中间为同时测量a、v和s的结果，每秒刷新一次，他们的单位都可改变为rms、peak和p-p。显示下方有个条图，条图与ai对应,当光标移到ai上，按下参数加、参数减键可以将下面的条图顺序改为：vi、si。

最后一行为菜单条，光标键可使光标在每个菜单选项上停留，用参数加、参数减键改变菜单选项。

当光标在“振动”处时，如果用户选配了SD卡或手传振动软件，按参数加、参数减键，可以进入手传振动或录音界面。

当光标在“常用”处时，按参数加、参数减键，可以进入列表或积分显示界面。

当光标在“3Hz”处时，按参数加、参数减键，可以修改高通滤波器截止频率为10 Hz，31 Hz。

当光标在“L”处时表示低量程，按参数加、参数减键，可以转换为高量程“H”。

根据实际情况设置好量程，设置高通滤波器截止频率。界面上显示值就是机械振动测量a、v和s的瞬时值。

当未启动积分时，测量状态显示“准备”，表示未启动积分平均测量。这时，按一下面板上的启动/暂停键开始测量，仪器的状态显示“启动”。启动测量时该界面仍显示振动的瞬时值，如要看积分测量的详细结果，可将光标移到“常用”，按上下键切换到积分界面观看。仪器启动测量后同时计算所有测量指标，用户可以切换各量值是rms、peak或p-p，不会影响测量。

2）列表测量界面

当光标在显示模式处，按参数加、参数减键，可以进入“列表”显示界面。可以同时显示更多参数。下面以速度为例来说明各模式界面。

第一行为工作状态提示行，从左到右分别是：供电电压指示、SD卡指示、空余组数、过载指示、测量状态提示。供电电压指示标志内最多可以有10条线，当10条线填满时，供电电压约为5.6V，当供电电压低于3.6V时内部空白，表示欠压。当开机时检测到SD卡，则SD卡指示显示。当测量的信号超过测量上限时，过载指示显示。测量状态有：准备、启动、暂停、等待、打印、结束。

第二行为当前日期及时钟。

第三行为组名（测点名）。

中间为速度的1s时间计权有效值、8s时间计权有效值、峰值、峰峰值、1s等效值及积分等效值共6个指标。6个测量结果每秒刷新一次，并随着振动的变化不断变化。

最后一行为菜单条，其操作与常用界面同。

当光标在“速度”处时，按参数加、参数减键，可以进入加速度、位移界面，显示a或s的更多参数。

3）积分显示界面

当光标在显示模式处，按参数加、参数减键，可以进入“积分”显示界面，可以同时显示积分过程中各振动量的最大最小及平均值等更多参数。下面以速度为例来说明各模式界面。

当开机后未启动积分时，改界面内数据为0。启动积分时，该界面内容随振动情况变化，显示启动积分后的一段时间的振动指标。当积分结束后，该界面将保持为此次积分的结果，直到再次启动积分或重启仪器。

第一行为工作状态提示行,与列表界面同。

第二行Ts表示当前设置的积分时间，光标在此闪烁时按下按键加或按键减，可调整为Tm或Nm。

第三行前面为组名（测点名），后面的速度为指标名，光标在此处闪动时，可按下按键加、按键减减调整为加速度、位移。

中间为1s时间计权有效值、8s时间计权有效值、峰值、峰峰值、1s等效值及积分等效值共6个指标的积分统计结果。除积分等效值外，其余指标均可通过调整后面的ave选项为max或min以显示积分统计时间内的最大最小值。

最后一行为菜单条，其操作与常用界面同。

在三个测量显示界面下，未启动积分时，在界面最上一行的积分状态显示部分显示为“准备”。此时按下启动/暂停键，则启动积分测量，积分状态显示为“启动”。

在积分过程中，可再次按下启动/暂停键以暂停积分，积分状态显示为“暂停”，此时积分时间停止，积分结果暂时保持。此时可按删除键将积分结果删除，退出积分；也可以按输出键，直接将结果保存、打印，退出积分；或再次按下启动/暂停键，继续积分，知道积分时间结束。

当积分时间到达设定的时间后，积分结束，积分状态显示为“结束”。积分结果自动保存。

对于机械振动，积分结果分加速度、速度、位移三个文件分别同时保存，文件名后缀分别为_a、_v、_s。保存界面如下图所示：

第一行显示为该此测量的时间

第二行VIB表示为机械振动结果，Tm表示积分时间

第三行Hpass表示此次测量选用的高通滤波器，Rang表示选用的量程

中间为1s时间计权有效值、8s时间计权有效值、峰值、峰峰值、1s等效值的平均值、最大值、最小值。最后消失积分时间内总的积分等效值。

### 6.3.2 手传振动测量

当用户选配手传振动软件时可进入手传振动界面，如下图所示：

第一行为工作状态提示行（同前）。

中间为主数据显示区，可同时显示两个数据，具体显示哪个数据由右侧数据设置区来选择。

数据一设置区第一行“We.：Wh”表示数据显示区第一个数据的计权网络为Wh计权，当光标在此闪烁时，按参数加、减键，可将计权网络修改为BL计权。

数据一设置区第二行“Lin,1s”表示数据显示区第一个数据平均方式为线性平均，平均时间为1s.光标在此闪烁时，按参数加、减键,可在Lin,8s、Exp.1s、Exp.8s中选择。

数据一设置区第三行的“dB”表示数据显示区第一个数据是以dB为单位的，按参数加、减键,可切换为m/s^2。

数据一设置区第三行的“rms”表示数据显示区第一个数据是平均有效值，按参数加、减键,可切换为max、min，分别表示积分时间内的最大最小值。

数据二设置区后三行与前三行操作一致，用于确定数据显示区第二个数据的显示指标。

数据显示区下面一行为积分数据显示区，光标在此闪烁时，可在Vwheq.T、VBLeq,T、Vwheq8h、Vwheq4h中切换。后面的dB可切换为m/s^2。

注：这里的数据仅对某一测量的方向。

“Ts= ”显示设定的积分时间.光标在此闪烁时可调整为“Tm=”,以指示实际积分的时间。

最后一行“手传”，表示当前测量界面为手传振动测量。光标在此闪烁时，若未启动积分，按参数加、参数减键可以切换到机械振动或录音界面。后面的“L”表示当前量程为低量程，可切换到高量程。

将加速度传感器以一定方向（如为z方向）安装在规定的测点上（例如使用喉箍固定在把手上），界面上主数据显示区就是手传振动测量的瞬时值，这时积分数据显示区显示为0，测量状态显示“准备”，表示尚未进行积分平均测量。按下启动/暂停键开始测量，仪器的状态显示“启动”。仪器启动测量后同时计算并显示Vwheq.T、和Tm等测量指标。测量过程中如想暂停测量，可以再按下启动/暂停键，仪器的状态显示 “暂停”，此时仪器暂停积分测量，VwheqT显示值保持不变，瞬时值仍然会随着振动情况变化。用户如果想停止测量并保存当前测量结果，可以按“输出”键；如果想停止测量并清除当前测量结果，可以按“删除”键；如果想继续测量，可以再按“启动/暂停”键。

测量结束后，按一下面板上“输出”键，可将数据保存在仪器内存中；如这时外接有微型打印机，可同时打印测量结果，打印格式如下：

第二次测量时，如果相关系统参数是一样的，则可直接按“启动/暂停”就开始测量。

将加速度传感器换另一方向（如为x或y方向）安装，同上测量该方向的计权加速度值。然后按公式（4-6）计算振动总值。如果只提供最大的单轴向计权加速度值，那么可将该值乘以适当的倍乘系数来估算振动总值，倍乘系数的取值范围由1.0至1.7。

由测量得的振动总值ahv或某最大的单轴向计权加速度值和振动暴露时间，可按下式计算日振动暴露量ahv（eq，8h），简记为A（8）：

A（8）=ahv （T/T0）1//2

式中：T——日暴露总时间；

T0——8 h（28800 s）的参考时间。

如果参考时间选为4 h，A（4）=1.414×A（8）。

在中华人民共和国国家职业卫生标准GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值

第2部分：物理因素》中规定以4 h等能量频率计权振动加速度作为评价量，卫生要求规定工作场所手传振动职业接触限值为5 m/s2；在日接振时间不足或超过4 h时，将其换算为相当于接振4 h的频率计权振动加速度值。

6.4 过载指示

当被测噪声超过仪器的测量范围时，仪器上方会显示“过载”，过载指示的时间与过载状态存在的时间一样长并最短为1s。统计分析过程中如果出现过载，则过载指示将一直保持到下一次启动测量或清除本次测量结果为止。过载指示是对信号的峰值进行判断，当信号的峰值因数比较大时，仪器显示出的有效值级小于测量上限，但也有可能发生过载。

6.5 调阅

从主菜单将光标移到“调阅”上，按确定键，进入数据调阅子菜单，显示器上列表显示出仪器内部所有测量结果的清单。

第一列为组号，第二列为组名（测点名）。组名最后的两位字母表示记录的测量量。 a表示加速度、 v表示速度、 s表示位移。最右边的垂直条图反映出仪器内部数据总数及当前页所处位置。再按设置键可以接着查看测试日期、方式、经历时间。

光标键可以移动光标；参数键可以向上或向下翻页；按确定键可以查看光标指向处的测量结果；按输出键可以将光标指向处及其后的数据打印出来；按删除键可以将仪器内部存贮的测量结果全部清除。

6.6 校准

仪器出厂前己经校准过，如果测量标准要求或过了一段时间，使用前应对其进行校准。仪器可以保存16次校准记录。

在主菜单上将光标移到校准上，按确定键进入校准界面.当未选配积分功能时，将光标移到界面的灵敏度上，按确定键进入校准界面。

“1.传感器串号”、“2.机号”均在出厂时设定好，用户不能修改。灵敏度是上一次校准后传感器的灵敏度。第6行是校准结果显示行。在自动校准时，“ap=”后显示当前灵敏度下的加速度峰值，可修改为“arms=”,以显示当前灵敏度下的加速度有效值。“校准振动级”显示用来进行振动校准的加速度峰值或有效值，与“ap=”，“arms=”配合。

最下面一行是屏幕按钮条，“查阅”按钮用来查看校准记录；“校准”按钮用来启动自动校准；“应用”按钮用来将校准结果保存起来，并在以后的测量中使用新的灵敏度级；“修改”按钮允许用户对加速度传感器灵敏度级、校准灵敏度级进行修改。按确定键，则光标所在处的屏幕按钮被按下。

### 6.6.1 用标准振动台进行校准

标准振动台会产生一个稳定的加速度峰值，我们需要将校准振动值调到与振动台产生的加速度峰值相同，以自动校准。将光标移到“修改”按钮上，按下“确定”键，再将光标移到“4.”上，用“△”、“▽”键调节数值到所需值，当显示值小于10时，按一下“△”、“▽”键步进调节0.01，当按下“△”、“▽”键不放时，步进调节0.1，并连续调节，直到按键放开为止。当显示值大于10时，一次按键步进0.1调节，按住不放时按1步进调节。

将加速度传感器固定在振动台上，打开振动台电源，稳定一段时间后，将仪器的光标移到“校准”按钮上，按下“确定”键，仪器开始自动校准。自动校准结束后，将光标移到“应用”按钮上，按下“确定”键，新的传声器灵敏度级就被保存下来了。

### 6.6.2 直接输入灵敏度级

如果用户没有标准振动台，也可直接输入传感器的灵敏度。将光标移到“修改”按钮上，按下“确定”键，再将光标移到“5.”上，用“△”、“▽”键调节数值到所需值，当显示值小于10时，按一下“△”、“▽”键数值调节0.01，当按下“△”、“▽”键不放时，数值一次调节0.1，并连续调节，直到按键放开为止；当显示值大于10时，一次按键调节0.1，长按调节1。将光标移到“应用”按钮上，按下“确定”键，新的传声器灵敏度级就被保存下来了。

# 7  SD卡大容量存贮功能

当用户选配了SD卡大容量存贮模块后仪器具有大容量存贮、录音、U盘、读卡器等功能。以下描述适用于用户选配了SD卡大容量存贮模块及安装有可用的SD卡。

## 7.1 大容量数据存贮

仪器对SD卡采用FAT表进行文件管理，支持FAT16，FAT32格式，格式化时将SD卡格式化为FAT32格式。所有保存测量结果的文件保存在文件夹内，文件夹的名称用户可以设定。测量结果保存在扩展名为“AWA”的文件中。文件为标准文本格式，建议用户在计算机中采用EXCEL打开。每次测量时文件名由仪器自动产生，并确保不会重复。一般前三个字符表示文件内保存的内容，后四位表示测量的顺序号。一次统计分析可能同时产生2到3个文件。只要后4位的顺序号相同，则是同一次测量产生的结果。

| 文件名 | 保存内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| VIBXXXX.AWA | 积分结果 | XXXX为当前文件夹内的顺序号 |
| L_TXXXX.AWA | 振动随时间的记录 | XXXX为当前文件夹内的顺序号 |

### 7.1.1 开机自检

插入SD卡，按“开/复位”键，仪器提示型号，软件版本号后提示：

“SD卡正在初始化，Find a SD CARD.”，仪器接着按当前的组名前8位字附在SD卡的根目录下创建一个文件夹。如果这个文件夹已经存在，则仪器提示：“SD卡内已存在…….可重新输入一个文件夹”，接着进入项目名（文件夹）输入界面，如下：

用户输入项目名后按确定键提示“测量结果存在……文件夹内”，仪器在SD卡的根目录下创建一个新的文件夹。进入测量界面后，第一行的工作状态显示行内显示出SD卡图标。在项目名输入界面下，用户也可按退出键退出，则测量结果存在原有的文件夹内。

### 7.1.2 数据调阅及打印

仪器采用FAT表进行文件管理，所有测量结果保存在文件中，所有文件放在指定的文件夹下（项目名），文件夹放在根目录下。在主菜单下将光标移到调阅菜单上，按下确定键，显示如下：

A：\

[D] MYDATA06

[D] MYDATA05

[D] MYDATA07    <--

[D] MYDATA02

[D] MYDATA00

[D]表示此行为文件夹的名称（项目名）。

“<--”表示此文件夹为当前保存的测量结果的文件夹。

按光标键可以在不同的文件夹上移动；按参数加、参数减键可以上下翻页；按删除键可以删除文件夹下的所有文件及本文件夹；按启动键可以将SD重新格式化，格式化前会提醒用户确认；按下确定键可以进入相应的文件夹显示如下：

A:\MYDATA06

[F] INDEX     .

[F] L_T   0 .AWA

[F] STA   0 .AWA

[F]表示此行为文件的名称。第一行显示出当前所处的文件夹，INDEX文件是测量序号索引文件，用户不要删除它。

按光标键可以在不同的文件夹上移动；按参数加、参数减键可以上下翻页；按删除键可以删除光标所在处的文件；按下确定键可以显示相应文件的内容；按退出键可以返回到根目录。

显示出文件内容时，按参数加、参数减键可以上下翻页；按光标键可以左右移动窗口；

### 7.1.3 数据保存

进入设置菜单，再按设置键，进入第二页设置菜单，在屏幕的最后一行提示“记录开关”和“模式”，有关选项的功能见7.3.2。用户只需将记录开关后设为开，就可以在等效分析的同时记录噪声随时间的变化，记录的数据有三种可选。

## 7.2 录音及回放

### 7.2.1 录音

仪器自检通过后，进入测量界面，将光标移到菜单条的第一个“测量内容”上，按参数加、参数减键将此处改为显示“录音”，显示如下：

第二行为当前的日历时钟；第三行显示出当前录音文件所处的目录名（文件夹）；第四行为当前录音结果存贮的文件名。仪器采用WAV格式保存录音结果。

光标可以在“录音”、“信号幅度”、“采样频率”、“m”、“s”上移动。信号幅度表示要录音信号的大小，如果要录音信号幅度比较小，此处应选小，否则选大。采样频率可在125、250、500、1000、2k、4k、8k、16k、32k、3k、6k、12k、24k、48kHz中选择。当选择较小采样频率时，录音文件将占用较小的存储空间。录音设定时间可以从1秒到1小时之间设定，当设定为00m00s时，录音时间为1小时。设定好信号幅度及录音设定时间后，按启动键开始录音，提示“正在录音、请等待”，并显示录音经历时间。当到达设定时间时，录音自动停止。

### 7.2.2 回放

将监听耳机插入仪器底部的交流输出接口，光标移到调阅菜单，进入后找到录音文件保存的文件夹，按确定键进入，找到录音结果保存的文件，再按确定键，显示如下：

按下启动键，开始播放此录音文件。

注意，只能对48kHz频率下录制的文件进行播放。

## 7.3 U盘功能

打开仪器电源，进入调阅菜单，将USB线缆的mini B头插入仪器底部的USB接口，另一头插入计算机的USB接口。计算机提示找到新硬件，并开始自动安装相应的驱动程序，最后将仪器映射成一个U盘，如下：

双击这个U盘的驱动器盘符，可以看到仪器内部存贮的文件夹及文件。用户可直接从中读出测量结果或复制到其它硬盘中，用户也可将其它文件复制到这个U盘中，从而将仪器当作U盘使用。仪器连接到计算机上转为U盘时，不能再进行测量，从调阅菜单退出后，仪器会自动关闭USB接口。建议用户先在计算机上删除U盘后，再对仪器进行其它操作。当从计算机上写文件到仪器上时，仪器的调阅菜单内不会马上显示出新写入的文件名，必须复位仪器后才能在仪器上看到。

用户打开仪器内部存贮的*.AWA文件时可以选用EXCEL程序直接打开，并可在EXCEL中做出相应的图表。

## 7.4 其它注意事项

8.4.1  仪器对SD卡内的文件采用FAT表进行管理，当SD卡内的文件比较多时，读写文件的速度会降低，建议经常将SD卡格式化。

8.4.2  由于仪器内的FAT表系统只支持8.3格式的文件名，所以用户通过计算机拷入的长文件名的文件在仪器调阅时只能显示部分文件名。

8.4.3  仪器只支持一级子目录（文件夹），当用户通过计算机拷入的文件有多级目录时，仪器上只能显示最上一级子目录。

8.4.4  SD卡在仪器开机时可以插拨，但如果已经打开电源再将SD卡插入，仪器不能正确识别SD卡，如要识别需按复位。

8.4.5 当仪器插入计算机并转为U盘模式时，建议不要在仪器上对SD卡内存的文件进行操作。此时不能通过仪器删除SD卡的文件或文件夹，也不能通过仪器对SD卡进行格式化

# 附录1  a、v和s的频率特性曲线

传感器灵敏度设为1 pC/m/s2

附录2 手传振动频率计权相对响应（基于GB/T 14790.1-2009《机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第1部分：一般要求》）

| 频率Hz | 带限Bl | 计权 Wh | 允差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 准确值 | 因子 | dB | 因子 | dB | ％ | dB |
| 4 | 3.981 | 0.3699 | -8.64 | 0.3754 | -8.51 | +26/-100 | +2/-∞ |
| 5 | 5.012 | 0.5336 | -5.46 | 0.545 | -5.27 | +26/-21 | +2/-2 |
| 6.3 | 6.31 | 0.7071 | -3.01 | 0.7272 | -2.77 | +26/-21 | +2/-2 |
| 8 | 7.943 | 0.8457 | -1.46 | 0.8731 | -1.18 | +26/-21 | +2/-2 |
| 10 | 10 | 0.9291 | -0.64 | 0.9514 | -0.43 | +12/-11 | +1/-1 |
| 12.5 | 12.59 | 0.9699 | -0.27 | 0.9576 | -0.38 | +12/-11 | +1/-1 |
| 16 | 15.85 | 0.9877 | -0.11 | 0.8958 | -0.96 | +12/-11 | +1/-1 |
| 20 | 19.95 | 0.995 | -0.04 | 0.782 | -2.14 | +12/-11 | +1/-1 |
| 25 | 25.12 | 0.998 | -0.02 | 0.6471 | -3.78 | +12/-11 | +1/-1 |
| 31.5 | 31.62 | 0.9992 | -0.01 | 0.5192 | -5.69 | +12/-11 | +1/-1 |
| 40 | 39.81 | 0.9997 | 0.00 | 0.4111 | -7.72 | +12/-11 | +1/-1 |
| 50 | 50.12 | 0.9999 | 0.00 | 0.3244 | -9.78 | +12/-11 | +1/-1 |
| 63 | 63.1 | 0.9999 | 0.00 | 0.256 | -11.83 | +12/-11 | +1/-1 |
| 80 | 79.43 | 1 | 0.00 | 0.2024 | -13.88 | +26/-21 | +2/-2 |
| 100 | 100 | 1 | 0.00 | 0.1602 | -15.91 | +12/-11 | +1/-1 |
| 125 | 125.9 | 0.9999 | 0.00 | 0.127 | -17.93 | +12/-11 | +1/-1 |
| 160 | 158.5 | 0.9999 | 0.00 | 0.1007 | -19.94 | +12/-11 | +1/-1 |
| 200 | 199.5 | 0.9997 | 0.00 | 0.07988 | -21.95 | +12/-11 | +1/-1 |
| 250 | 251.2 | 0.9992 | -0.01 | 0.06338 | -23.96 | +12/-11 | +1/-1 |
| 315 | 316.2 | 0.998 | -0.02 | 0.05026 | -25.97 | +12/-11 | +1/-1 |
| 400 | 398.1 | 0.995 | -0.04 | 0.0398 | -28.00 | +12/-11 | +1/-1 |
| 500 | 501.2 | 0.9877 | -0.11 | 0.03137 | -30.07 | +12/-11 | +1/-1 |
| 630 | 631 | 0.9699 | -0.27 | 0.02447 | -32.23 | +12/-11 | +1/-1 |
| 800 | 794.3 | 0.9291 | -0.64 | 0.01862 | -34.60 | +12/-11 | +1/-1 |
| 1000 | 1000 | 0.8457 | -1.46 | 0.01346 | -37.42 | +26/-21 | +2/-2 |
| 1250 | 1259 | 0.7071 | -3.01 | 0.00894 | -40.97 | +26/-21 | +2/-2 |
| 1600 | 1585 | 0.5336 | -5.46 | 0.005359 | -45.42 | +26/-21 | +2/-2 |
| 2000 | 1995 | 0.3699 | -8.64 | 0.00295 | -50.60 | +26/-100 | +2/-∞ |

# 附录3  装箱清单（标准配置）

| 名称及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1台 |  |
| 振动传感器 | 1个 |  |
| 磁吸座 | 1个 |  |
| 夹紧块 | 0~1个 | 需选配手传振动软件 |
| 铝箱 | 1只 |  |
| 5V外接电源 | 1只 |  |
| 5号碱性电池 | 4节 |  |
| 光盘 | 0-1张 | 需选配积分软件 |
| RS232传输线 | 0-1根 | 需选配积分软件 |
| 使用说明书 | 2本 |  |
| 合格证 | 1张 |  |
| 检定证书 | 1张 |  |

可选模块及配件

| 名称及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SD卡大容量存贮模块 | 1 | 安装在仪器内部，配2GB容量的SD卡 |
| 监听耳机 | 1 | 主观监听及回放监听用 |

# Text boxes

启动/暂停键

背光键

参数减

参数加

状态栏

上限

确定键

光标右移键

2010-09-21   10：20：30

HAND00  Tm=00h00m00s

RANG:L

WH		BL

E,1smax

E,1smin

E,8smax

E,8smin

L,1smax

L,1smin

L,8smax

L,8smin

Vwheq,T

Vbleq,T

Vwheq,4h

Vwheq,8h                 m/s2

瞬时值条图

光标左移键

退出键

仪器当前工作用电源电压.

仪器内部后备电池电压.

测量状态提示

测量结果显示区

菜单条

高通滤波

显示模式

高通滤波

数据二设置

瞬时值条图

下限

主数据显示区

1．+5V

2．UD-

3．UD+

4．空

5．GND

交流输出

显示器

输出接口及状态指示灯

按键

滚花螺母

压电加速度计

便携带安装孔

SD卡电源指示灯

SD卡插口

量程

积分数据显示区

2010-12-14  16:16:16

VIB01  Tm=00h00m10s

Hpass: 3Hz Rang:L

a,F		a,S

ave

max

min

ap		app

ave

max

min

a1s		aeq

ave

max

min

m/s2

- F127 过载   准备

Ts=00h00m00s

N：MYDATA00_AWA    速度

v,F=   			 ave

v,S=          	 ave

vp=              ave

vp-p=              ave

v1s=				 ave

veqT=				  mm/s

振动   列表   3Hz    L

- F127  过载    准备

2010-12-1 16:16:16

N：MYDATA00_aihua      T.1s

a=               m/s2 peak

v=               m/s  rms

s=                mm  p-p

0     ai       m/s2     1000

振动    常用   3Hz    L

- 过载  动态

2010-12-1   16:16:16

灵敏度： 2.00PC/(m/s2)

a=              m/s2 peak

v=              m/s  rms

s=               mm  p-p

0      ai    m/s2   1000

测量   t=1s   3Hz    L档

数据一设置

指标名

- F127 过载   准备

2010-12-14  16:16:16

N：MYDATA00_aihua

v,F=

v,S=

vp=

vp-p=

v1s=

veqT=

振动   列表   3Hz    L

速度

mm/s

运行状态指示灯

USB接口

串行口