- 概述

钢尺水位计是北京哲成科技有限公司研发提供一种测量水位的最精确的水文仪器，通常用于测量井、钻孔及水位管中的水位，特别适合于水电工程中地下水位的观测或土石坝的坝体浸润线的人工巡检。本仪器既可在施工期间使用，也可作为工程的长期安全监测用，符合土石坝安全监测技术规范。

- 主要技术指标

| 规格 | 30 | 50 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量深度（m） | 0～30 | 0～50 | 0～100 | 0～150 |
| 最小读数（㎜） | 1.0 |  |  |  |
| 重复性误差（㎜） | ±2.0 |  |  |  |
| 仪器重量（㎏） | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 10 |
| 工作电压（V） | DC=9 |  |  |  |

| 规格型号 | 测量深度 | 重量（㎏） | 最小读数（㎜） |
| --- | --- | --- | --- |
| K103630 | 3 0米 | 3.0 | 1.0mm |
| K103631 | 5 0米 | 4.2 |  |
| K103632 | 100米 | 5.0 |  |
| K103633 | 150米 | 5.8 |  |
| K103634 | 200米 | 6.5 |  |

- 结构原理

水位变化量的测读由两大部分组成：

  - 地下材料埋入部分，由水位管和底盖组成（另购）；

  - 地面接收仪器一钢尺水位计，由测头、钢尺电缆、接收系统和绕线盘等部分组成。

3.1  测头部分：不锈钢制成，内部安装了水阻接触点，当触点接触到水面时，便会接通接收系统，当触点离开水面时，就会自动关闭接收系统。

3.2  钢尺电缆部分：由钢尺和导线采用塑胶工艺合二为了，既防止了钢尺锈蚀，又简化了操作过程，测读更加方便、准备。

3.3  接收系统部分：由音响器和峰值指示组成，音响器由蜂鸣器发出连续不断的蜂鸣声响，峰值指示为电压表指针指示，两者可通过拨动开关来选用，不管用何种接收系统，测读精度是一致的。

3.4  绕线盘部分：由绕线圆盘和支架组成，接收系统和电池全置于绕线盘的芯腔内，腔外绕钢尺电缆。

3.5  水位管（另购）：由PVC工程塑料制成，我厂生产，包括主管和连接管，主管内径Φ45㎜，外径Φ53㎜，连接管内径Φ53㎜，外径Φ63㎜，连接管套于两节主管接头处，起着连接固定作用，主要上打有四排Φ7㎜的孔，使水顺利进入管内，埋设时，应在主管外包上土工布，并固定好，起过滤作用。

3.6  底盖（另购）：由注塑制成，我厂生产，安装在水位管的底端和顶端，能有效地防止泥沙进入，或

- 使用方法

测时时，拧松绕线盘后面的止紧螺丝，让绕线盘自由转动后，按下电源按钮（电源指示灯亮），把测头放入水位管内，手拿钢尺电缆，让测头缓慢地向下移动，当测头的触点接触到水面时，接收系统的音响器便会发出连续不断的蜂鸣声，此时读写出钢尺电缆在管口处的深处的深度尺寸，即为地下水位离管口的距离。

若是在噪声比较大的环境中测量时，蜂鸣声听不见，可改用峰值指示，只要把仪器面板上的选择开关拨至电压挡即可，测量方法同上，此时的测时精度与音响测得的精度相同。

用户在测读时必须注意两点：

- 当测头的触点接触到水面时，音响器会发出声音，或电压表立即会有指示，此时应缓慢地收放钢尺电缆，以便仔细地寻找到发音或指示瞬间的确切位置后读出该点距孔口的深度尺寸。

- 读数的准确性，决定于及时判定峰鸣声或指示的起始位置，测量的精度与操作者的熟练程度有关，故应反复练习与操作。

- 维护

  - 因电池容量有限，每当测量完毕后，应立即关闭电源开关，切勿忘记！更换电池时，须把钢尺电缆从绕线盘上全部放下来，拧掉前面板上的两只自攻螺钉，取下前面板，便可更换新电池。

  - 测量后必须将测头及钢尺电缆等擦试干净，并把钢尺电缆整齐地绕在绕线盘上，然后放置于箱柜内。

  - 测头工作时要求密封，绝对禁止拆卸，以免损坏。

  - 发现测头有故障时，请及时送我厂检修。

  - 钢尺电缆切忌弯折，特别是靠近测头端部，以免损坏和断裂。

  - 测头应轻拿轻放，切忌剧烈震动。

- 收货和储存

  - 用户开箱验收仪器，应先检查仪器数量与装箱清单是否相符，如有不符者，请与我厂联系。

  - 仪器应存放在温度-10℃～+40℃，湿度不大于80%的无腐蚀性气体的干燥通风的房间内。

  - 仪器自发货之日起，一年内用户在遵守运输、储存和使用规则的条件下，如发现产品质量低于技术条件规定时，我厂负责修理或更换（擅自拆卸后，我厂不予包修）。