比长仪使用说明书

根据新修订的《混凝土膨胀剂》建材行业标准JC476-2001和新修订的《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119，对原标准的比长仪进行较大的修改，测长的百分表改为千分表，仪器结构精度要求更高。本公司在中国建筑材料科学研究院的技术指导下，研制成功适用于上述两个新标准的比长仪。经过试验，完全达到新标准的要求，本公司可向您提供：砂浆用ISOBY—160型、混凝土用ISOBY—354型比长仪。

- 用途

砂浆用ISOBY—160型、混凝土用ISOBY—354型比长仪，它是测量长度变化的精密仪器、它适用于水泥膨胀剂生产厂、水泥制品厂、科研单位、大专院校、建工部门等，用来测量膨胀水泥的线膨胀率、自应力水泥的自由膨胀率和限制膨胀率、水泥胶砂及混凝土自由膨胀率等。

- 主要技术参数

1、千分表最小刻度值：0.001mm

2、千分表最大量程：3mm；电子千分表7mm

3、测量范围：

a、砂浆用ISOBY—160型比长仪；

千分表：158mm—165mm

电子千分表：158mm—161mm

b、混凝土用ISOBY—354型比长仪

千分表：354mm—357mm

电子千分表：354mm—361mm

4、测头平面直径：Ø6.5mm

5、标准杆基长：

①砂浆用ISOBY-160型比长仪158mm

②混凝土用ISOBY-354型比长仪354mm

- 结构特点

比长仪是邮（如图）1、千分表2、上测头3、90°V型槽支架4、下测头5标准杆6、底座等组成。它具有使用方便、测量精度高、速度快、读数清楚等优点。为了满足用户的使用要求，支架采用V型槽式，上下测头采用平面测头，这种方法提高了测量精度和准确性，可供广大用户试验检测用。

- 使用方法

1、将比长仪放在平整的工作台面上，再将标准杆安上下里外标记放入比长仪V型槽和上下测头内，调整千分表刻度盘上“0”位与千分表指计对齐（刻位置即为0点位置，每次使用前都要这样标定0位）。

2、将被测试体擦净（一般试体写有标号的一端向上向外），轻轻放入比长仪支架V型槽与上下测头内，并观察千分表指计读数。

3、测量试体读数时，首先应读表内小指计所指示的数值，然后再读大指针所指示的数值，测量试体加时应读大表盘的外圈黑字数值，减时读圈的红色数值（如千分表小表计指在1-2格之间，大表针指在86的刻度上，应读作1.068mm；又如小表针指在0-1格之间，大表针指在68的刻度上，应读作0.068mm；又如标准杆基长158mm，比长仪千分表小表针标定在1格上，大表针在“0”点上，测量试体时小表针指在1-2格之间，大表针指在56的刻度上，应读作158.056mm；如小表针指在0-1格之间，大表针指在156和红色44数字上应读作157.956mm或158mm减0.044mm）。

4、比长仪是一种精密的测量仪器，所以在使用过程中一定要轻拿轻放，保持清洁，切勿碰撞，更不能随意拆卸，以免影响测量精度，比长仪用完后，应擦干净放在箱内保管好，以备下次再用。