砂浆收缩膨胀仪

使

用

说

明

书

上海荣计达实验仪器有限公司

地址：上海闵行区联达路139号  电话：021-61124055

- 用途

用来测定砂浆的收缩和膨胀变形量，以确定其收缩系数和膨胀参数。

- 主要技术参数

标准棒长度 175mm

标准棒膨胀系数 15×10-6/℃

位移计精度 0.01mm

位移计量程 ±5mm

百分表最小刻度值：0.01mm

百分表最大量程：10mm

测量范围：170～180mm

测头球面孔半径：R=3mm

标准杆基长：175mm

外形尺寸 220×220×510

- 使用方法

1、先将标准棒置于工作台上，拧动调整螺丝使之近似垂直。

2、将测量框架置于标准棒的顶头，调整螺杆和螺母，使百分表对准零位（或记下百分表之刻度）。

3、将制作养护好的试件两端擦拭净，然后放置在工作台上，然后把测量框架套在试件上，并左右移动表框，使试件与测量框架的测量头准确地接触，此时即可开始读数，并记录下表盘上的刻度值。

4、如果实验不是连续进行或实验历时较久后，则在测试前须先在标准棒上校准测量框架。

- 使用注意事项

1、使用时，忌用手直接与标准棒接触，应持外外套部分，以防止标准棒受人体手温的影响。

2、仪器用毕后，应将测量框架的测量头和百分表探拭净，并涂以钟表油；测试过程中，应使百分表的测头缓慢而平稳地与试件接触，不允许冲击和碰撞，严禁将百分表测杆顶过最大量程范围，以免影响表的灵敏度和使用寿命。