一、主要用途及功能

本试验机是新一代试验机

主要用于砖、水泥胶砂及混凝土等建筑材料的抗压强度试验，也可用于其他材料的力学性能试验。

本机采用液压加荷、电子测力、具有负荷数字显示和负荷最大值保持以及断电数据保护等功能。试验数据自动处理，并打印出试验报告。

二、主要技术参数

| 1 | 最大试验力 | 2000KN |
| --- | --- | --- |
| 2 | 量程及测量范围 | 0~2000KN |
| 3 | 示值相对误差 | ±1% |
| 4 | 承压板尺寸 | 320mm*260mm |
| 5 | 上下压板最大间距 | 320mm |
| 6 | 活塞最大行程 | 40mm |
| 7 | 活塞直径 | ￠250mm |
| 8 | 液压泵额定压力 | 40Mpa |
| 9 | 电源功率 | 三相0.75KW |
| 10 | 外形尺寸(长*宽*高) | 960mm*480mm*1285mm |
| 11 | 净重 | 约800kg |

三、主要结构

本机主要由主机、液压系统和测力单元等组成。

- 主机

主要由上梁、立柱、调节丝杠及手轮、承压板、油缸和活塞等组成。丝杠末端与上压板间装有活动球座，操作时当上压板底面与试件顶面接触后，能自动适应试件高度方向的细微倾斜度，使两平面互相接触全面，从而使度件受力均匀。根据试件大小，可转动手轮和丝杠，以适当调节试验空间。

下压板顶面上刻有定位线框，便于将试件放置在中心位置。

- 液压系统

由液压泵、送油阀、回油阀、油箱、滤油器及油管等组成。

液压泵为轴向五柱塞超高压泵，由电动机直联驱动，送油阀上设有安全阀，过载是可溢流，起安全作用。操纵送油阀手轮，可调节油缸进油量，以达所需加荷速率。打开回油阀，可使油缸内和油泵来的油全部流回油箱。

- 测力单元

主要包括测控系统、打印机和压力传感器等。（详见所附《RFP-03智能测力仪使用说明书》

- 电气系统

由电动机、启动按钮、停止按钮、交流接触器、熔断器等组成。

四、安装与调试

本机应水平安装在稳固的基础上，水平度为0.2/1000。试验机离墙距离应不小于0.8m，周围应有足够的检验所需的活动范围和通道，四只地脚螺（M10*300）应采用二次灌浆以确保螺栓埋没位置准确。本机基础平面见安装基础图。

本机应在周围无腐蚀性介质、无震动的环境条件下使用，电源电压的波动范围应不超过额定电压的±10%。本机电气应有接地安全防护装置。因使用液压油，周围应有安全防火措施。

机器稳固后，将测控系统稳妥安置于右侧箱体顶部的相应部位，然后分别接插好传感器和电线插座。

五、使用与操作注意事项

- 使用前应先检查油箱内的油液是否充足，可察看右侧面油标，如不足，则应打开后箱板向油箱内添加之，至液面在油标处为宜。

- 检查各油灌接头和紧固件是否松动，如有松动则拧紧之。检查防尘罩应完整无损。检查电气接地、保险熔丝等安全防护措施是否有效。

- 首次使用时，应先将回油阀打开，关闭回油阀，接通电源，按下启动按钮，油泵开始工作，然后关闭回油阀，徐徐打开送不油阀，活塞上升一段距离，有无卡住等现象。如有，则应卸荷、停机检查，并排除之。打开回油阀，活塞则下降到原位。

- 将试件表面擦拭干净，检查外观有无明显缺陷，如有能影响试验数值者，须更换无损试件。

- 按试件下压板定位线框放在下压板正中，并按试件大小，转动手轮和丝杠，调节上压板至适当位置。

- 接通测控系统电源（开关在测控箱背后），按操作步骤进行清零以及时钟修改等各有关数据的输入。

- 按下启动按钮，关闭回油阀，调控送油阀，按需要速率平稳进行加荷试验，及至试件被压碎，负荷下降。随即打开回油阀，使油液迅速流回油箱。

- 试验结束时，按面板上“打印”键。打印机即可打印输出该次的试验报告。

- 操作时，下压板上升高度不得超过4cm（或立柱上标志线），以免发生意外。

- 操作中禁止手等人体任何部分置于上下压板之间，并注意试件在破碎时碎片崩出伤人。

- 试后随即清除破碎试块，以待下次试验。当不再做试验时，要打开回油阀，关闭送油阀，切断电源。

六、保养与用油

1、试验机内外应经常保持整洁，防止各部锈蚀。

2、经常检查油液洁净与否。一般情况每周至少需从放油口放出油箱内沉淀油一次，数量视油污程度而定，直到放出的油中无污物为止。经常使用者每月应拆下检查、清洗滤油器一次，如污垢堵塞严重或损坏，须更换滤油器。

3、频繁使用时，每半年需换油一次。同时用煤油彻底清洗油箱、滤油器和滤油网等。并反复几次直到洗净为止，再用毛巾擦净箱底，然而再灌入洁净油液。如平时发现油液混浊严重不能再用时，应即更换。

4、液压油规格，视试验室温不同而异，建议如下：

当室温低于20℃时，采用GB7631.1-87抗磨液压油L-HM46（其粘度相当于旧牌号30号）

当室温高于20℃时，采用GB7631.1-87抗磨液压油L-HM68（其粘度相当于旧牌号40号）

5、不使用时应用塑料套机器罩好。

七、故障及处理-

| 序号 | 故障现象 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泵不出油 | 1.油泵内有空气； 2.滤油器堵塞； 3.进出油阀座磨损，或有污物，配合不严。 | 1.松开高压出油管接头，排出空气； 2.清洗滤油器； 3.清洗、修复或更换相应零件。 |
| 2 | 油缸溢油严重 | 1.油液粘度太稀； 2.油缸内橡胶密封圈损坏； 3.活塞与油缸间隙太大。 | 1.增大油液粘度； 2.更换橡胶密封圈； 3.更换白色密封圈。 |
| 3 | 力值达不到最大 | 送油阀芯与衬套卡住或有污物; 送油阀衬套前密封圈损坏; 送油阀弹簧弹力太弱; 回油阀针与阀口不吻合; 油缸、活塞间隙太大; 油管接头漏油。 | 清洗或研磨相应零件； 更换该密封圈； 更换弹簧或在其端面加适当垫圈； 研合阀针与阀口； 更换白色密封圈； 拧紧漏油处接头。 |