上海五相生产金属浴K20N主要特点介绍

K20N金属浴是采用微电脑控制和半导体制冷技术制造的一款恒温金属浴产品，仪器可配置多种模块，可广泛应用于样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、PCR 反应、电泳的预变性和血清凝固等。

产品特点

1.即时温度显示、时间递减显示；

2.强大的可编程功能实行多点温度点的控制，最多达5个温度点的温度和恒温时间的设置及连续运行；

3.自动故障检测及蜂鸣器报警功能；

4.温度偏差校准功能；

5.便捷的模块更换，便于清洁与消毒；

6.内置超温保护装置；

7.液晶屏显示，薄膜开关。

8.显示精度:0.1℃；

9.时间设置最长:99h59min；

10.仪器常规配置：0.5ML×15孔+1.5ML×20孔

K20N金属浴超链接：

http://www.wx1718.net/prodetail-1502275.html

www.wx1718.net

恒温金属浴K30N

产品简介

K30N干式恒温器是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。K30N系列干式恒温器是一款满足外商需求、外观精美、性能卓越的新型恒温金属浴。

产品特点

1.即时温度显示、时间递减显示

2.自动故障检测及蜂鸣器报警功能

3.温度偏差校准功能

4.便捷的模块更换，便于清洁与消毒

5.内置超温保护装置

6.透明机盖防止实验误差

7.蓝色液晶屏显示，薄膜开关

8.时间设置：最长99h59min

性能指标

1.控温范围：室温+5℃~100℃；

2.升温时间：≤12min (从20℃升至100℃)；

3.温度稳定性@100℃：≤±0.5℃；

4.模块最大温差@40℃：0.3℃；

5.模块温度均匀性：≤±0.3℃；

6.显示精度:0.1℃；

7.显示方式：LCD显示；

8.时间设置最长:99h59min；

9.最高温度:105℃；

10. 最大功率:100W;

11. 外形尺寸：300×212×180 mm；

12. 净重：3.3Kg

13.仪器常规配置：0.5ML×15孔+1.5ML×20孔

或0.5ML×54孔或1.5ML（2ML）×35孔，也可配其他规格的。

14.出厂价：3800元

| 型号 | 孔径及试管数 | 最高温度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 96 x 0.2ml标准板 | 100℃ |  |
| B | 54 x 0.5ml离心管 | 100℃ |  |
| C | 35 x 1.5ml离心管 | 100℃ |  |
| D | 35 x 2.0ml离心管 | 100℃ |  |
| E | 15 x 0.5ml+20 x 1.5ml离心管 | 100℃ |  |
| F | 24 x 直径≤φ12mm试管 | 100℃ |  |
| G | 12 x 15ml Falcon管 | 100℃ |  |
| H | 6 x 50ml Falcon管 | 100℃ |  |
| I | 103 x 67 x 30 (方槽模块) | 100℃ |  |
| J | 96 x 0.2ml酶标板(平底) | 100℃ |  |
| K | 24 x 5ml离心管 | 100℃ |  |
| L | 深孔板专用模块 | 80℃ |  |

恒温金属浴（150度）

产品简介

干式恒温器是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、 DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。

产品特点

1.即时温度LED显示、时间递减LED显示；

2.双节时间、温度设置；

3.自动故障检测及蜂鸣器报警功能；

4.温度偏差校准功能；

5.便捷的模块更换，便于清洁与消毒；

6.内置超温保护装置；

性能指标

| 型号 | K30H | K30HM | K10N | K40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温范围 | 室温+5℃—150℃ |  |  | 室温+5℃—120℃ |
| 升温时间 | ≤30分钟(从20℃升至150℃) |  |  | ≤25分钟(从20℃升至120℃) |
| 温度稳定性100—150℃ | ±1℃ |  |  |  |
| 温度稳定性40—100℃ | ±0.5℃ |  |  |  |
| 模块最大温差40℃时 | 0.3℃ |  |  |  |
| 模块温度均匀性 | ≤±0.5℃ |  |  |  |
| 显示精度 | 0.1℃ |  |  |  |
| 时间设置 | 最长99h59min |  |  |  |
| 模块数量 | 1 |  | 2 | 4 |
| 标配模块 | 0.5ML×49孔 | 96孔酶标板 | 0.5ML×49孔×2 | 0.5ML×49孔×4 |
| 功率 | 200W |  | 400W | 600W |
| 外形尺寸 | 28×24×11CM |  |  | 38×24×11CM |
| 出厂价 | 4000元 |  | 4800元 | 6800元 |

注：可更换多种模块。