FYS-150B型水泥细度负压筛析仪的使用说明

一、FYS-150B型负压筛析，水泥细度负压筛析仪操作规程：

1）将试验筛置于筛析仪上，检查密封性能。

2）将试样按要求数称量，倒入试验筛内，盖上筛盖。

3）插头插入电源座（注意：电源座必须接地）。

4）按所需筛分时间开启开关，筛析仪开始工作。

5）自动停机后，将试验筛内的筛佘称量，就可得出筛分测度结果。

6）每次使用后，应及时进行清扫，清洁外壳，可用沾有肥皂水的软布揩擦，不可用汽油揩擦。

7）筛网有堵塞现象时，可将筛网反置在筛析仪上，盖上筛盖进行反吸一段时间

二、FYS-150B型水泥细度负压筛析仪的使用注意事项： 
1.定期倒掉集尘瓶中的水泥。

2.如果使用一段时间后负压达不到国标要求（-4000～-6000pa）时，请清洁吸尘器中的收尘袋。
3.吸尘器连续工作不应超过15分钟，否则易过热烧坏。

三、FYS-150B型水泥细度负压筛析仪的维修保养

1、每次使用后，应用刷子从试验筛筛网两面轻轻刷清，并把筛网对着阳光或灯光检查合格后把试验筛保存在

干躁容器或者塑料袋内。

2、当试验筛堵塞时，可将其反置在筛座上，盖上筛盖进行反吸，然后再用刷子刷清，必要时也可把吸尘器吸管从旋风筒上拔下

来，直接对着筛网进行吸，同时再用刷子刷清，若筛网堵塞严重，可先把试验筛入在水中浸泡一段时间再刷洗。

3、仪器使用完毕后，关闭电源开关，并用抹布将仪器外表面抹清。

4、若发现收尘瓶中的水泥细粉快满时，应将收尘瓶从旋风筒中拔下来（顺时针方向）到掉后再拔下去（逆时针方向）。

5、吸尘器应注意定时清灰，以保持收尘袋清洁，确保负压值达到国标要求，取下吸尘器时先将吸尘器电源插头从箱体内的插座上拔下来。然后把吸尘器前面扳手向下扳动，使其与底座脱开，如此便能把吸尘器从箱体内拿出进行清灰。

6、水泥细度负压筛析仪连续使用时间过长时需停机散热，以延长吸尘器电机寿命。