质量保证

爱普尔电子有限公司提供自销售日起一年的本机（不包括配件）售后保证，但不包括使用不当所造成之损坏；客户若需要维修，请与我公司联系好之后将仪器寄回本公司，爱普尔电子有限公司将免费（指保修期内非人为因素所造成之损坏）维修仪器内部的损坏。

注：以上所述内容之解释权归爱普尔电子有限公司所有！

使用说明书

工业pH/ORP测试仪

型号：RP-80□

爱普尔电子有限公司

用户须知

- 使用时请遵守本说明书之操作规程及注意事项。

- 在使用过程中若发现仪器工作异常或损坏请联系经销商或杰默尔电子有限公司，切勿自行修理。

- 为使测量更精确，仪器须经常配合电极进行校正；若您的电极购买时间已近一年，请注意更换。

- 执行校正工作之前请将仪器上电预热约半个钟头。

- 仪器使用满一年后须送回杰默尔电子有限公司检定，合格后方可再用。

- 因产品更新换代，本说明书如有变动恕不另行通知。

1

pH标准缓冲液温度系数表

| TEMP℃ | 4.000 | 4.010 | 6.860 | 7.000 | 9.180 | 10.010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.003 | 4.003 | 6.982 | 7.119 | 9.460 | 10.321 |
| 5 | 3.998 | 3.999 | 6.949 | 7.086 | 9.392 | 10.248 |
| 10 | 3.996 | 3.998 | 6.921 | 7.058 | 9.331 | 10.181 |
| 15 | 3.996 | 3.999 | 6.898 | 7.035 | 9.276 | 10.120 |
| 20 | 3.999 | 4.002 | 6.878 | 7.015 | 9.227 | 10.064 |
| 25 | 4.004 | 4.008 | 6.863 | 7.000 | 9.183 | 10.014 |
| 30 | 4.011 | 4.015 | 6.851 | 6.988 | 9.143 | 9.968 |
| 35 | 4.020 | 4.024 | 6.842 | 6.979 | 9.107 | 9.928 |
| 40 | 4.030 | 4.035 | 6.836 | 6.973 | 9.074 | 9.891 |
| 45 | 4.042 | 4.047 | 6.832 | 6.969 | 9.044 | 9.855 |
| 50 | 4.055 | 4.060 | 6.831 | 6.968 | 9.017 | 9.831 |

仪器实际读值与标准有时会有±1个字的误差

21

概述

RP-80□系列微电脑工业控制仪表是用于测试溶液pH值的精密仪表，其功能全.性能稳定.操作简便等特点，使其成为工业企业测试和控制pH领域的理想仪表。

RP-80□系列仪表采用带背景光LCD显示，具备错误指示；自动温度补偿；双点校正；隔离式4～20 mA电流输出；双组继电器控制，迟滞量可调，高低点报警指示；掉电记忆，无需后备电池，资料保存十年以上。

RP-80□系列仪表可配各种类型pH电极。

2

技术参数

- 测量范围：－４.００～＋１８.００pH

- 分辨率：０.０１pH

- 精确度：±０.０５pH

- 稳定性：≤０.０２pH/２４h

- pH校正认可范围：零点±１.４５pH

斜率±３０%

- pH标准液：６．８６/４．０１

/９．１８

- 控制范围：０～１４.００pH

- 温度补偿：０～９９.９℃

- 信号输出：4～20mA

- 控制接口：ＯＮ／ＯＦＦ继电器接点

- 继电器承受负载：

ＭＡＸ 240ＶAC  7Ａ

ＭＡＸ 125ＶAC/28VDC  10Ａ

- 继电器迟滞量：０～１４.００自由调整

- 信号输出负载：ＭＡＸ　５００Ω

- 讯号输入阻抗：≥１×1012Ω

3

信号输出

4~20mA电流输出：

输出负载小于500Ω

I误差:±0.04mA

输出电流I=D×（16/14）+4.00

注：I为输出电流值，4 mA≤I≤20 mA

D为仪器显示pH值，0.00pH≤D≤14.00pH

注：YP100-D．YP100-K无此功能！

温度补偿

本仪器为自动温度补偿，当不接温度探棒时，仪器默认为25℃。若需温度补偿时，在9与10端接上PT1000温度探棒即可。

出错显示

当测量值超出测量范围时屏幕会显示“E.rr”。

20

继电器控制说明

- 如控制负载额定电流小于继电器所承受电流时，可按下图进行连接。（电源1不可超过220V）

- 如控制负载额定电流大于继电器所承受电流时，需加接交流接触器，可按下图进行连接。

19

15.工作电压：ＡＣ　２３０Ｖ±１５%

５０／６０Ｈz

16.尺寸：96×96×115 mm

17.开孔尺寸：91×91mm

18.重量：1Kg

19.仪器的工作条件：

①环境温度：５～３５℃

②空气相对湿度：≤８０%

③除地球磁场外周围无强磁场干扰

4

型号说明

注：本说明书含盖RP-80系列所有机型

5

低报警设定

- 按MENU键使LCD显示“L— —”与“4.00” 交替闪烁，此时低点报警指示灯也会闪烁，机器进入低点报警设定状态。

- 按UP或DOWN来确定低点控制数值。

- 按CAL./ENTER键后屏幕如下图，完成低点设定并进入控制模式。

18

设定控制程序

高报警点设定

- 按MENU键使屏幕出现“H— —”与“10.00”交替闪烁，此时高报警指示灯也会闪烁，机器已进入高点报警设定状态。

- 按UP或DOWN来确定高点控制数值。

- 按CAL./ENTER键后屏幕如下图，完成高点设定并进入控制模式。

17

面板开孔

在仪表柜或安装面上开出一个矩形切口（见图1）。

图1

6

固定支架安装

将仪器后部从开口正面插入，将两根锁紧条装上并锁紧（见图2）。

图2

7

继电器迟滞量调节

为避免继电器不停跳动或控制溶液pH值幅宽，本仪器设此功能，具体操作如下：

按MENU键使屏幕出现—d—和一数值交替闪烁，表示机器等待继电器迟滞量调节。

此时按UP或DOWN键来调节继电器迟滞量（调节范围为0~14，客户可根据需要在此范围调节，仪器出厂时初始值为0.10），调节好之后按CAL./ENTER键，显示下图所示模式。

仪器即记忆该数值，调节工作完成。

注：YP100-D．YP100-I无此功能！

16

- 按MENU键使屏幕显示下图所示模式，校正工作完成。

在校正工作中，可能由于标准液错误或电极原因，使仪器测量值超出零点或斜率认可范围，则仪器将无法进行校正工作。

15

前面板说明

图3

8

1.Hi：高点报警指示灯

2.Lo：低点报警指示灯

3.UP键：增加数值

4.MENU键：菜单选择

5.DOWN键：减少数值

6.CAL./ENTER键：确定操作

9

- 将电极从标准缓冲液pH6.86中取出，清洗干净并用滤纸吸干，然后将电极插入标准缓冲液pH4.01（或pH9.18）中，轻轻搅拌几下，等仪器显示数值稳定。（下图数值仅供参考）

- 按MENU键使屏幕出现SLOPE指示，还有CAL 和4.01交替闪烁，表示机器等待斜率校正。

- 按CAL./ENTER键之后，屏幕显示有SLOPE指示无CAL和4.01交替闪烁，说明仪器斜率校正已完成，此时仪器处于斜率校正之后的测量状态，这时仪器没有控制信号输出。

14

4．按MENU键使屏幕出现ZERO指示，还有CAL 和6.86交替闪烁，表示机器等待零点校正。

5．	按CAL./ENTER键之后，屏幕显示有ZERO指示无CAL和6.86交替闪烁，说明仪器零点校正已完成，此时仪器处于零点校正之后的测量状态，这时仪器没有控制信号输出。

13

后面板说明

图4

10

- Ref.：参比电极

- 空

- NO：高点继电器常开端

- COM：高点继电器公共端

- NC：高点继电器常闭端

- NO：低点继电器常开端

- COM：低点继电器公共端

- NC：低点继电器常闭端

- TEMP：温度补偿

- TEMP：温度补偿

- 4~20 mA +

- 4~20 mA –

- 空

- 220V AC

- 0V AC

- 大地 AC

注：以上为RP-80A机型．

RP-80I机型无3~8功能．

RP-80D机型无3~8；11~12功能．

RP-80K机型无11~12功能．

11

校正工作

- 校正工作之前，请检查仪器接线是否正确。

- 接通仪器电源。将出现初始屏幕，随即进入正常显示。

- 将电极用蒸馏水清洗干净并用滤纸吸干，然后将电极插入标准缓冲液pH6.86中，轻轻搅拌几下，等仪器显示数值稳定。（下图数值仅供参考）

12