※ ※微电脑拉力试验机※※

请联系 飞凌（博文）仪器有限公司 免费电话 400-630-6558/ 0769-87932310/13412502586/13428584492 冉小姐/谭先生

微电脑拉力试验机概述

微电脑拉力试验机台是用来测试物品在用电动拉力作负载后，产品被拉时所受的力测试试验机。

使用灵活、操作方便、行程速度可调。本机采用高精度裹量传感器感应，测试出抗力数值并直接显示。为检验纸箱或其它材料制成容器之耐压强度最直接的设备

微电脑拉力试验机技术规格

1． 功作电源：AC220V/50Hz

2． 功率：750W

3． 最大拉伸力度：200kg（最大值）

4． 行程：800cm（不含夹具）

5． 显示方式：大屏幕LCD，全中文多可视窗口显示

6． 荷重分解度：1/10000

7． 荷重精度：±1%

8． 测试速度：25-300mm/min可调

9． 拉伸方式：连续值、峰值实时互换

10.有拉断停止功能

11.单位切换：kg、N、IB实时显示

12.拉断自动停止

15.符合各种试验标准

16.试验件数:1PCS

17.体积:480(L)*400(D)*1850(H)mm

微电脑拉力试验机使用方法

基本操作说明

- 连接好电源线，打开电源开关,显示“微电脑拉力试机”按“OK”进入测试画面.

- 将测试产品相对的压头用夹头锁住,按“DOWN”或“6”使活动夹具下降至两个夹具挨着位置后，立刻按“STOP”停止。进行产品与夹具之间的产距离.

- 将试验样品夹于测试夹具上。

- 设定好 “超载荷重”、 “荷重单位”、“保存方式”、“ 自动复位”、“ 测力方式”、“停止位移”后，便可按“DOWN”来测试.

- 测试完毕。显示力值为-当前测试最大力值,请用笔记录当前力值,按“STOP”停止和“4”清零.按“UP”上升可测试下一个产品

- SPEED ADJUST：	速度调节。

- UP：		在测试界面时，可用手动上升到停止位移值。

- DOWN：在测试界面时，可用手动下降到0位移量值。

- STOP：	停止。

- AUTO：空键。

- 0~9：数位键

- 4第二功能:为力值清零键

- 0第二功能：	在测试界面时，用来清零荷重

- 1第二功能：在测试界面时，用来清零位移量值

- 3第二功能：	在测试界面时，用来不作停止位移量判别的上升

- 6第二功能：		在测试界面时，用来不作0位移量值判别的下降

- — ： 设定时，用作负数输入。

- ← ：删除

- OK:	确定，输入的数据，在测试时，是手动保存。

- SET：	设入设定画面

- EXIT：	退出上一级菜单

微电脑拉力试验机内部参数详细说明

微电脑拉力试验机设定参数说明

一微电脑拉力试验机、设定工作参数

里面包含6个与测试相关联的设这项目分别如下:

- “超载荷重”：可用于保存荷重元不超载，当实际测试的荷重值大于些设定值时，将自动停止并报警，报警后必须按“STOP”才能停止报警。

- “荷重单位”：有三种单位分别是KG、IB、N

- “保存方式”：可设定为自动保存、手动保存。自动保存时，应在自动复位设定里不为关闭下，当测试件被拉断或拉断自动复位时，便自动保存；如果是手动保存则在测试界面时按一下“OK”便保存了一个测试值。

- “自动复位”：可设定为拉断停止、拉断复位、关闭。拉断停止是：测试中测试件被拉断时自动停止；拉断复位是：测试中测试件被拉断时移动夹具自动复位到0位移量值。

- “测力方式”：可设定为实时荷重、峰值荷重。实时荷重是：当前荷重元受力值；峰值荷重是：荷重元所受的最大力值，

- “停止位移”；就是测试上升的停止位移值，在上升时，微处理将自动把“位移量值”与设定的“停止位移比较，当“位移量值”大于或等于“停止位移”时，便自动停止上升。注意在按下升时，将不做此比较。

二、查看测试结果

用来列出保存的测试结果值，最多可保存10个测试值，并在最下一行显示平均值。在查看界面中可以按“←”删除所有保存值

三、系统参数设定

用来做一些出厂的设定，如荷重较正等。需要管理员口令才能进入。

四、开机密码设定

用来设定开机密码，需要管理员口令才能进入。

微电脑拉力试验机设定举例说明

设定如下参数：

      - “超载荷重”=	50.00KG

      - “荷重单位”	=  KG

      - “自动保存”=  关闭

      - “自动复位”=	拉断停止

      - “测试方式”=  峰值荷重

      - “停止位移”=  100.0mm

设定步骤如下：

- 开打电源开关。

- 输入密码，进入测试界面

- 按“SET”进入“主设定界面”

- 按“1”进入“测定参数设定界面”

- 按“1”选择“超载荷重”设定

- 按“←”删除原设定数值，再用数字键输入“50”，按“OK”保存设定数值并返回到“测定参数设定界面”

- 按“2”选择“荷重单位”设定

- 根据画面提示，按“1”选择“KG”为测试单位，再“OK”保存设定数值并返回到“测定参数设定界面”

- 重复上面的设定方法，完成“自动保存”、 “自动复位”、 “测力方式”、“停止位移”的设定。

微电脑拉力试验机内部功能补充说明：

  - 前一次保存数据的单位与后面的一次必须相同，如有不相同则不管是自动与是手动都无法保存。

  - 自动保存功能必须在自动复位不是关闭下，才能保存。

  - 拉断停止与拉断复位的判断条件是：当在拉力测试时，荷重拉力值由大变小，并小于最小分辨率*10时，则自动识别为拉断，如在一些特殊测试力，此拉断识别功能带来错误，请关闭此功能。

微电脑拉力试验机最重要的注意事项

- 将机器平放于小平面上

- 被测物体负荷不可超越规定负荷范围

- 行程调节在允许范围内使用

- 机器运行时不同用手触摸

- 非专业人员不得随意拆卸，以免造成人为损坏

使用完毕后应拔下电源线