万能材料试验机一概述

电脑拉压力试验机台是用来测试物品在用电动拉力作负载后，产品被拉时所受的力测试试验机。

使用灵活、操作方便、行程速度可调。本机采用高精度裹量传感器感应，测试出抗力数值并直接显示。为检验纸箱或其它材料制成容器之耐压强度最直接的设备。

万能材料试验机二技术规格

脑型万能拉力试验机FL-8658-A

电脑型万能拉力试验机是电子技术与机械传动相结合的新型材料试验机，它具有宽广准确的加载速度和测力范围，对载荷、变形、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度，还可以进行等速加载、等速变形、等速位移的自动控制试验，并有低周载荷循环、变形循环、位移循环的功能。

该系列机型采用单空间结构，试验空间在下空间，主要适用于试验金属、非金属材料试验，具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，可求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供检测数据。

主要功能：

用于各种金属、非金属材料（料薄膜，纤维，细线粘，合剂泡沫材料，弹性体生物材料，木制品，纸产品，薄金，属金属，丝高强，度金属部件，紧固件，复合材料）试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验，以及一些产品的特殊试验。

主要特点：

1：采用高速DSP平台，其高集成度、强大的控制、数据处理能力、高可靠性，是采用其它处理器的试验机所无法比拟的。

2：采用基于神经元自适应PID算法的全数字、三闭环（力、变形、位移）控制系统，实现力、变形、位移全数字三闭环控制，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。

3：可进行试验力、变形、位移等速率控制及保持。

4：闭环控制参数在线辩识。

5：高精准24Bit数据采集系统，高分辨率，可扩展至8路AD采集。

6： USB1.1通讯，通讯速率为12Mb/s，采用全速模式，批量传输方式。

7： 系统板采用4层PCB独特抗干扰布线方法，抗干扰能力强。

8：除电源接口外，其它接口一律采用标准USB式接口，即插即用接口此种接口可实现热插拔，即具有即插即用功能。接口特性可由软件在线设置。使得各接口布局工整合理，插拔方便。

9： 整个控制系统具有很高的性价比、高可靠性。

10：采用微机控制全试验过程，实时动态显示负荷值、位移值、变形值、试验速度和试验曲线。

11： 采用微机进行数据处理分析，试验结果可自动保存，试验结束后可重新调出试验曲线，通过曲线遍历重现试验过程，或进行曲线比较、曲线放大。

12： 全中文的Windows平台下的试验软件，具有很强的数据和图形处理功能， 可即时打印出完整的试验报告和试验曲线。

13：具备完善的限位保护、超载保护、急停等安全保护功能。

满足标准：

《GB/T16491-1996  电子万能试验机》

应用行业：

计量质检；橡胶塑料；冶金钢铁；机械制造；电子电器；汽车生产；纺织化纤；电线电缆；包装材料和食品；仪器仪表；医疗器械；民用核能；民用航空；高等院校；科研实验所；商检仲裁、技术监督部门；建材陶瓷；石油化工；其它行业。

电脑，夹具配置：

（电脑，拉伸夹具 ，弯曲夹具，压缩夹具，用户先配 ）

可拓展配置：

电子引伸计；大变形（旋转式或固定式）；大变形（旋转式或固定式）；高低温箱，可根据客户提供的试验标准或试验试样选择的夹具或特殊设计的夹具与附件，费用另计。

技术参数：

| 型号 | FL-8658A-1 | L-8658A-2 | FL-8658A-3 | FL-8658A-4 | FL-8658A-5 | FL-8658A-6 | FL-8658A-7 | FL-8658A-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大试验力 | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN |
| 试验机级别 | 0.5级/ 1级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 力测量范围 | 0.4%～100%FS（0.5级）/0.2%～100%FS（1级） |  |  |  |  |  |  |  |
| 力值误差 | ±0.5%（0.5级）/±1.0%（1级）以内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 力分辨力 | 1/300000FS |  |  |  |  |  |  |  |
| 位移误差 | 0.1mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 位移分辨力 | 0.05μm |  |  |  |  |  |  |  |
| 伸长率 | 自带伸长率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 力值单位 | Kgf ,Ibf, N, KN（可设定） |  |  |  |  |  |  |  |
| 力控误差 | ±1%设定值以内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试速度 | 50mm-500mm/min ， 200kN以上50-250mm/min （可设定） |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度误差 | 0.1 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验宽度 | 400mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大行程 | 1000mm(不含夹具) |  |  |  |  |  |  |  |
| 软体 | 全闭环电脑系统测试操作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 停止功能 | 有拉断停止功能,设定力值，位移停止功能，限位保护停止功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动机构 | （松下伺服电机，进口步进电机，AC变频电机，进口专用减速箱+进口滚珠丝杆）可选配，选购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机台尺寸 | 850mm×680mm×1530mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 重量 | 约150Kg,250kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 | AC220V/AC380V，5A，10A，20A |  |  |  |  |  |  |  |

万能材料试验机三使用方法

B1万能试验机测试软件是我公司开发的用于力学试验机测试的PC软件，可以连接扩展公司原有产品用以功能扩展，软件采用VC++语言，采用后台的多线程技术将用户界面和试验机控制过程分离，逻辑结构好可以进行二次开发。本软件所有底层都是本公司开发人员独立开发编写的，所以本软件的可扩展和可维护性方面较好。

硬件特性要求：	PT2000系统，（2008年以前机器需要刷机）

PT330系统，（2008年以前需要刷机）

USB数据采集卡，

Net网口数据采集卡

Com串口数据采集卡

本软件的主要特点是：

采用和

- 将所有的试验方法存储为独立的测试方法配置文件，用户可以方便的添加和修改。

- 所有的测试数据显示名称可以都可以自定义，并且保存在各自的测试方法文件里，使用不同行业的需求。

- 可编辑的测试控制步骤，具有逻辑跳转，定时跳转，循环跳转等功能。

- 测试项目（表格）可自由编辑（和台湾QC软件类似），用户可以根据我们提供的基础公式，或者提供的主要测试方法的测试项目添加。并可以自主决定是否在表格中显示。

- 曲线的数目可设置，曲线的X轴Y轴，可以自由定义，最多7种类型的曲线。

- 具有测试清零，预紧力清零选项，方便满足不同行业的需求

- 报表完全采用WORD报表模板 ，如“？xxx？，  两个？号之间即为程序自动填充的数据，表格图片程序会自动套用模板的格式进行替换。

- 使用简介明了的测试界面。

- 多语言支持（新增），标准英语、简体、繁体三种，最多10种请自行翻译语言包位于安装目录下的language目录下，客户可以自己翻译

- 多种硬件接口（串口测控卡，网口测控卡，usb测控卡）

耳机折叠寿命试验机四注意事项为了确保使用安全性，请多看注意事项

1、将设备平放地上

2、保持设备干燥、清洁

3、在机械运动处加润滑油

4、试验停止后应拔下电源