恒 温 恒 湿 试 验 箱

使

用

说

明

书

**承蒙贵公司购买本公司机器,谨表忠心感谢.

**本机器主要是对待测产品进行高低温,温湿度模拟环境之试验,此说明书就该装置及用法加以说明.

**虽然操作使用简单,但操作错误会引起意外,缩短装置的寿命,降低其性能.因此,请在使用前务必仔细熟读本说明书,做到正确使用长期爱护.

**请保存好本说明书.

目  录

一.性能规格

二.系统结构

三.工作原理

四.机器要求设备

五.机器安装场所及安装方法

六.机器电源配置及安装方法

七.使用前注意事项

八.运转程式

九.运转注意事项

十.保养注意事项及方法

十一.随机配置

十二.故障实例

- 性能规格:

  - 机器型号:FL-8663

  - 温度范围:－40℃ — 150℃

  - 湿度范围:20 —  98﹪RH

  - 温湿度控制精度:±1℃; ±3﹪RH

*注意:以上#2—4项之性能保证需与温度感测稳定30分钟后测量.

  - 温湿度分布均匀: ±2.0℃; ±3.0﹪RH

*注意:以上#5项之性能保证,需距测试区每一壁面1/6位置测试量,且需与温湿度稳定30分钟后测量.

  - 内箱尺寸:400×500×500mm(W×H×D).

  - 外箱尺寸:870×1700×1050mm(W×H×D)

  - 设备安置空间:至少157×200×121cm(W×H×D)

  - 电源:AC380V  50HZ

- 系统结构

  - 冷冻系统:多段自动负载容量调整技术.

    - 压缩机:法国原装进口泰康全密闭式高效率压缩机

    - 冷媒:环保冷媒R-404

    - 冷凝器:风冷式冷凝器

    - 蒸发器:鳍片式自动负载容量调整

    - 附件:干燥剂,冷媒流量视窗,修理伐,高压保护开关.

    - 膨胀系统:毛细管容量控制之冷冻系统.

  - 电子系统(安全保护系统):

    - 过零点闸流体功率控制器2组(温湿度各一组)

    - 空焚防止开关2组

    - 缺水保护开关1组

    - 压缩机高压保护开关

    - 压缩机过热保护开关

    - 压缩机过电流保护开关

    - 快速保险丝2只

    - 无熔丝开关保护

    - 线路保险丝及全护套式端子

    - 缺水警报

  - 风道系统

    - 采用台制90W加长不锈钢转蕊.

    - 多翼 朱龙加快热湿循环量.

  - 加热系统:鳞片式不锈钢电热管.

  - 加湿系统:EL型不锈钢加湿管.

  - 感测温系统:采用不锈钢SUR304Pt100两支干湿球比对输入经A/D转换测温测湿.

  - 水路系统:

    - 内藏式不锈钢水箱20L1支

    - 自动供水装置(由下层往上层抽水)

    - 缺水指示警报.

  - 控制系统:

控制系统采用P.I.D控制器,温湿度同时控制

    - 控制器规格:

精度:温度±1.0℃+1digit,湿度±3﹪RH+1digit

- 具有上下限待机及报警功能

- 温湿度入力信号选择PT100×2(干球及湿球)

- 温湿度变换出力:4-20MA

- 6组P.I.D控制参数设定P.I.D自动演算

- 干湿球自动校正

    - 控制功能:

- 具有预约启动及关机功能

- 具有日期,时间调整功能

  - 箱体材质

- 内箱材质:SUS#304镜面不锈钢板

- 外箱材质: SUS#304砂面不锈钢板

- 保温材料:PV硬质发泡+玻璃棉

- 工作原理:

  - 平恒调温调湿控制系统,以PID方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量.

  - 由干湿球测温信号经A/D转换输入控制器CPU与RAN对比输出到I/0板, I/0板发出指令,使送风系统及冷冻系统工作,同时PID控制SSR或是加热SSR工作,或是加湿SSR工作,使热湿量经送风系统均匀测试箱以从而达到平恒调温调温.

四.机器要求设备

此部分需由买方负责并与本设备使用前备妥!

电源:  AC220V  3￠3W50/60HZ    MAX    A

注意:确保本设备性能之电压频率变动范围:电压±5%;  频率±1% !

加湿用水:必须使用纯净水或蒸馏水(第一次备量须在20L以上)或导电率在10us/cm以下水质

注意:备量确保此水源纯度越干净越好,禁止使用地下水!

五.机器安装场所及安装方法:

  - 安装位置应考虑本机的散热效率及容易检查维护.

  - 机器底部是冷冻系统,热量比较大,故在安装时,机身与墙壁及其它机器之间最少应有60公分以上距离,以便通风顺畅.

  - 设置于平坦无振动之地面安装定位调整机身底部的四个水平脚,使机身平恒,以便内箱排水和防止异常噪音(请用水平仪检查)

  - 本机切勿爱阳光直接照射且维持室内空气流通.

  - 请将本机机体放置于单独的空间,不可置于公众的场所或有易燃,易爆,	易腐化学物品附近以免发生故障时发生火灾和造成人身伤害.

  - 供电路及排水管路,应尽可能缩短.

  - 请避免设置于肮脏与灰尘多之埸所.其后果可能会导致:该机器降温速度慢或无法达到低温之要求且温湿度控制不能十分稳定,周围温湿度应维持于10℃ ～30℃; 70±10%RH之间机器才能获得最佳最稳定的运输.

  - 机身顶部不得放置任何杂物以免重物掉下造成人体受伤财物受损.

  - 搬运时不要手持电箱,电线,马达作为推动力支点,防止电箱,电器损坏,松脱或造成意外故障.

  - 炉体最大倾斜度应在30°角度以下,同时必须牢固炉身以防炉体倒下,压伤损坏或砸伤人体及损坏财物.

六.机器电源设备及安装方法:

请依下述方法配电,注意电源容量切莫多部机器同时使用一处电源,以免产生压降,影响机器性能,甚至引起故障停机,请使用专用回路.

1.依照规格表中之电源配线为:

|  | 1￠2W220VAC | √ | 50HZ |
| --- | --- | --- | --- |
| √ | 3￠3W220VAC |  | 60HZ |
|  | 3￠3W380VAC |  |  |
|  | 3￠5W380VAC |  |  |

2.适用电源线径为:(电源线长度10m以内)

|  | 2.0～2.5m㎡ |  | 8.0～10.0 m㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5～4.0 m㎡ |  | 14～16 m㎡ |
| √ | 5.5～5.5 m㎡ |  | 22～25 m㎡ |

3.若为三相电源时,请注意欠相保护(若确定三相电源有电而本机未动作则该机可能为逆相只须相邻之两电源线相互交换即可)

4.假如你将接地线接在水管上,水管必须是通地的金属管(并非所有的金属管皆能效的接地)

5.安装时小心损伤配线.

6.配置电源之前请检查机器在运转过程中有无损坏,电源线有无破损,机体有无变形,送风循环是否完好内箱是否保持清洁.

7.机器的电源线配置:黑色为零线,黄绿双色为地线其余颜色均为火线.

8.输入机器的电源电压波动幅度不可超过允许范围之内,接地线必须良好,否则会影响本机性能.

9.请务必根据机器功率大小而配置适当的保险装置,以防机器发生故障时能安全地切断电源,以免发生火灾和伤人事故.

10.请务必将机器在安全空间定位后再布线,同时确保配线与机器的额定电流电压一致,否则会有触电和发生事故.

11.部线作业人员应专业,以免错误接线,及输入错误电源而损坏机器,烧坏元件,

12.请先确认输入电源,是否在断开的情况下再部线.以免触电

13.如机器有三相马达,在接驳电源时请必须检查其转向是否正确,如果是单相马达,在出厂时已经调好其转向,在更换时要确定其转向正确与否,以免影响机器 性能

14.布线完毕在确保机器控制电器无故障输入相吻合之电源同时在通电之前必须将所有电箱盖板装好,否则有触电和发生火灾之危险.

16.非本专职人员不可对本机有维修和检查,并且必须在断点情况下进行撤状检查,以免发生触电和火灾.

17不允许将电箱  电箱门机体侧板和一些安全保护装置拆除进行工作,此种方法机器处于危险工作状态,很危险.

18.控制面板上总电源开关尽少频繁操作,停机时只须关闭温度开关,和用户电源开关即可

七.使用前注意事项

- 电源线及接地线之确认:

◆ 电源 线是否依照规格妥善连接.并确认接地.

- 干湿球超温保护器之确认:                                        ◆超温保护器温度设定点＝温度设定点＋(20～30℃)

- 供水之确认:                                                    ◆水箱记忆体水量是否足够?                                       ◆水箱盖子是否盖妥?                                             ◆排水开关是否恢复?

- 排水管之确认:                                                  ◆排水管是否接妥?

- 湿球测试布之确认:                                              ◆是否清洁?(每月清洗一次每三个月更换新的测试布)                  ◆放置位置是否正确?放置于湿度感测器之前端).                      ◆供水槽水位是否正常?                                           ◆(供水槽中有水,且水位正常而测试布不能润湿,请立即更换新的测试布

- 加湿器水位之确认:                                              ◆水位是否正常?(加湿器供水三至五分钟后,检查水位控制盒之水位是否              正常,)                                                           ◆加湿器用水是否清洁?(加湿器之加水盘应定期排水,并以刷子清洗,以保持清洁.

- 检查温球超温气体式保护开关设定是否正确.(以实物上标示为准)

**注意:只做温度时应取下测试布,若测试布于85℃以上高温情况下运转后,下次运转前,应更换测试布,否则可能无法再吸水.换装新测试布时,清洗双手,否则易使测试布功能失效,无法吸水.(测试布包装时皆经杀菌处理.)

**以上事项确认后将固定脚放下固定妥当.

八.运转程式

1.开启用户电源开关,再开启总电源之无熔丝开关NFB,然后按下温湿度表开关.

2.待温湿度表显示正常画面后便可推行事先规化好欲执行之程式设定曲线图,以便顺利进行设定工作.

3.温湿度及时间的设定值要根据用户被测产品之要求相符合.

4.温湿度表之各功能的设定必须由专职人员进行操作或按照温湿度表之说明书进行操作.

5.各功能表设定完毕后,必须将机门关好,然后才可以正常运转机器.

6.最初运转机器时,上定要注意运转马达的转向及三相马达之转向.

7.按下控制器之运转开关机器便可按照设定之温湿度运转.

8.当温湿达到用户产品要求需停机时,必须将控制器之温湿度表开关关闭后方可从中取出产品.

9.有关程式设定及定值控制的使用方法,请参考控制器操作说明书.

10.本机附有视窗观察灯,若欲查看箱内情形请按LIGHT观测灯开关 ,箱内宁即刻点亮.

11.若有故障情形发生,本机之显示莹幕即刻显示故障位置,待故障排除后请按控制器上的R/S键重新开关,然后再重新启动试验机.

九.运转注意事项

1.本机绝对禁止加热或测试爆炸性,可燃性为高腐蚀性物质.否则会造成不必要的损失,或者本机不能对其进行试验.

2.测试物放置量不可影响测试箱的风量循环,否则会影响机器性能.

3.使用时门要关好,关严,否则温湿外泄达不到性能区域.

4.指定人员操作此机,以免使机器提早损坏.

5.本机于左侧附有测试孔可接于箱内测试线路时使用.

6.测试中欲观察箱内变化状况时,可将朔箱内灯LIGHT开关开启,经由视窗观察箱内试料变化情况.

7.木箱若在0℃以下运转时,应尽量避免打开箱门因为在做低温时若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象,尤以温度越低,状况越严重,若必须打开则应尽量缩短时间.

8.当完成低温运转时,务必设定温度条件60℃施行干燥处理约半小时后打开箱门,以免影响下一作业条件之测定时间或蒸发器结冰现像或测试物损坏.(若未实际60℃之干燥处理,机器因而故障,虽于保修期内,亦属人为原因,恕本公司不予免费服务.)

9.于操作当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致以下不良后果:

高温湿气冲出箱外……十分危险!

箱门内侧仍然保持高温……造成伤害!

高温空气可能触发火灾报警,产生误动作!

关门方法:操作人员关门时,必须沿着开门方向向后移动,防止机内大量热气涌出伤人.

10.请注意本机必须安全确实地接地,以免产生静电感应!

11.电路短路器,温度超温保护器提供本机测试品以及操作者的安全保护故请定期检察.

12.正确的装置湿球测试布,方能量取正确的相对湿度.

13.运转中,请勿以手触检察,以免触电或为风扇所伤,而发危险,因此请先停止运转,关掉电后再修理.

14.非本机专职人员不可对本机进行维修和检察,维修检察时,由专职人员进行,同时要有监护人员进行监护,防止未知情人员进行通电合闸,造成触电伤人.

十.保养注意事项及方法

- 冷冻机组之散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁.灰尘粘糊冷凝器会使压缩机高压开关跳脱而产生误报警, 冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或开关机后使用硬质的毛刷子刷之或用高压气嘴吹干净灰尘.

- 开关门或从炉内取测试物时,不得让物品与门上胶边接触.以防胶边被破坏或缩短寿命.机身周围和底部的地面要随时保持清洁,以免大量的灰尘吸入机组内产生意外事故和降低性能.

- 冷冻系统是本机的核心,请一年巡检一次所有铜管有无泄漏雪种情况,各喇叭接头,焊接口如有油渍外泄,请通知本公司.

- 配电盘之大电流接点,配电室内每年至少清洁检修一次以上,接点的松动会使整个设备处于危险工作状态,轻则烧坏元件,重则发生火灾,人身伤害非常危险,清洁时请利用吸尘器将室内灰尘吸除干净.

- 加湿器及水盘经常清洗,以免产生水垢,影响蒸气的散发,一般做完一次试验清洗一次,水垢得到及时排除有利加湿管的寿命,确保水流顺畅清洗时使用铜质刷子洗刷用水冲之干净.

- 干湿球之湿布经常检查,当测试布表面不干净或变硬,或于高温85℃以上控制后继续使温湿度控制前,经检查如有不吸水教者请更换之,关系到测湿的准确度测试布一般三个月更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体,更换新测试布时应先洗手再把水槽清洗干净.

- 湿球水位之检查与调整

积水筒水位不可过高,过高使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性,水位大约保持六分满即可.积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低.(调整两侧螺丝)

- 配电箱内的两个超温保护设定值请不要随便调整出厂时已调好,此保护开关是保护加热管和加湿管空焚和缺水警报之用,设定值＝温度设定点+20℃～30℃

- 水路之检查与保养

水路之水管,是易堵易漏之器件,请务必定期检查有无漏水堵水之现象,若有请及时排除或通知本公司,加湿器内之储水应每月更换一次,确保水质清洁水流顺畅.

- 当试验产品时间到达后取出产品时,必须在关机状态下且工作要员一定要戴好干燥,防电,耐温手套进行取放产品.

- 箱体内外的清洁与保养

机器在操作前应先将内部杂质清除.

配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时请利用吸尘器将室内灰尘吸除即可,箱体内外每年必须清洗一次以上,清洗时用肥皂水擦试即可.

l.在机器使用期间如未经本公司同意私自对本机进行改造而造成损失的,本公司概不负责.

m.未按说明书的注意事项和要求进行操作造成的一切后果, 本公司概不负责.

十一.随机配件:

  - 说明书一份.

  - 层盘2个．

十二.故障实例:

| 故 障 情 况 | 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 开启电源机器不动作 | 缺相,电源不正常 | 检查重新送电 |
|  | 控制器无输出 | 检查控制器PC板有无工作 |
|  | 控制电源保险烧坏 | 检查原因更换保险 |
|  | 安全保护装置无动作 | 检查安全保护措施并动手复位 |
| 不能降温或降温慢 | 制冷压缩机坏掉 | 更新或送修 |
|  | 雪种泄漏 | 通知本公司或请专业人员维修 |
|  | 送风马达不转或反转 | 检查原因或更新 |
|  | 压缩机之电磁开关坏掉 | 检查原因或更新 |
|  | 冷凝器粘灰尘 | 高压气嘴吹干净 |
|  | 机组散热不良 | 安装位置不佳,重新定位安装 |
| 温度做不到或失控 | 温度超温保护动作 | 重新设定 |
|  | 温度SSR损坏 | 检查更换 |
|  | 温度电热管坏 | 检查更换 |
|  | 温度接触器坏 | 检查更换 |
|  | 冷冻系统故障 | 通知本公司或请专业人员维修 |
| 湿度做不到或失控 | 湿度SSR损坏 | 检查更换 |
|  | 湿度发热管坏 | 检查更换 |
|  | 湿布吸水不好(硬化) | 检查更换 |
|  | 水盘水位过高或过低 | 调整水位 |
|  | 湿度接触器坏 | 检查更换 |
|  | 温度超温保护动作 | 重新设定 |
|  | 长时间显示99%RH以上 | 请检查湿球湿布是否硬化或无水 |
|  | 湿度做不到,显示很低 | 湿度SSR坏,加湿器坏 |
| 控制器无法控制 | 按键无作用 | 通知本公司 |
|  | 无电源输入 | 检查重新送电 |
|  | I/O板不工作 | 重新插好 |
|  | 控制面板无显示 | 查电源或通知本公司 |