全自动破裂强度试验机一概述

1.1 用途

- 本机适用于纸板、布类、皮革类等耐裂强度测试。

- 1.2 原理

本机采用讯号传输压力，试样破裂时自动保留最大破裂强度值。将试样置于胶模上，通过气压将试样夹紧，然后马达均匀地施加压力，使试样与胶膜一起自由凸起，直至试样破裂为止，施加液压最大值即为试样耐破强度值。

- 执行标准

ISO　2759  《纸板---耐破度测定》

GB/T 1539  《纸板耐破度的测定法》

QB/T 1057  《纸与纸板耐破度的测定法》

GB/T 6545 《瓦楞纸耐破强度的测定》

GB/T 454  《纸耐破度的测定法》

ISO　2758  《纸---耐破度测定》

全自动破裂强度试验机二技术规格

3.1 测量范围

| 测量范围 | 纸板 |  | 250～5600 KPa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 纸张 |  | 50～1600 KPa |
| 分辨率 |  |  | 0.1 KPa |
| 示值精度 |  |  | ≤±1% F.S |
| 试样 夹持力 |  | 纸板 | >690 KPa |
|  |  | 纸张 | >430 KPa |
| 加压 速度 |  | 纸板 | 170±15 ml/min |
|  |  | 纸张 | 95±5 ml/min |
| 电机 规格 |  | 纸板 | 60W |
|  |  | 纸张 | 60W |
| 胶膜 阻力 |  | 纸板 | 凸起10 mm±0.2 mm时，压力为170～220 KPa 凸起18 mm±0.2 mm时，压力为250～350 KPa |
|  |  | 纸张 | 凸起9 mm±0.2 mm时，压力为30±5 KPa |

全自动破裂强度试验机三使用方法

- 仪器正常工作的环境要求

4.1 室温：20℃±10℃

4.2 电源：AC220V±22V，50HZ，最大电流1A，电源应可靠接地。

4.3 工作环境清洁，无强磁场和震动源，工作台平整稳固。

4.4 相对湿度：<85%

- 维护保养

8.1 维护保养一般事项

操作者应熟读使用说明书，严格遵守操作规程，并做好以下维护保养工作：

8.1.1 经常保持仪器清洁，长期不用时应加罩防尘。

8.1.2 仪器出现故障时，应请专业人员检查排除，切勿带病运行。

8.1.3 坚持周期检定，保持仪器优良状态，检定周期一般为一年。

8.1.4 当打印纸卷用完或打印字迹不清时，应更换打印纸卷。

8.1.5 定期检验胶膜阻力，如超出规定范围，即应更换胶膜，方法详见本说明书8.3条。

8.2 系统甘油量的检查、补充和更换

8.2.1 每隔一段时间（一般为2个月）应检查系统甘油量，如甘油量不足，则应进行补

充。甘油量是否充足一般采用经验判别法即试样耐破度值的大小和测试时间的长短来判

别：

a. 对纸板仪器，耐破度值在600 Kpa以下，耐破测试时间大于4.5s，或耐破度值在

600 Kpa以上，耐破测试时间大于5.5s时。

b. 对纸张仪器，耐破度值在300 Kpa以下，耐破测试时间大于4s，或耐破度值在

300 Kpa以上，耐破测试时间大于5s时。

出现上述情况，则可以认为测试系统甘油量不足。

8.2.2 如检查证实系统缺油，可通过仪器上的注油杯补充油，加油时只需旋开注油杯上

部的注油旋钮，即可使油液流入测试缸体，并可见有气泡从注油杯逸出。

8.2.3 使用较长时间（一般为2～3年），应更换系统中变污的甘油，方法如下：

上压头

按以下步骤取出下夹环和锁紧螺母：

胶膜

下压环

a. 用随机配备的专用扳手圆柱销插入锁紧螺母圆周上的销

锁紧螺母

孔内，逆时钟扳动扳手，旋松锁紧螺母（可用胶锤敲击扳手）。

b. 取出下夹环和胶膜。

图11：纸板夹紧处示意图

c. 旋开油杯上部的注油旋钮，甘油在自身的重力下，会从胶膜座中溢出，将胶膜座

里面的甘油用布吸干净，用自备的活动扳手将油杯取下来用纯净水冲洗干净后装回。

d. 往油杯上部的注油口加入（100～150）ml甘油，加油的过程中，注意观察胶膜座，

油未漏出胶膜座前，旋紧油杯上部的注油旋钮，依次安装胶膜、下夹环，并用锁紧螺

母压紧。胶膜的安装程序详见本说明书第8.3条。

e. 仪器通电，将试样放入仪器的下压环上，按“启动”键，仪器自动进入测试状态，

马达推动甘油顶起胶模，直到试样被压破，仪器自动返回，将试样取出，旋开油杯上

部的注油旋钮，等待10秒钟。

f. 按“启动”键，甘油会从油杯中往上升，此时系统内的残留空气会从油杯中溢出，

待甘油未从油杯中漏出前，按“停止”键，马达退压，带动甘油往下吸。

g.重复f步骤，直到系统无残留空气，等马达完全退压后，旋紧油杯上部的注油旋钮。