一、敬告用户：

感谢您选用扬铭检测仪器有限公司的仪器设备，我司秉诚“诚信为本、用户至上”的原则为客户服务。为了维护您的利益以及及时为您排忧解难，敬请您用心阅读使用说明书！

- 产品介绍

本公司所产的温升试验仪，采用最新PID控制技术为核心的温控仪表，温度检测精度高；OMRON时间继电器控制输出准确。全数显电流、电压、时间、温度表显示直观、精确。是各生产厂家理想的温升测试设备。

三、符合标准：

UL817、IEC、CCC

- 品管预备知识

1、基本知识

使用说明书。

2、预备工作：

1．电源要求工作范围220V±10%VAC。

2．保险丝定额250V/10A

3、相关附件：

。	导热胶 .                   。短路电线.

4、仪器禁止存放于下列条件的区域：

。易燃易爆空气环境.           。不稳定的工作台面.

。阳光直射的地方.             。潮湿的地方.

。腐蚀性的空气环境.           。空气污染灰尘重.

- 主要参数：

- 输出负载电流：0～50A连续可调.

- 输出负载电压：≤12V.

- 测试温度范围：RT-150℃.

- 测试工位：6路.

- 变压器容量：800VA.

- 重量：32KG.

五、 插头温升试验机控制面板对照图：

1、电压表                         2、电流表

3、温控表                         4、电源开关

5、启动按扭                       6、复位按扭

7、温升时间                       8、工位选择

9、电流调节                       10、一路热电偶

11、二路热电偶                    12、三路热电偶

13、四路热电偶                    14、五路热电偶

15、六路热电偶                    16、一路负载

17、二路负载                      18、三路负载

19、四路负载                      20、五路负载

21、六路负载                      22、一路夹线端

23、二路夹线端                    24、三路夹线端

25、四路夹线端                    26、五路夹线端

27、六路夹线端

六、操作说明：

- 将仪器电源插头插入带有接地线的单相电源插座。

- 取下（16～21）上的负载短路铜片，将负载线尾部连接到（16～21组任意）端，插头端用导线短路。（注：不测工位不准取下短路铜片）

- 将热电偶（10～15）头段对应（16～21）接触到被测部位，最好在热电偶与被测物之间涂上导热胶。

- 开启电源开关4，将温升时间7设置到所需时间。

- 按下启动按扭5，缓缓调节电流旋扭9调制到所需要求电流。（注：按下启动按扭5前，应将电流旋扭9调制最小）

- 调节工位选择旋扭8，查看各路温升。

- 按下复位按扭6，仪器停止输出电流、电压。

- 做完试验后，取下线材将短路铜片复原，关上电源开关，拔掉三芯电源线。

七、注意事项：

1、非工作时应切断所有电源

2、设备上不可放置杂物

3、连动部件要定期加润滑油和定期紧固

4、保持设备表面的清洁，并且要定期喷洒防锈剂

5、做好设备的接地工作

6、测试中不得扳置各设置开关，以免损坏仪器。

7、若检测仪器出现异常情况请跟厂家联系或找专业的维修人员检查。

8、仪器禁止存放于下列条件的区域：

。易燃易爆空气环境.           。不稳定的工作台面.

。阳光直射的地方.             。潮湿的地方.

。腐蚀性的空气环境.           。空气污染灰尘重

产品装箱单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插头线温升试验机 | 台 | 1 |
| 2 | K型热电偶 | 条 | 6 |
| 3 | 产品说明书 | 份 | 1 |
| 4 | 产品保修单 | 张 | 1 |
| 5 | 产品质量跟踪卡 | 张 | 1 |
| 6 | 产品合格证 | 张 | 1 |
| 7 | 产品装箱单 | 张 | 1 |
| 8 | 电源插头线 | 条 | 1 |