马弗炉的认识与使用

马弗炉是熔炉的意思。马弗炉在中国的通用叫法有以下几种：电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉。马弗炉是一种通用的加热设备。马弗炉分类有好几种，按照温度分类可分为：低温马弗炉、中温马弗炉、高温马弗炉。按照外形分类可分为：箱式电阻炉，管式电阻炉，井式电阻炉，坩埚炉等等。
用途范围：
　　（1）热加工、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。
　　（2）医药行业：用于药品的检验、医学样品的预处理等。
　　（3）分析化学行业：作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。
　　（4）煤质分析：用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。

马弗炉维护与注意事项
1、第一次使用马弗炉或长期停用后再次使用时应先进行烘炉，温度200～600℃，时间约4小时。使用时炉膛温度不得超过最高炉温，也不要长时间工作在额定温度以上，以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属。

2.为确保马弗炉的使用安全，必须加装地线，并良好接地。工作环境要求无易燃易物品和腐蚀性气体。使用时炉门要轻关轻开，以防损坏机件。在炉膛内放取样品时，应先关断电源，并轻拿轻放，以保证安全和避免损坏炉膛。

3、马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时，有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面，使之销毁和缩短寿命。因此，加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。
4、根据技术要求，定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好，指示仪指针运动时有无卡住滞留现象，并用电位差计校对仪表因磁钢、退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大情况。 
5、热电偶不要在高温时骤然拔出，以防外套炸裂。

6、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。
7、经常保持炉膛清洁，及时清除炉内氧化物之类东西。以免影响马弗炉的使用效率和使用寿命。

8、马弗炉在连续生产使用的时候需要每周对其清洗一次，清洗工作需要在停炉温度降下来后进行；在用压缩空气喷嘴从炉子进料端吹入时，阀门开得不要太大，吹时要注意前后左右移动。

9、为延长马弗炉使用寿命和保证安全，在设备使用结束之后要及时从炉膛内取出样品，退出加热并关掉电源。

马弗炉安装与使用
　　 a、打开包装后，检查马弗炉是否完整无损，配件是否齐全。一般的马弗炉不需要特殊安装，只需平放在室内平整的地面或搁架上。控制器应避免震动，放置位置与电炉不宜太近，防止因过热而造成内部元件不能正常工作。
 　　b、有热电偶插入炉膛20-50mm，孔与热电偶之间空隙用石棉绳填塞。连接热电偶至控制最好用补偿导线（或用绝缘钢芯线），注意正负极，不要接反。
 　　c、在电源线引入处需要另外安装电源开关，以便控制总电源。为了保证安全操作，电炉与控制器必须可靠接地。
 　　d、在使用前，将温度表指示仪调整到零点，在使用补偿导线及冷端补偿器时，应将机械零点调整至冷端补偿器的基准温度点，不使用补偿导线时，则机械零点调至零刻度位，但所指示的温度为测量点和热电偶冷端的温差。 
 　　e、经检查接线确认无误后，盖上控制器外壳。将温度指示仪的设定指针调整至所需要的工作温度，然后接通电源。打开电源开关，此时温度指示仪表上的绿灯既亮，继电器开始工作，电炉通电，电流表即有电流显示。随着电炉内部温度的升高，温度指示仪表指针也逐渐上升，此现象表明系统工作正常。电炉的升温、定温分别以温度指示仪的红绿灯指示，绿灯表示升温，红灯表示定温。

马弗炉工作原理及检验操作规程

1.通电前，先检查马弗炉电气性能是否完好，接地线是否良好，并应 注意是否有断电或漏电现象。

2.接通电源，打开电源开关。

3. 检查炉门及烟囱密封情况，必须密封。

4. 装入热电偶，打开炉门及烟囱

5.将温度设定到实验所需温度。

6. 关上炉门，在挥发份条件下，升温至 920℃，恒温 2 小时。

①观察炉门是否密封漏热，正常为密封不漏热。用薄纸片插入炉门框 四周间隙应一致。

②观察炉堂内变红情况，正常时桔红色。用标准热电偶检测炉温。

③炉内温度在 850℃恒温两小时后，观察机壳温度是否较热，正常时 60℃左右（手感能触摸） 。

④ 观察底部散热风扇能否正常散热。

7.热电偶不要在高温状态或使用过程中拔出或插入，以防外套管炸裂。

8.经常保持炉膛清洁，及时清除炉内氧化物之类的杂物；炉子周围不要放置易燃易爆及腐蚀性物品。

9.禁止向炉膛内灌注各种液体及易溶解的金属。

10.实验完毕后，关闭开关，切断电源。

11.整理完毕现场后，方可离开。

12.马弗炉由专人定期校准、维护。