真空干燥箱的基本知识

真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的，工作时可使工作室内保持一定的真空度，并能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥，采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。

真空干燥箱为较古老的干燥装置，箱内被加热板分成若干层。加热板中通入热水或低压蒸汽作为加热介质，将铺有待干燥药品的料盘放在加热板上，关闭箱门，箱内用真空泵抽成真空。加热板在加热介质的循环流动中将药品加热到指定温度，水分即开始蒸发并随抽真空逐渐抽走。此设备易于控制，可冷凝回收被蒸发的溶媒，干燥过程中药品不易被污染，可以用在药品干燥、包材灭菌及热处理上。

真空干燥箱广泛应用于生物化学，化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。

真空干燥箱的操作方法：
1、将需干燥处理的物料放入真空干燥箱内样品架上，推入干燥箱内。

2、将箱门关紧，并关闭放气阀，箱门上有螺栓，可使箱门与硅胶密封条紧密结合。

3、开启真空阀，接通真空泵电源开始抽气，依据真空泵的性能，抽到压力表为真空泵的极限值为准。

4、抽完真空后，先关闭真空阀门，如果真空阀门关不紧，请更换，然后关闭真空泵电源。

5、把真空干燥箱电源开关拨至“开”处，选择所需的设定温度，箱内温度开始上升，当箱内温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽熄，反复多次，一般120min以内可进入恒温状态。

6、根据不同物料潮湿程度，选择不同的干燥时间，每隔一段时间观察一下，历力表，温度表，和箱体内的变化，如果压力表指数下降，则可能存在漏气现象，可再进行抽气操作。如干燥时间较长，真空度下降，需再次抽气恢复真空度，应先开真空泵电源，再开启真空阀。）

7、干燥完成后，应先关闭干燥箱电源，开启放气阀，放出里面气体，解除箱内真空状态，再打开箱门取出物料。（解除真空后，如密封圈与玻璃门吸紧变形不易立即打开箱门，经过一段时间后，等密封圈恢复原形后，才能方便开启箱门。）

真空干燥箱的注意事项： 
1、真空箱外壳必须有效接地，以确保使用安全。 
2、真空箱不需连续抽气使用时，应先关闭真空阀，再关闭真空泵电源，否则真空泵油要倒灌至箱内。 
3、真空箱无防爆装置，不得放入易爆物品干燥。 
4、真空箱与真空泵之间最好跨过滤器，以防止潮湿体进入真空泵。 
5、真空泵应经常更换真空泵油。

6、使用真空干燥箱时，必须先抽真空再升温加热，待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。
7、真空干燥箱应经常保持清洁，箱门玻璃应用松软棉布擦拭，切忌用有反应的化学溶液擦拭。如果真空箱长期不用，应套上防尘罩，放在干燥的室内，以免电器件受潮而影响使用。
8、真空干燥箱一旦发生异常现象，应及时检查、维修。

9、在平常的基本操作过程中，我们应该谨遵使用规则，小心安全的使用，尽量让其更长时间地为我们的生活服务。

使用干燥箱时，必须先抽真空再升温加热，而不是先升温加热再抽真空

工作原理如下：

1．工件放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热工件，气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性非常好，膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作，就可以避免这种危险。

2．如果按先升温加热再抽真空的程序操作，加热的空气被真空泵抽出去的时候，热量必然会带到真空泵上去，从而导致真空泵温升过高，有可能使真空泵效率下降。

3. 加热后的气体被导向真空压力表，真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围，就可能使真空压力表产生示值误差。

正确的使用方法应该是先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。