姓名：[吕小姐]

E _ mail：[tyw13412502586@163.com]

联系电话：[13412502586]

联系地址：[东莞市塘厦镇石潭埔工区  ]

手机受控跌落试验机，手机定向跌落试验机，手机跌落试验机

操作說明

质量保证书

非常感谢贵公司使用本公司试验仪器设备。本公司生产和销售的所有仪器设备都是经过严格的核对总和符合国家标准而制造的产品。本公司郑重承诺，凡是在本公司购买的产品在正常使用情况下，在一年内如存在有机械故障或劣质零部件等质量问题，本公司将负全部责任。并免费提供所有服务。如属自行拆卸或人为故障而引起的损坏，本公司根据实情分析，将不予提供完全无偿服务，适当收取一定的零部件费。

手机受控跌落试验机，手机定向跌落试验机，手机跌落试验机,操作说明

# 一、概述

受控跌落试验机本机旨在评估产品在实际使用时客户可能意外将产品跌落后对产品性能的影响，适用于：行动电话、PDA、电话机、电子辞典、CD、MP3、适配器等小型消费类电子产品作原姿态及加速度跌落测试

手机受控跌落试验机，手机定向跌落试验机，手机跌落试验机

操作说明

# 二、技术规格

1、跌落高度：300～2000mm

2、试件允许尺寸：250×250 mm

3、试件允许重量：2kg

4、测试落点：菱、角、面

5、：气缸smc

6、升降气压：0.4KG

7、体积：L800×W70×H2250mm

8、 电源：220V，50Hz，2A

操作说明

# 三、使用方法

一.开启电源进入(开机画面)

二.按进入系统(测试画面)

- 运行状态:指示当前测试状态

- 高度显示:指当前运行高度mm

- 跌落计数:指跌落当前次数

- 跌落延时:上升到一定高等待时间

- 设定高度:指测试要求高度mm

- 气动夹:指夹产品夹具开与关

- 复位：指测试回到起点

- 停止：指测试停止功能

- 启动：指自动上升到设定高度停留时间到达后自动跌落

- 手动画面：指进入手动画面

手机受控跌落试验机，手机定向跌落试验机，手机跌落试验机

- 三.手动画面指进入（手动画面）

- 伺服上升:指点动上升

- 伺服下降:指点动下降

- 气动夹开:指夹具打开

- 气动夹关:指夹具夹紧

- 跌落锁开:指跌落试验

- 跌落延时:指跌落延时时间S

- 四．参数设置：

- 超出高度调整：超出高度设置+mm

- 减小高度调整：超出高度设置-mm

- 伺服手动速度：手动上升，下降速度

- 伺服复位速度;指回位速度

- 伺服速度运行;指自动上升速度

五.气缸夹具将产品夹紧，调节好产品跌落的方向，（菱、角、面）按启动键(启动)上升到设定高度，到达延时间夹具和产品一起到达300mm,夹产品夹具同时打开产品跌落.如要再从试验按以上步骤操作即可。

六、试验完毕后，检查试件受损情况。从而根据产品要求在上进行跌落试验。

手机受控跌落试验机，手机定向跌落试验机，手机跌落试验机

操件说明

4、试验完毕后应将机台降下、拔下电源线。

6、请勿在工作时随意拔下电源。

操作说明

手机受控跌落试验机，手机定向跌落试验机，手机跌落试验机操作说明